Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Plynový chromatograf s FID a ECD detektorem

Výrobce plynového chromatografu:				[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení plynového chromatografu:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Obecný popis zařízení:

Předmětem zájmu je Plynový chromatograf s FID a ECD detektorem pro analýzu plynných a kapalných vzorků v minimální sestavě:

- Plynový chromatograf.

- FID a ECD detektor.

- Autosampler na kapalné vzorky.

- Dva inlety.

- Backflush.

Minimální technické parametry:

Specifikace pece plynového chromatografu:

- Pec plynového chromatografu s nastavením teploty alespoň na 450 °C.

- Možnost nastavení alespoň 15 teplotních ramp.

- Možnost rozšíření o plně hardwarově integrovanou automaticky chromatografickým softwarem programovatelnou změnu nosného plynu (He/H2, He/N2) pro úsporu provozních nákladů, rychlý vývoj/přenos metod.

- Minimální rychlost ohřevu pece 65°C/min v celém teplotním rozsahu pece.

Inlet plynového chromatografu:

- S/SL inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů.

- Splitovací poměr S/SL inletu až 7500:1.

- Snadná a rychlá výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí.

- Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C.

Dělení toku vzorku:

- Systém bude umožňovat split toku vzorku za kolonou na ECD i FID detekci zároveň.

Plameno-ionizační detektor (FID):

- FID detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů.

- Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 107.

- Vysoká citlivost detekce, a to <1.2 pg C/s (měřeno pro tridekan).

- Maximální provozní teplota detektoru 450 °C.

- Rychlost sběru dat alespoň 250 Hz.

Detektor elektronového záchytu (ECD):

- ECD detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů.

- Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 5 x 104.

- Vysoká citlivost detekce, a to <3.8 fg C/s (měřeno pro tridekan).

- Maximální provozní teplota detektoru 400 °C.

- Rychlost sběru dat alespoň 50 Hz.

Autosampler plynového chromatografu:

- Kapacita autosampleru alespoň 16 vialek.

- Opakovatelnost nástřiku lepší než 0,3 % (RSD).

- Možnost rychlého dávkování trvající méně než 100 ms, a to z důvod zabránění degradaci a diskriminaci vzorku.

- Nastavitelná rychlost pístu pro dávkování velkoobjemových a viskózních vzorků.

- Vícevrstevný nástřik umožňující přidat ke vzorku vnitřní standard a/nebo rozpouštědlo.

- Možnost dávkovat vzorky v širokém rozmezí objemů, a to minimálně od 10 nL do 250 µL.

Vyhodnocovací software + pracovní stanice:

- PC s LED/LCD monitorem, klávesnice a myš.

- Řídící a vyhodnocovací software.

- Software by měl jít naistaloval na více PC pro vyhodnocování měření mimo laboratoř.

- Funkce umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů a to například po zkrácení kolony nebo přenosu metody z jiného plynového chromatografu.

Služby:

- Zajištění dopravy a provedení instalace plynového chromatografu na místě dodání.

- Základní zaškolení uživatelů na obsluhu a údržbu plynového chromatografu. Zaškolení v počtu min. 3x6 h na místě včetně přípravy jedné metody pro každý detektor.

- Garance zajištění dostupnosti mimozáručních a pozáručních služeb po minimální dobu 10 let od dodání přístroje.