Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Plynový chromatograf s FID, ECD a FPD detektorem

Výrobce plynového chromatografu:				[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení plynového chromatografu:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Obecný popis zařízení:

Předmětem zájmu je Plynový chromatograf s FID, ECD a FPD detektorem pro analýzu plynných a kapalných vzorků v minimální sestavě:

- Plynový chromatograf.

- FID, ECD a FPD detektor.

- Autosampler na kapalné vzorky.

- Dva inlety.

- Backflush.

Minimální technické parametry:

Specifikace pece plynového chromatografu:

- Pec plynového chromatografu s nastavením teploty alespoň na 450 °C.

- Možnost nastavení alespoň 7 teplotních ramp.

- Minimální rychlost ohřevu pece 50 °C/min v teplotním rozsahu pece 50 až 350 °C.

Inlet plynového chromatografu:

- S/SL inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů.

- Splitovací poměr S/SL inletu až 7500:1.

- Snadná a rychlá výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí.

- Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C.

Dělení toku vzorku:

- Systém bude umožňovat split toku vzorku za kolonou na dva detektory zároveň.

Plameno-ionizační detektor (FID):

- FID detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů.

- Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 107.

- Vysoká citlivost detekce, a to <1.5 pg C/s (měřeno pro dodekan).

- Maximální provozní teplota detektoru 450 °C.

- Rychlost sběru dat alespoň 250 Hz.

Detektor elektronového záchytu (ECD):

- ECD detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů.

- Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 5 x 104.

- Vysoká citlivost detekce, a to <4.0 fg (měřeno pro lindan).

- Maximální provozní teplota detektoru 400 °C.

- Rychlost sběru dat alespoň 250 Hz.

Plameno-fotometrický detektor (FPD):

- FPD detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů.

- Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 1 x 103 (měřeno pro dodecanethiol).

- Vysoká citlivost detekce, a to <2.5 pg S/s (měřeno pro dodecanethiol).

- Maximální provozní teplota detektoru 450 °C.

- Rychlost sběru dat alespoň 250 Hz.

Autosampler plynového chromatografu:

- Kapacita autosampleru alespoň 16 vialek.

- Opakovatelnost nástřiku lepší než 0,5 % (RSD).

- Nastavitelná rychlost pístu pro dávkování velkoobjemových a viskózních vzorků.

- Vícevrstevný nástřik umožňující přidat ke vzorku vnitřní standard a/nebo rozpouštědlo.

- Možnost dávkovat vzorky v širokém rozmezí objemů, a to minimálně od 10 nL do 250 µL.

Vyhodnocovací software + pracovní stanice:

- PC s LED/LCD monitorem, klávesnice a myš.

- Řídící a vyhodnocovací software.

- Software by měl jít naistaloval na více PC pro vyhodnocování měření mimo laboratoř.

Služby:

- Zajištění dopravy a provedení instalace plynového chromatografu na místě dodání.

- Základní zaškolení uživatelů na obsluhu a údržbu plynového chromatografu. Zaškolení v počtu min. 3x6 h na místě včetně přípravy jedné metody pro každý detektor.

- Garance zajištění dostupnosti mimozáručních a pozáručních služeb po minimální dobu 10 let od dodání přístroje.