Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

Nízkoteplotní reometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka reometru pro nízkoteplotní oblast od -100 oC do 1000 oC. Reometr pro oblast do 1000 °C (nízkoteplotní oblast) musí nad rámec měření tavenin solí umožňovat provádění dynamických mechanických měření (DMA) pevných vzorků materiálů jako jsou např. slitiny nebo kompozity v geometrii typu tříbodového ohybu v teplotním rozmezí minimálně od teploty -100 °C až po 1000 °C.

Součástí plnění je rovněž instalace, provedení prvotní kalibrace a provedení experimentálního ověření deklarovaných parametrů během experimentálního měření reologických vlastností taveniny solí v rámci instalace. Zejména se jedná o parametry závislosti viskozity a hustoty na teplotě.

Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Nízkoteplotní reometr musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Nízkoteplotní reometr: |  |  |
| Vzduchové ložisko umožňující reologická měření tavenin solí až do teploty 1000 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Reometr musí být schopen dynamicko-mechanické analýzy pevných vzorků v teplotním rozmezí minimálně od -100 °C do 1000 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Reometr musí být schopen provádět reologická měření rotačního i oscilačního typu v režimu kontrolované smykové rychlosti (CSR) i kontrolovaného smykového napětí (CSS) a musí umožňovat měření normálové síly. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Technické parametry reometru: |  |  |
| Minimální krouticí moment | min. 1 nNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální krouticí moment (oscilace) | min. 0,5 nNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální krouticí moment | min. 220 nNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální úhlová rychlost | min. 10-9 rad/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální úhlová rychlost | min. 314 rad/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Úhlová výchylka | min. 0,05 až ∞ | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální úhlová frekvence | min. 10-7 rad/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální úhlová frekvence | min. 628 rad/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozlišení krouticího momentu | min. 0,05 nNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozlišení úhlové výchylky | min. 0,05 μrad | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah normálové síly | -50 až 50 N | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Technické parametry lineárního motoru: |  |  |
| Maximální síla | 40 N | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální síla | 0,0005 N | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální výchylka při oscilaci | 9000 μm (± 4500 μm) | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální výchylka při oscilaci | 0,01 μm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální frekvence | 100 Hz | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální frekvence | 0,001 Hz | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Reometr musí být vybaven systémem pro automatické rozpoznání měřicích geometrií (např. válec-válec, deska-deska) a temperačních jednotek. Automatické rozpoznání musí probíhat bez jakéhokoliv zásahu uživatele po/při jejich vložení/zapojení do reometru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce reometru musí umožňovat měření hustoty vzorků tavenin solí bez nutnosti dalšího externího přístroje nebo systému. Měření hustoty tavenin solí musí být možno provádět ve stejné sestavě jako měření viskozity tavenin solí při jednom experimentu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce reometru musí umožňovat instalaci lineárního motoru pro možnost provádění dynamických mechanických měření (DMA) pevných vzorků materiálů jako jsou např. slitiny nebo kompozity v geometrii typu tříbodového ohybu v teplotním rozmezí minimálně od teploty -100 °C až po 1000 °C. Lineární motor a měřící systémy pro testování v geometrii tříbodového ohybu musí být součástí dodávky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hlava reometru, ve které je uložen motor, vzduchové ložisko a elektronika, musí být připojena na systém efektivního chlazení z důvodu zajištění tepelné stability při dlouhodobých reologických měřeních při zvýšených teplotách. Systém chlazení musí být připojen na externí termostat, který je součástí dodávky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Temperační zařízení a měřící geometrie: |  |  |
| Temperační jednotka musí být schopna pracovat v teplotním rozmezí minimálně od teploty -100 °C až po 1000 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost ohřevu | min. 60 °C/min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rychlost chlazení | min. 30 °C/min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Všechny měřicí geometrie určené pro měření tavenin solí musí být vyrobeny z vysoce chemicky a teplotně odolného konstrukčního materiálu typu Inconel Alloy 600 (UNS N06600). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimálně 2ks měřících kelímků a válečků vhodných pro měření tavenin solí, které musí být vyrobeny z vysoce chemicky a teplotně odolného konstrukčního materiálu typu Inconel Alloy 600 (UNS N06600). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství |  |  |
| Externí termostat s chladící kapacitou min. 590 W při 20 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro řízení reometru a teplotní jednotky. Software musí umožňovat tvorbu měřicích programů, samotná reologická měření, vyhodnocování naměřených dat a jejich správu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.