Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky

Technická specifikace

Vysokoteplotní reometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka reometru pro vysokoteplotní oblast (minimálně do teploty 1700 °C) musí umožňovat dostatečně přesná reologická měření tavenin ocelí (kovů obecně) a skla. Reometr musí umožňovat měření vzorků tavenin v prostředí inertní atmosféry (např. N2 nebo Ar) a musí umožňovat měření hustoty tavenin v kelímku pro umístění vzorku bez nutnosti dalšího externího přístroje nebo systému.

Součástí plnění je rovněž instalace, provedení prvotní kalibrace a provedení experimentálního ověření deklarovaných parametrů během experimentálního měření reologických vlastností kovové taveniny v rámci instalace. Zejména se jedná o parametry závislosti viskozity a hustoty na teplotě.

Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Vysokoteplotní reometr musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Vysokoteplotní reometr: |  |  |
| Vzduchové ložisko umožňující reologická měření tavenin ocelí, slitin, kovů a skel až do teploty vzorku 1700 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Reometr musí být schopen provádět reologická měření rotačního i oscilačního typu v režimu kontrolované smykové rychlosti (CSR) i kontrolovaného smykového napětí (CSS) a musí umožňovat měření normálové síly. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Reometr musí umožňovat měření vzorků tavenin v prostředí inertní atmosféry (např. N2 nebo Ar) a musí umožňovat měření hustoty tavenin v kelímku pro umístění vzorku bez nutnosti dalšího externího přístroje nebo systému. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Technické parametry reometru: |  |  |
| Minimální krouticí moment (rotace) | min. 10 nNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální krouticí moment (oscilace) | min. 2 mNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální krouticí moment | min. 220 nNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální úhlová rychlost | min. 10-9 rad/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální úhlová rychlost | min. 314 rad/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Úhlová výchylka | min. 0,1 až ∞ | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální úhlová frekvence | min. 10-7 rad/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální úhlová frekvence | min. 628 rad/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozlišení krouticího momentu | min. 0,1 nNm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozlišení úhlové výchylky | min. 10 nrad | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah měřitelné viskozity | 0,001–107 Pa.s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah normálové síly | 0,005-50 N | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozlišení normálové síly | 0,5 mN | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Konstrukce reometru musí umožňovat měření hustoty vzorků tavenin bez nutnosti dalšího externího přístroje nebo systému. Měření hustoty tavenin musí být možno provádět ve stejné sestavě jako měření viskozity tavenin při jednom experimentu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hlava reometru, ve které je uložen motor, vzduchové ložisko a elektronika, musí být připojena na systém efektivního chlazení z důvodu zajištění tepelné stability při dlouhodobých reologických měřeních při zvýšených teplotách. Systém chlazení musí být připojen na externí termostat, který je součástí dodávky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Temperační zařízení a měřící geometrie: |  |  |
| Temperační jednotka musí být schopna pracovat v teplotním rozmezí od pokojové teploty až po minimálně 1700 °C (teplota u vzorku). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Všechny měřící geometrie (kelímky a vřetena) určené pro měření tavenin musí být vyrobeny z vysoce chemicky a teplotně odolného konstrukčního materiálu Al2O3 (vysoké čistoty). Reometr musí umožňovat měření viskozity tavenin také v měřících geometriích z grafitu, molybdenu a Pt-Rh slitiny. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimálně 5 ks měřících kelímků a vřeten vhodných pro měření tavenin z materiálu Al2O3. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství |  |  |
| Externí termostat s chladící kapacitou min. 590 W při 20 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro řízení reometru a teplotní jednotky musí být součástí dodávky. Software musí umožňovat tvorbu měřících programů, samotná reologická měření, vyhodnocování naměřených dat a jejich správu. Softwarové vybavení musí být aktualizované po dobu životnosti daného zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.