Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Spektrální elipsometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro optickou charakterizaci tenkých senzorických vrstev – spektrálního elipsometru, pracujícího ve spektrálním oboru VIS-NIR. Pořizovaný přístroj musí tvořit ucelený a funkční systém, který zajistí možnost měřit nejenom tenké senzorické vrstvy, ale i optické jevy. Sestava se musí skládat z elipsometrických jednotek (světelný zdroj s polarizačními prvky a detekční jednotka s polarizačními prvky), napájecího zdroje, vyhodnocovací jednotky, PC sestavy, software a základny s motorizovaným goniometrem.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace přístroje, kalibrace přístroje a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Spektrální elipsometr musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Spektrální rozsah měření s jednou detekční jednotkou a rozlišením (FWHM) | Min. rozsah: 380 – 1650 nm Rozlišení: < 10 nm | účastník uvede ANO/NE a hodnoty nabízeného zařízení |
| Systém musí umožňovat rychlé měření vzorku c-Si se záznamem celého spektra do 10 s při měření s požadovanou přesností měřených dat. | ANO, < 10 s | účastník uvede ANO/NE a hodnoty nabízeného zařízení |
| Elipsometr bude pracovat s kontinuálně rotujícím kompenzátorem pro dosažení vysoké citlivosti měření ve všech polarizačních stavech (vč. depolarizace), při vysoké rychlosti měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elipsometr měří kompletní polarizační stav světla ve všech pozicích po interakci se vzorkem, včetně depolarizace a anizotropie. | ANO, Ψ: (0 °– 90 °), Δ: (0 °– 360 °) | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření veličin Ψ, Δ v přímém průchodu vzduchem („straight-through“ konfigurace, kdy svazek prochází pouze vzduchem). | ANO, Ψ = 45 ° ± 0,10° Δ = 0 ° ± 0,05° | účastník uvede ANO/NE a hodnoty nabízeného zařízení |
| Součástí sestavy bude báze s motorizovaným goniometrem v horizontálním uspořádání polohy vzorku. Rozsah goniometru min. 45° - 90° s kontinuální možností změny úhlu, s přesností nastavení úhlu lepší než ±0,05° a s opakovatelností nastavení polohy ≤ 0,005°. | ANO, Rozsah (45° – 90°) Přesnost < 0,05° opakovatelnost < 0,005 ° | účastník uvede ANO/NE a hodnoty nabízeného zařízení |
| Možnost měření Muellerovy matice v celém oboru polarizačních stavů v reflexním i transmisním módu jako funkci vlnové délky a úhlu dopadu. | ANO, min. 11 prvků MM | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Držák vzorku (stolek) umožňující alespoň manuální nastavení roviny vzorku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesné nastavení polohy vzorku snímáno kvadrantovým detektorem nebo podobným systémem využívajícím signální svazek s nastavením úhlu dopadu s přesností minimálně 0.005° | ANO, < 0,005° | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Možnost rozšíření o připojení fokusačních nástavců pro měření se zmenšenou stopou. Příslušenství bude připojitelné k poptávanému elipsometru a automaticky detekovatelné v softwaru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost rozšíření o motorizované mapování vrstev a připojení kamery, včetně SW podpory měření i vyhodnocování 2D/3D map. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost měření malých i velkých vzorků, rozsah velikostí: | alespoň 5 mm – 200 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Softwarové vybavení pro řízení a ovládání přístroje, nastavení parametrů měření, načítání dat i jejich následnou analýzu včetně jejich zpracování. Min. 4 licence SW pro jeho instalaci na dalších počítačích. Upgrade softwaru bude po dobu záruky bezplatně. Software musí umožňovat budoucí výměnu PC a upgrade operačního systému. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řídící počítač s monitorem, potřebné manuály, spojovací kabely a pomůcky pro kalibraci systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická kontrola měření, včetně měření při více než jednom úhlu dopadu, měření v závislosti na čase | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zpracování dat (Ψ a Δ) změřených v závislosti na vlnové délce, úhlu a čase: výpočet (nafitování) tloušťky a závislostí veličin n a k na vlnové délce; to vše pro každou z vrstev, pokud je vzorek multivrstvou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Implementace gradientních vrstev, materiálů tvořených několika složkami v předem neznámém poměru, povrchových drsných vrstev, korekce plynoucí z transparentního substrátu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vyhodnocování jednoosé i dvouosé anizotropie s absorbujícími i neabsorbujícími materiály, určování Eulerových úhlů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Fitování pomocí B-Spline funkce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Parametrické modelování s interaktivním modelem obecného oscilátoru, umožňující libovolnou kombinaci různých modelů oscilátoru (např. Gauss, Lorentz, Tauc-Lorentz, harmonický oscilátor, Tauc-Cody, a další) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komplexní aproximace pro automatizované hledání startovních hodnot parametrů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost simultánního fitování různých typů dat: Δ, Ψ, T, R, Eb, Er, Depolarizace, MM | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simultánní analýza vícero vzorků: možnost svázání parametrů z různých vzorků a různých modelů pro redukování korelace parametrů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dostupnost databáze charakteristik známých materiálů a možnost přidávání vlastních materiálů do databáze | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost zobecněných elipsometrických měření, včetně vyhodnocení kompletní Jonesovy matice. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost generování automatických mapovacích úloh a vyhodnocení map homogenity vrstev. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.