Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: FTIR spektrometr s IR mikroskopem

Předmětem zakázky je FT-IR spektrometr s IR mikroskopem vhodný pro charakterizaci připravených pevných materiálů.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

FT-IR spektrometr s IR mikroskopem:

Minimální spektrální rozsah FT-IR spektrometru: 7 800 cm-1 až 350 cm-1

Termoelektricky chlazený DLaTGS detektor s KBr okénkem

Dělič paprsků Ge na KBr

Požadované dosažitelné spektrální rozlišení v celém rozsahu vlnových délek – lepší nebo rovno 0,25 cm-1

Minimální rychlost měření 1 scan za sekundu při standardním rozlišení 4 cm-1

Pro kinetické experimenty požadovaná rychlost měření minimálně 40 infračervených spekter za sekundu při rozlišení 16 cm-1

Vlnočtová přesnost spektrometru musí být minimálně 0,02 cm-1 (v 2 000 cm-1)

Zdroj infračerveného záření s vysokou svítivostí, jednobodový

Diodový referenční laser s řízenou teplotou (NeHe laser není akceptovatelný)

Náhled na infračervené spektrum v reálném čase (před vlastním měřením)

Minimální požadovaný poměr signálu k šumu (peak to peak) bez apodizace lepší než 50000:1

Uživatelsky volitelná rychlost pohybu pohyblivého zrcadla, počet volitelných rychlostí minimálně 5, s maximální rychlostí minimálně 3,1 cm/s

Spektrometr musí umožňovat budoucí upgrade/doplnění o jiné typy děličů paprsků a detektorů pro rozšíření experimentálních možností systému na celkový spektrální rozsah měření spekter: 350 – 11 000 cm-1

Uzavřená a vysušovaná optika s možností profukování suchým inertním plynem

Vyvedení externího paprsku mimo FTIR spektrometr pro připojení externího infračerveného mikroskopu

Možnost vyvedení externího paprsku do plnohodnotného vzorkového prostoru obsahující samostatný detektor + možnost přepínání počítačem řízeného zrcadla externího paprsku mezi oběma nezávislými vzorkovými prostory

Samostatná hardwarová elektronická a softwarová funkce pro automatické elektronické seřizování spektrometru před vlastním měřením, např. z důvodů korekce na teplotní roztažnost materiálů děliče paprsků, interferometru, zrcadel atd. (kontinuální kompenzace optickou cestou není akceptovatelná)

Vnitřní inteligence systému s nepřetržitou elektronickou dynamickou optimalizací měřící soustavy přístroje při každém scanu, tj. optická lavice spektrometru je optimalizována na maximální energetickou propustnost záření při každém. (kompenzace optickou cestou není akceptovatelná)

Sada integrovaných ovládacích tlačítek na krytu přístroje

Ovládání spektrometru přes standardní řídící PC s operačním systémem Windows 10 nebo Windows 11

Komunikační rozhraní mezi spektrometrem a PC musí být realizováno přímo pomocí USB kabelu bez použití redukce z jiných komunikačních platforem

Součástí nabízené sestavy musí být řídící PC s příslušenstvím

Požadované příslušenství FTIR spektrometru:

Transmisní příslušenství

Jednoodrazový ATR nástavec vybavený diamantovým ATR krystalem, přítlačkou a veškerým vybavením pro měření kapalin a pevných látek

Interní a externí validace spektrometru podle ASTM 1421-99 Automatické nastavení metody při použití nástavce pro transmisní měření, který je součástí nabízené sestavy

Možnost validace spektrometru podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025

Požadované parametry pro IR mikroskop:

IR mikroskop musí být připojen k požadovanému FTIR spektrometru pomocí softwarem řízeného přepínacího zrcadla a světlu odolným tubusem. Dále požadujeme spojení spektrometru a mikroskopu takovým způsobem, aby nemohlo docházet k poklesu signálu např. vlivem vibrací atd., například spojením na společné platformě atd.

Mikroskop musí být vybaven minimálně 1,3 MPix kamerou a musí umožňovat současné měření FTIR spekter a sledování obrazu měřeného vzorku + kromě kamery požadujeme souběžně možnost sledování vzorku pomocí klasických binokulárů

Osvit vzorků pomocí LED žárovky s vysokou intenzitou

Objektiv požadujeme se zvětšením 10x, s numerickou aperturou NA minimálně 0,71 + implementace ATR krystalu pro měření mikroskopických vzorků ATR technikou (krystal požadujeme germanium) + tlakový sensor přítlaku krystalu

Měřící módy požadujeme: transmise, reflexe a ATR (mikroskopický ATR nástavec musí být součástí dodávky/ Germaniový krystal)

Pro transmisní experimenty musí být mikroskop vybaven kondenzorem s možností fokusu v ose Z

Přístroj musí být vybaven možností apertury pro měření malých částic a vláken

Detektor požadujeme typ MCT-A chlazený kapalným dusíkem s možností měření v rozsahu 7800–650 cm-1 + příslušenství pro manipulaci s kapalným dusíkem

Komunikační rozhraní mezi spektrometrem a PC musí být realizováno přímo pomocí USB kabelu bez použití redukce z jiných komunikačních platforem

Softwarové vybavení:

Uživatelsky příjemný ovládací, diagnostický a validační software. Možnost ovládání systému pomocí menu, grafických ikon, horkých kláves a myši

Diagnostický nástroj pro kontrolu zdroje IČ zářeni, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru, dále pro PQ (performance qualification), nastavení termínů preventivní údržby atd.

Zařízení musí obsahovat software pro kvantitativní a kvalitativní analýzu a vyhodnocování spekter včetně chemometrických metod

Zařízení musí být doplněno o validační software umožňujícím automatizovanou kontrolu funkčnosti zařízení, přičemž uživatel musí mít možnost provádět samostatně kontrolní měření na dodaných certifikovaných standardech

Pokročilá ATR korekce – korekce y-ové, tak i x-ové osy ATR spektra (nezbytná funkce pro srovnávání infračervených spekter naměřených ATR technikou se spektry naměřenými standardními transmisními technikami) - požadujeme minimálně nastavovat následující parametry: materiál krystalu, počet odrazů v ATR krystalu, úhel odrazu ATR krystalu a indexu lomu měřeného materiálu nebo pokročilá ATR korekce umožňující nastavení klíčových experimentálních parametrů – tj. materiál ATR krystalu, počet odrazů a úhel dopadu záření v ATR krystalu, index lomu měřeného vzorku

Spektrální matematika, práce s knihovnami spekter

Multikomponentní vyhledávání v knihovnách umožňující analýzu směsí v jednom kroku bez zásahu obsluhy (minimálně 4 složky)

Multikomponentní vyhledávání minoritních látek ve směsných vzorcích umožňující předem ručně definovat majoritní složku tzv. kontaminant search (minimálně požadujeme stanovení 4 složek včetně majoritní složky) nebo software pro multikomponentní vyhledávání v knihovnách umožňuje analýzu směsí v jednom kroku bez zásahu obsluhy (pro minimálně čtyř složkové směsi). Software umožňuje multikomponentní vyhledávání minoritních látek ve směsných vzorcích s možností předem manuálně definovat majoritní složku (pro alespoň 4 složkové směsi včetně majoritní složky)

Softwarová funkce pro verifikaci naměřeného spektra vůči jednomu či více spektrům standardů. Možnost zvýšení citlivosti pro vysoce podobná spektra

Menu příkazů Report pro tvorbu, zakládání a prohledávání protokolů

Software na separaci překrývajících se pásů

Interpretační program infračervených spekter

Software pro kvantitativní a kvalitativní analýzu a vyhodnocování spekter, PLS, Lambert Beer, diskriminační analýza

Program pro automatizaci měřících a vyhodnocovacích postupů

Digitální databáze organických a anorganických sloučenin (specifikujte počet spekter v knihovně) – alespoň 9000 infračervených spekter

Specializovaný program na správu všech spektrálních souborů na PC, tvorba virtuálních knihoven z našich stávajících spektrálních dat, procesní trasa (jakákoliv úprava spekter je navždy vratná)

Využívání identických souborů (knihoven spekter) pro základní spektroskopický i specializovaný program s funkcemi uvedenými výše

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby