Příloha č. 1a - Technická specifikace – část I

Technická specifikace

Testovací systém pro kombinované creepové a únavové zkoušky

Minimální součásti a technické parametry testovacího systému pro kombinované creepové a únavové zkoušky:

Zkušební stroj

- Možnost provádění creepových testů a nízkocyklové únavy na jednom stroji minimálně do 1200°C se silovým rozpětím minimálně  100 kN.

- Elektromechanický pohon s bezúdržbovou konstrukcí vhodnou pro dlouhodobé zkoušky do 10 000 hodin.

- Pohon stroje a jeho příslušenství musí umožňovat cyklické zkoušky v režimu tah-tlak s přechodem přes nulové zatížení s vymezením vůlí, které by se negativně projevili v záznamu deformace a zatížení zkušebního tělesa.

- Snímač síly do celkového silového rozpětí stroje (100 kN) s přesností v třídě 0,5 dle ISO 7500-1 od zatížení 500N nebo nižšího.

- Minimální požadovaná tuhost rámu stroje 400 kN/mm (deklarovaná protokolem z reálné zkoušky, nikoliv simulací).

- Možnost testování ocelových vzorků zkouškou tečením nebo kombinace únavy s tečením (včetně měření deformace), tečením do lomu, únavy materiálu napěťově i deformačně řízené.

- Možnost testování vzorků na creep po dobu alespoň 10 000 hodin.

- Možnost testování vzorků při zvolené rychlosti zatěžování v rozmezí od 0,001 mm/h do 250 mm/min s přesností lepší než 0,1 % z nastavené hodnoty v průměru za 5 s nebo na dráze 10 mm.

- Možnost krátkodobých kvazistatických zkoušek v tahu za pokojové teploty i zvýšených teplot minimálně do 1200°C.

- Měření deformací přímo na vzorku.

- Zkouška namáhání na přetržení s měřením času až do přetržení bez měření napětí.

- Zkouška tahem při vysoké teplotě podle ISO 6892-2 a ASTM E21.

- Deformačně řízená zkouška relaxace napětí podle EN 10319.

- Plně elektronické ovládání stroje prostřednictvím software, PC s výkonem k ovládaní stroje včetně 2 monitorů (vše je součástí dodávky).

- Stroj musí mít automatickou ochranu proti přetížení.

- Celková výška stroje nesmí přesáhnout 2,7 m.

- Šířka pracovního prostoru stroje minimálně 690 mm.

- Výška pracovního prostoru stroje minimálně 1000 mm.

- Minimální zdvih příčníku pro prováděni požadovaných zkoušek 200 mm.

- Ustavení stroje na podlahu bez nutnosti kotvení a s pasivním tlumením vibrací.

- Napájení stroje 230 VAC

- Hmotnost stroje max. 1 300 kg

Příslušenství (součást dodávky)

- Vysokoteplotní průtahoměr

- Součástí stroje musí být kontaktní nebo bezkontaktní průtahoměr.

- Průtahoměr musí být schopen měřit v celém teplotním rozsahu stroje.

- Průtahoměr musí být schopen automaticky odfiltrovat vnější rušení (vibrace a pod.).

- Počáteční měřená délka průtahoměru: 20 mm.

- Měřící rozsah: +50 % / -10 % z počáteční měřené délky.

- Možnost adaptace počáteční měřené délky na 30 mm.

- Řídící PC: min. OS WIN 11, 1 TB SSD disk, 16 GB RAM, Ethernet, 2x monitor LCD min 24’’, klávesnice, myš.

- Řídící SW

- Součásti dodávky musí byt software na řízení testů,  zpracování a vyhodnoceni naměřených dat ze zkoušek tečením nebo kombinace únavy s tečením, tečením do lomu, únavy materiálu, kvazistatických tahových, tlakových a ohybových zkoušek.

- Možnost blokového zatěžování v uživatelem definovaných krocích.

- Měření, záznam a zpracováni dat ze snímačů síly, deformace a teploty musí být integrováno v jednom uživatelském rozhraní.

- Měření a záznam teploty musí software umožňovat i v režimu ohřevu na zadanou teplotu (před samotnou zkouškou).

- Nastavení teploty softwarově z PC.

- Software musí mít uživatelské prostředí v českém nebo anglickém jazyce.

- Upínání vzorků

- Kompatibilní s dodaným strojem a teplotní komorou v celém rozsahu teplot pro testy do 10000 hodin bez ochranné atmosféry.

- Pár prodlužovacích tyčí a upínacích čelistí do pece pro uchycení zkušebních těles na měření creepu a únavy nebo jejich kombinace včetně všech propojovacích a centrovacích elementů – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Pár vložek do upínacích čelistí pro vzorky se závitem M 10 – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Adaptér pro uchycení plochých zkušebních těles místo závitových – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Pár vložek do upínacích čelistí pro vzorky se závitem M 6 – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Dva páry vložek do upínacích čelistí pro vzorky se závitem M 12 – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Přípravek na vyrovnání souososti

Chlazení (součást dodávky)

Chladič s příslušenstvím chlazení čelistí, aby teplo z pece neovlivňovalo snímač síly.

Vysokoteplotní pec (součást dodávky)

- Minimálně tří segmentová topná zóna s minimální délkou homogenního teplotního pole 100 mm pro upnuti normalizovaných zkušebních vzorků.

- Teplotní pole v měřené části vzorku homogenní v rozmezí  2 K nebo s lepší přesností, od 500°C homogenní teplotní pole s přesností min.  1 K.

- Minimální vnitřní rozměry pece – respektive topné zóny: průměr 80 mm, délka 300 mm.

- Automatické řízení ohřevu bez nutnosti nastavování parametrů řízení teploty pro rozdílné velikosti zkušebních těles, počet použitých termočlánků, nastavenou teplotu a rychlost ohřevu.

- Systém řízení ohřevu zajišťující, že nebude docházet k překmitům cílové teploty přes minimální požadovanou toleranci   2 K.

- Automatické polohování pece k udržování tělesa uprostřed topné zóny při postupné deformaci zkušebního tělesa.

- Nastavení teploty přes zkušební software v řídícím PC.

- Možnost připojení pece na vnější zdroj ochranných nebo inertních plynů v režimu proplachování prostoru topné zóny.

- Součásti komory budou minimálně 3 termočlánky typu S pro měření topných zón a 3 termočlánky typu N pro měření teploty vzorku.

- Součástí dodávky budou 3 náhradní termočlánky typu N pro měření teploty vzorku.

Ostatní

- Součástí dodávky musí být manuál na obsluhu zařízení v ČJ nebo AJ.

- Součástí dodávky musí být zaškolení personálu v obsluze stroje v délce alespoň 2 dnů

- Min. 21 dnů před předáním stroje budou na něm provedeny následující testy vč. jejich odsouhlasení Objednatelem (objednatel má na odsouhlasení 3 pracovní dny):

- Test 1:

Deformačně řízená zkouška tečení (creepu) v kombinaci s únavou v režimu tah - nulové zatížení. Teplota při zkoušce 960 °C, včetně záznamu ohřevu na zadanou teplotu.

Amplituda deformace 0,3 mm z počáteční délky snímače deformace. Poté silovým řízením návrat na 0 N. Frekvence této smyčky 0,1 Hz Kritéria pro ukončení zkoušky: 400 cyklů nebo porušení vzorku.

- Test 2:

Kvazistatická tahová zkouška při teplotě 650 °C.

- Další činnosti, které jsou součástí dodávky: instalace zařízení, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti zařízení, zaškolení obsluhy, dopravu a složení v místě dodání, přepravné a náklady na ekologickou likvidaci prázdných obalů, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou přístroje, technická dokumentace, prohlášení o shodě, uživatelská příručka, technická podpora po dobu záruky (vzdálené/fyzické řešení instalačních a provozních problémů se softwarem či hardwarem přístroje), záruční servis.