Příloha č. 1c - Technická specifikace – část III.

Technická specifikace

Mikroskopický modulární systém

Mikroskopický modulární systém

Mikroskopický modulární systém mít následující součásti a musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Spojovací element přímý (pro spojení průmyslové kamery a mikroskopického objektivu) |  |  |
| Kamera i objektiv jsou v jedné ose | Ano | uvede účastník |
| Možnost připevnění průmyslové kamery s montáží C-mount | Ano | uvede účastník |
| Montážní závit objektivu kompatibilní s dodaným objektivem | Ano | uvede účastník |
| Vstup světelného zdroje pro funkci koaxiálního osvětlovače, (bez zdroje světla) | Ano | uvede účastník |
| Možnost přivedení zdroje světla pomocí optických vláken | Ano | uvede účastník |
| Optické vlastnosti vhodné pro viditelné spektrum | Ano | uvede účastník |
| Max. rozměry (výška x šířka x hloubka), nesmí být překročen žádný jednotlivý rozměr | 160 x 110 x 60 mm | uvede účastník |
| Spojovací element zalomený 90° (pro spojení průmyslové kamery a mikroskopického objektivu) |  |  |
| Kamera a objektiv jsou zalomeny v úhlu 90° | Ano | uvede účastník |
| Možnost připevnění průmyslové kamery s montáží C-mount | Ano | uvede účastník |
| Montážní závit objektivu kompatibilní s dodaným objektivem | Ano | uvede účastník |
| Vstup světelného zdroje pro funkci koaxiálního osvětlovače, (bez zdroje světla) | Ano | uvede účastník |
| Možnost přivedení zdroje světla pomocí optických vláken | Ano | uvede účastník |
| Optické vlastnosti vhodné pro viditelné spektrum | Ano | uvede účastník |
| Max. rozměry (výška x šířka x hloubka), nesmí být překročen žádný jednotlivý rozměr | 115 x 135 x 60 mm | uvede účastník |
| Mikroskopický objektiv 50x |  |  |
| Zvětšení | 50 x | uvede účastník |
| Pracovní vzdálenost | ≥20 mm | uvede účastník |
| Hloubka ostrosti | ≥±1,5 μm | uvede účastník |
| Montážní závit kompatibilní se spojovacím elementem | Ano | uvede účastník |
| Mikroskopický objektiv 100x |  |  |
| Zvětšení | 100 x | uvede účastník |
| Pracovní vzdálenost | ≥10 mm | uvede účastník |
| Hloubka ostrosti | ≥±0,8 μm | uvede účastník |
| Montážní závit kompatibilní se spojovacím elementem | Ano | uvede účastník |
| Řiditelný RGB osvětlovač připojitelný ke spojovacímu elementu přes optický kabel |  |  |
| Selektivně pro každou barvu nastavitelné zastoupení složky RGB | Ano | uvede účastník |
| Vláknový světlovodný kabel od osvětlovače kompatibilní pro vstup spojovacího elementu | Ano | uvede účastník |
| Možnost ovládání přes Ethernet | Ano | uvede účastník |
| Konektor pro přivedení vstupního signálu pro přesné spouštění světel (triggrování) | Ano | uvede účastník |
| Napájení 230 V AC | Ano | uvede účastník |
| Průmyslová kamera (s příslušenstvím) pro mikroskop |  |  |
| Rozlišení snímače | ≥ 20 MegaPixel | uvede účastník |
| Černobílý snímač | Ano | uvede účastník |
| Montáž objektivu C-mount | Ano | uvede účastník |
| Závěrka | global shutter | uvede účastník |
| Snímková frekvence | ≥15 fps | uvede účastník |
| Komunikační rozhraní | USB 3.0 nebo Ethernet | uvede účastník |
| Velikost snímače | ≥ 1.0" | uvede účastník |
| Počet hladin AD převodníku obrazových dat | ≥ 4096 | uvede účastník |
| Max. rozměry (výška x šířka x hloubka), nesmí být překročen žádný jednotlivý rozměr | 30 x 30 x 90 mm | uvede účastník |
| Datový kabel ke kameře délka min 5 m | Ano | uvede účastník |
| Pasivní chladič kamery, mechanicky kompatibilní s kamerou součástí dodávky | Ano | uvede účastník |
| Mechanická konstrukce mikroskopu – základová optická deska |  |  |
| Požadovaný počet kusů – 1 ks | Ano | uvede účastník |
| Materiál Al nebo AL slitina | Ano | uvede účastník |
| Min. rozměry (výška x šířka x hloubka) nesmí být podkročen žádný jednotlivý rozměr | 250 x 500 x 10 mm | uvede účastník |
| Metrické M6 závity v rozteči 25 mm v celé ploše desky | Ano | uvede účastník |
| Mechanická konstrukce mikroskopu – vertikální držáky k optické desce |  |  |
| Požadovaný počet kusů – 2 ks | Ano | uvede účastník |
| Materiál Al nebo AL slitina | Ano | uvede účastník |
| Min. rozměry (výška x šířka x hloubka) nesmí být podkročen žádný jednotlivý rozměr | 400 x 120 x 15 mm | uvede účastník |
| Otvory a otvorová kompatibilita k připevnění k základové optické desce | Ano | uvede účastník |
| Mechanické příslušenství pro možnost připevnit mikroskopickou jednotku | Ano | uvede účastník |
| Motorizovaný posuv mikroskopem zkoumaného vzorku v ose Z |  |  |
| Rozsah polohování v ose Z | ≥25 mm | uvede účastník |
| Obousměrná opakovatelnost polohy | ±0,15 μm | uvede účastník |
| Přesnost polohy | ≤ 0,9 μm | uvede účastník |
| Zatížení minimálně | 2,0 kg | uvede účastník |
| Rychlost posuvu | ≥ 5,0 mm/s | uvede účastník |
| Montážní otvory kompatibilní s optickou základovou deskou | Ano | uvede účastník |
| Dálkové ovládání z PC přes USB nebo Ethernet | Ano | uvede účastník |
| SW knihovny (LabVIEW nebo C) pro ovládání posuvu součástí dodávky | Ano | uvede účastník |
| Max. rozměry (výška x šířka x hloubka), nesmí být překročen žádný jednotlivý rozměr | 180 x 120 x120 mm | uvede účastník |
| Motorizovaný posuv mikroskopem zkoumaného vzorku v osách XY |  |  |
| Rozsah polohování v ose X a Y | ≥25 mm | uvede účastník |
| Obousměrná opakovatelnost polohy | ±1,0 µm | uvede účastník |
| Dálkové ovládání z PC přes USB nebo Ethernet | Ano | uvede účastník |
| Zatížení minimálně | 3,0 kg | uvede účastník |
| Max. rozměry (výška x šířka x hloubka), nesmí být překročen žádný jednotlivý rozměr | 50 x 150 x150 mm | uvede účastník |
| Montážní otvory kompatibilní se motorizovaným posuvem pro osu Z | Ano | uvede účastník |
| SW knihovny (LabVIEW nebo C) pro ovládání posuvu součástí dodávky | Ano | uvede účastník |
| Manuální posuv mikroskopem zkoumaného vzorku v osách XYZ |  |  |
| Rozsah polohování v každé ose X-Y-Z | ≥25 mm | uvede účastník |
| Posun v každé ose X-Y-Z na 1 otáčku mikrometrického šroubu příslušné osy | ≤ 500 μm | uvede účastník |
| Posuv zajištěn v každé ose X-Y-Z mikrometrickým šroubem | Ano | uvede účastník |
| Max. rozměry (výška x šířka x hloubka), nesmí být překročen žádný jednotlivý rozměr | 200 x 200 x 200 mm | uvede účastník |
| Min. zatížení ve vertikální ose | 3 kg | uvede účastník |
| Montážní otvory kompatibilní s optickou základovou deskou | Ano | uvede účastník |
| Sestava bodových LED osvětlovačů s kontrolérem |  |  |
| Počet bodových osvětlovačů | 4 | uvede účastník |
| Vlnová délka světla | 470 nm | uvede účastník |
| Průměr aktivního optického výstupu | 3-6 mm | uvede účastník |
| Propojovací kabely mezi osvětlovačem a kontrolérem o délce alespoň 2 m součástí dodávky | Ano | uvede účastník |
| Možnost spínání a regulace intenzity jednotlivých osvětlovačů kontrolérem manuálně i přes rozhraní Ethernet z PC | Ano | uvede účastník |
| Napájení 230 V AC | Ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.