Příloha 1 Technická specifikace:

MFG-100 magnetic Field Generating System 
(Systém MFG pro generování široké škály statických nebo proměnlivých polí)

Systém MGF-100 jsou stolní jednotky generující kontrolovaná pole a gradienty polí v kulovém pracovním prostoru o průměru 10 mm.

Pole umožňují neomezené ovládání v translačním I rotačním režimu, což umožňuje systému ovládat magnetické struktury s 5 stupni volnosti. Software MBX Pro a jeho architektura založená na ROS umožňuje vice strategií řízení, od ručního řízení s otevřenou smyčkou až po automatizované servořízení magnetických struktur ve třech rozměrech.

Systém MFG-100 je schopen generovat širokou škálu statických nebo proměnlivých magnetických polí. Pomocí našeho systému mohou uživatelé provádět výzkum jevů závislých na magnetickém poli a vyvíjet aplikace pro magnetické mikroroboty. Všestranný MFG může vytvářet pole k aktivaci tak rozmanitých režimů, jako je reakce na gradient pole, klouzavý nebo valivý pohyb a bičíkové plavání (různé aplikace jsou uvedeny v citované literatuře). MFG-100 se skládá z 8 stacionárních elektromagnetů s feromagnetickými jádry a je schopen vytvářet libovolná magnetická pole a gradienty pole v rozsahu frekvencí. Systém má kulový pracovní prostor o průměru přibližně 10 mm a je zcela neomezený v rotačních stupních volnosti. Neomezeného přístupu přes celou polokouli je dosaženo superpozicí magnetických polí osmi asymetricky uspořádaných elektromagnetů. K dispozici je vnitřní zdroj světla.

Využití:

Magnetické ovládání v submm měřítku pro lokomoci, manipulaci a stimulaci.

Vhodné pro výzkumné aplikace v inženýrství, fyzice, reologii, mechanobiologii a medicíně.

Magnetická lokomoce a manipulace s mikro a nanostrukturami, navigace roje magnetických částic, mikroreologie v organelách a omezených prostorách, studium anizotropie ve složitých fluidních prostředích, mechanobiologie v jednotlivých buňkách nebo mikrotkáních, studie in vovi v embryích….

Charakteristika MF-100:

Maximální síla pole:		20 mT
Pracovní objem o průměru:	10 mm
Maximální síla gradientu:	2 T/m
Maximální frekvence pole:	100 HZ @ 8 mT
Max. celková spotřeba energie:	1000W

Externí zdroj napájení:		110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Připojení k kontrolnímu počítači

Specifikace hardwaru:

- 5 stupňů volnosti (3 polohové, 2 rotační DOF)

- Pracovní objem koule o průměru 1 cm

- Uživatelsky definovatelný vektor magnetického pole s intenzitou pole nejméně 20 mT ve všech směrech

- Uživatelsky definovatelný gradient magnetického pole (síla a směr) s maximálním gradientem až 2T/m

- Nezávislá a současná aplikace polí a gradientů

- Šířka pásma až 100 Hz při intenzitě pole 8 mT

- Možnost kombinovat několik průběhů (stejnosměrný, sinusový, pilovitý, uživatelsky definovaný pomocí standardního matematického zápisu)

- Konfigurace součástí systému umožňující nerušený přístup k pracovnímu objemu v celé polokouli

- Možnost použití prošlého nebo odraženého světla pro optická pozorování a zpětnou vazbu

- K dispozici je montážní sada umožňující zabudování do inverzního mikroskopu.

Specifikace softwaru: MBX PRO Control Software:

- Přeprogramováno pro aplikaci statických nebo časově závislých magnetických polí a gradientů. 
Grafické uživatelské rozhraní zobrazuje video pracovního prostoru s překrytou vizualizací pole. 
Na bázi ROS s možností přizpůsobení.

- Grafické uživatelské rozhraní umožňující nastavení všech parametrů systému.

- Podporuje použití se svislými i obrácenými mikroskopy (inverze osy).

- Přijímá vstup z haptických vstupních zařízení (ovladač PlayStation®, SpaceNavigator®) pro ovládání parametrů pole.

- Podporuje vstup videa a jeho zobrazení v grafickém uživatelském rozhraní s kalibrací velikosti pixelů

- Zaznamenávání všech parametrů systému a video proudu

- Řízení v otevřené smyčce

- Automatická optimalizace proudů cívek pro minimalizaci zahřívání systému

- Možnost implementace řízení v uzavřené smyčce pomocí optické zpětné vazby

- Možnost rozšíření funkcí softwaru pomocí uživatelského prostředí

Jiné požadavky:

- Ochrana proti přehřátí cívek a elektroniky, omezení nadproudu na všech kanálech, vypnutí napájení při ztrátě komunikace s řídicím programem, stup pro externí nouzový vypínač.

Dodavatel prohlašuje že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V …………………………. dne:

………………………………………..

podpis oprávněné osoby