Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

„Analyzátor dynamického rozptylu světla“

Analyzátor dynamického rozptylu světla:

Výrobce analyzátoru:			uvede účastník

Přesné typové označení analyzátoru:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Analyzátor dynamického rozptylu světla musí mít minimálně následující součástí a musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| a) Obecné požadavky: |  |  |
| Analyzátor distribuce velikosti částic s dynamickým rozptylem světla, umožňujícího měření velikosti částic, zeta potenciálu a molekulové hmotnosti | ANO | uvede účastník |
| Použití dynamického rozptylu světla | ANO | uvede účastník |
| Rozsah | alespoň 0,5 nm až 10 µm | uvede účastník |
| Zdroj polovodičová laserová dioda o vlnové délce ≤ 550 nm a výkonu ≤ 10 mW pro vyšší citlivost u málo koncentrovaných nebo malých vzorků | ANO | uvede účastník |
| Minimálně 3 detektory typu fotonásobiče pro měření velikosti částic a zeta potenciálu | ANO | uvede účastník |
| Teplotní rozsah měření minimálně 0-90 °C s přesností alespoň 0,1 °C | ANO | uvede účastník |
| Systém obsahuje automatický titrátor s rychlostí čerpadla alespoň 20 ml/min | ANO | uvede účastník |
| Systém musí nabízet analýzu velikosti částic a zeta potenciálu v jednom přístroji bez změny HW a SW | ANO | uvede účastník |
| b) Požadavky analýzy velikosti částic: |  |  |
| Metoda fotonové korelační spektroskopie | ANO | uvede účastník |
| Minimálně 2 úhly detekce pro zpětný rozptyl ≥ 170° (pro nízce středně nebo vysoce koncentrované vzorky) a 90° (pro nízce koncentrované vzorky) | ANO | uvede účastník |
| Minimálně 2 fokusační body pro úhel zpětného rozptylu (minimálně 170°) pro pokrytí většího rozsahu koncentrace | ANO | uvede účastník |
| Vyjímatelné kyvety na vzorky pro snadné čištění nebo použití jednorázových kyvet | ANO | uvede účastník |
| Přesnost alespoň +/-2 % na 100nm latexu sledovatelném podle NIST | ANO | uvede účastník |
| c) Požadavky analýzy zeta potenciálu: |  |  |
| Metoda laserové dopplerovské elektroforézy | ANO | uvede účastník |
| Rozsah minimálního měřicího napětí: -500 / +500mV | ANO | uvede účastník |
| Velikost vzorku pro měření zeta potenciálu minimálně 5 nm - 100 µm | ANO | uvede účastník |
| Měření pod úhlem ≤ 15° | ANO | uvede účastník |
| Zeta cela s jednorázovými elektrodami s objemem ≤ 100 µl pro velikost a zeta potenciál | ANO | uvede účastník |
| Standardní elektroda potažená uhlíkem pro vyšší životnost a vodivost | ANO | uvede účastník |
| Vzdálenost mezi elektrodami ≤ 10 mm pro snížení použitého napětí a rizika poškození vzorku | ANO | uvede účastník |
| d) Požadavky na software: |  |  |
| Výběr typu měření (velikost, zeta potenciál nebo molekulová hmotnost) | ANO | uvede účastník |