Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení pro měření texturních parametrů práškových materiálů

Zařízení pro měření texturních parametrů práškových materiálů:

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Zařízení pro měření texturních parametrů práškových materiálů musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Zařízení pro měření texturních parametrů – technické parametry lze splnit jedním přístrojem se dvěma pozicemi, nebo dvěma přístroji jednopozičními | ANO | uvede účastník |
| Metoda vyhodnocení specifického povrchu - BET | ANO | uvede účastník |
| Rozsah velikosti pórů postihnutých přístrojem | 0.4 – 500 nm | uvede účastník |
| Počet portů pro nezávislé adsorpční měření, včetně nezávislého spuštění a ukončení analýzy | 2 | uvede účastník |
| Počet nezávislých měřících cel pro stanovení tlaku p0 | 2 | uvede účastník |
| Možnost použití různých plynů | N2, Ar, Kr, CO2 | uvede účastník |
| Tlakové převodníky na každém portu s rozsahy | 1000/10/0.1 Torr | uvede účastník |
| Možnost nezávislé volby adsorbovaného plynu na každém portu zvlášť | ANO | uvede účastník |
| Všechny měřící porty je možno evakuovat jediným systémem složeným z mechanické a turbomolekulární vývěvy | ANO | uvede účastník |
| Systém pro evakuaci vzorků obsahuje vymrazovací jednotku | ANO | uvede účastník |
| V případě olejových vývěv musí být součástí vakuového systému olejový filtr („oil mist filter“) | ANO | uvede účastník |
| Odpar kapalného dusíku kompenzován pomocí izotermického porézního návleku | ANO | uvede účastník |
| Průběžné zobrazování měřené izotermy a kinetického dosahování rovnováhy | ANO | uvede účastník |
| Samostatné porty pro odplynění vzorků využívající turbomolekulární vývěvu | ANO | uvede účastník |
| Počet nezávislých portů pro odplynění vzorků | 2 | uvede účastník |
| Možnost využití měřících portů pro odplynění vzorků | ANO | uvede účastník |
| Možnost volby teplotního programu pro odplynění vzorků na teplotu min 350°C u každého portu nezávisle | ANO | uvede účastník |
| Samouzavírací ventil s fritou - 4ks | ANO | uvede účastník |
| Adaptér samouzavíracího ventilu na stanice – 4ks | ANO | uvede účastník |
| Standardní referenční materiál se známým měrným povrchem cca 100 m2/g | ANO | uvede účastník |
| Standardní referenční materiál se známým měrným povrchem více jak 1000 m2/g | ANO | uvede účastník |
| Řídící PC - schopný ovládat vlastní zařízení a vyhodnocovat naměřená data odpovídajícím softwarovým vybavením a monitorem min. 23“ | ANO | uvede účastník |
| Software – pro řízení zařízení a vyhodnocování naměřených dat zahrnující výpočet specifického povrchu, distribuce velikosti mikropórů a distribuce velikosti mezopórů | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.