Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Hmotnostní detektor pro HPLC:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení hmotnostní detektor pro kapalinový chromatograf. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy a údržba hmotnostního detektoru.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 	Zařízení bude obsahovat: hmotnostní detektor s danými skenovacími režimy, řídicí PC s odpovídajícím softwarovým vybavením vč. dvou monitorů a dalších zařízení (lineární čerpadlo pro přímé nasávání vzorků, 6cestný dvoupolohový přepínací kohout).

Zařízení hmotnostní detektor pro kapalinový chromatograf musí minimálně splňovat následující kritéria:

Obecné požadavky na přístroj:

| Základní technická specifikace (požadavky zadavatele) | Nabídnutá specifikace (doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení) |
| --- | --- |
| Hmotnostní spektrometr |  |
| Analyzátor hybridního typu trojitý kvadrupól / lineární iontová past | doplní účastník |
| Rozsah m/z alespoň 5 – 2000 | doplní účastník |
| ESI a APCI ionizační sondy, sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupnímu otvoru do vakua | doplní účastník |
| Kolizní cela a detektor v nelineární konfiguraci pro minimalizaci tvorby šumu neutrálními látkami | doplní účastník |
| Minimální dwell time 1 ms | doplní účastník |
| Stabilita MS kalibrace: odchylka < 0,1 u/24hod | doplní účastník |
| Maximální doba přepínání polarity během měření 5 ms | doplní účastník |
| Lineární dynamický rozsah detektoru alespoň 5 řádů | doplní účastník |
| Skenovací rychlost alespoň 12 000 u/s | doplní účastník |
| Skenovací režimy (systém musí umožňovat následující typy měření) |  |
| Sken MS | doplní účastník |
| SIM | doplní účastník |
| MRM | doplní účastník |
| Měření neutrální ztráty | doplní účastník |
| Sken produktových spekter | doplní účastník |
| Sken prekurzorových iontů | doplní účastník |
| Sken produktů MS/MS po izolaci prekurzoru kvadrupólem 1, fragmentaci v kolizní cele a akumulaci iontů v lineární iontové pasti | doplní účastník |
| MS/MS/MS s izolací prekurzoru pro každý stupeň MS |  |
| Další zařízení |  |
| Lineární čerpadlo pro přímé nasávání vzorků | doplní účastník |
| 6cestný dvoupolohový přepínací kohout, který lze využít pro dávkování, odklonění balastu, nebo přepínání kolon | doplní účastník |
| Řídicí jednotka |  |
| Řídicí PC pro ovládání celé sestavy, operační systém Windows 7 64-bit | doplní účastník |
| 2 ks minimálně 22“ LCD monitor, klávesnice, myš | doplní účastník |
| Softwarové vybavení |  |
| Odpovídající SW pro řízení celé sestavy LC/MS pro provádění měření a vyhodnocování analýz | doplní účastník |
| Knihovna LC-MS spekter | doplní účastník |