Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Univerzální systém pro sběr dat na bázi programovatelných kontrolérů a měřících modulů:

Předmětem dodávky je rozsáhlý měřící a řídící systém na bází virtuální instrumentace. Systém bude modulární s programovatelnými vstupy a výstupy. Základem systému bude několik kontrolérů s procesorem umožňující realizaci měřicích a velmi pomalých řídích úloh. Kontroléry budou disponovat sloty pro různé vstupně/výstupní moduly, které budou umožňovat přesné a rychlé měření různých druhů signálů, generování excitačních signálů, ovládání zařízení pomocí digitálních výstupů, generování specifických digitálních signálů, komunikace přes různá rozhraní (CAN,LIN) a další.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce a typové označení bloku 1:	uvede účastník

Výrobce a typové označení bloku 2:	uvede účastník

Výrobce a typové označení bloku 3:	uvede účastník

Výrobce a typové označení bloku 4:	uvede účastník

Výrobce a typové označení bloku 5:	uvede účastník

Systém musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Blok č. 1 – 2 x Programovatelné šasi s kontrolérem pro sběr dat s komunikačním rozhraním ethernet umožňující připojení 8 vstupně/výstupních modulů. |  |  |
| 8 slotů pro připojení vstupně/výstupních digitálních, analogových, časovacích a komunikačních modulů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 13.1072 MHz, 12.8 MHz, 10 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. Šasi bude podporovat synchronizaci různých úloh pro sběr dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude podporovat souběžně 3x AI, 1x AO, 1x DI, 1x DO, 4 časovače/čítače HW časované úlohy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 x Komunikační rozhraní ethernet 10/100/1000 Mbps. Komunikační rozhraní bude podporovat IEEE 802.1AS gPTP časovou synchronizaci s přesností nižší než 1 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9 V – 30 V, maximální spotřeba zařízení 16W. Rozsah provozních teplot od -40 °C do 70 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro kontrolér a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) NI-DAQmx pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 2 – 2 x Programovatelné šasi s kontrolérem pro sběr dat s komunikačním rozhraním ethernet umožňující připojení 4 vstupně/výstupních modulů. |  |  |
| 4 sloty pro připojení vstupně/výstupních digitálních, analogových, časovacích a komunikačních modulů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 13.1072 MHz, 12.8 MHz, 10 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. Šasi bude podporovat synchronizaci různých úloh pro sběr dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude podporovat souběžně 3x AI, 1x AO, 1x DI, 1x DO, 4 časovače/čítače HW časované úlohy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 x Komunikační rozhraní ethernet 10/100/1000 Mbps. Komunikační rozhraní bude podporovat IEEE 802.1AS gPTP časovou synchronizaci s přesností nižší než 1 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9 V – 30 V, maximální spotřeba zařízení 16W. Rozsah provozních teplot od -40 °C do 70 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro kontrolér a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) NI-DAQmx pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 3 – 2x- Programovatelné šasi pro sběr dat s komunikačním rozhraním ethernet umožňující připojení 1 vstupně/výstupního modul |  |  |
| 1 slot připojení vstupně/výstupního digitálního, analogového, časovacího nebo komunikačního modulu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní ethernet 10/100 Mbps | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9V – 30V, maximální spotřeba zařízení 5W. Rozsah provozních teplot od 0 °C do 55 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro šasi a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 4– 2x- Programovatelné šasi pro sběr dat s komunikačním rozhraním USB umožňující připojení 1 vstupně/výstupního modul |  |  |
| 1 slot připojení vstupně/výstupního digitálního, analogového, časovacího nebo komunikačního modulu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní USB 2.0 Hi-Speed | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora až 6 vysokorychlostních datových kanálů pro různé úlohy sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení 5 V přes USB konektor. Maximální odběr 500 mA. Rozsah provozních teplot od -20 °C do 55 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro šasi a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 5 – 1x- Programovatelné šasi pro sběr dat s komunikačním rozhraním USB umožňující připojení 14 vstupně/výstupního modul |  |  |
| 14 slotů pro připojení vstupně/výstupních digitálních, analogových, časovacích a komunikačních modulů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora až 12 vysokorychlostních datových kanálů pro různé úlohy sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 programovatelné funkční vstupy/výstupy přístupné přes BNC konektory podporující maximální délku kabelu 3 metry a impedanci kabelu 50 Ω. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní USB 3.0 SuperSpeed | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9V – 30V, maximální spotřeba zařízení 25W. Rozsah provozních teplot od -20 °C do 55 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro šasi a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 6 – 4-kanálový vstupní digitizér pro měření dynamických jevů |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými vstupy s 14bitovými převodníky. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 305 Hz do 20 MHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 10 V, vstupy budou podporovat RSE mód měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance jednotlivých analogových vstupů bude 1 MΩ, vstupní DC vazba, vstupní kapacita 24 pF. Ochrana proti přepětí jednotlivých vstupů ±30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude umožňovat pracovat v režimu vysoké rychlosti 20 MS/s (11 ENOB) anebo vysokého rozlišení 5MS/s (12 ENOB). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným analogovým filtrem typu Bessel 6. řádu s dolním mezním kmitočtem 4,7 MHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 7 – 3 x 4-kanálový analogový vstupní modul pro simultánní diferenciální měření vyžadující vyšší míru izolace vstupů vůči zemi. |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 16bitovými převodníky typu SAR. Maximální vzorkovací frekvence bude 227,27 kHz v případě 1 kanálu a 100 kHz v případě všech 4 kanálů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 10 V. Vstupy podporují pouze diferenciální zapojení a měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance jednotlivých analogových vstupů vůči zemi bude 1 GΩ. Izolace vstupů vůči zemi do 250 V (RMS) se špičkovým napětím do 2300 V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 8 - 6-kanálový výstupní modul pro generování dynamických signálů |  |  |
| Modul bude disponovat 6 analogovými simultánními výstupy s 16bitovými převodníky. Rozsah obnovovacích frekvencí až 1 MHz na kanál. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 10 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální dodávaný proud na všechny výstupní kanály bude alespoň ±16 mA a na jednotlivý kanál maximálně 10 mA. Výstupní impedance jednotlivých kanálů bude 0,6 Ω, kapacita výstupu 1 nF. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude typu DSUB s 37 piny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 9 – 16-kanálový výstupní modul pro generování analogových napěťových signálů |  |  |
| Modul bude disponovat 16 analogovými výstupy s 16bitovými převodníky. Rozsah obnovovacích frekvencí v případě použití 1 výstupy bude 322 kHz a v případě použití všech výstupů bude 25 kHz. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 10 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální dodávaný proud na všechny výstupní kanály bude alespoň ±16 mA a na jednotlivý kanál maximálně 4 mA. Výstupní impedance jednotlivých kanálů bude 2 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní konektor bude 36pinový pružinový svorkový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 10 – 4-kanálový výstupní modul pro generování rychlých analogových napěťových signálů |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými výstupy s 16bitovými převodníky. Rozsah obnovovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude alespoň do 100 kHz. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 10V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální dodávaný proud na výstupní kanál bude alespoň ±1 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance jednotlivých kanálů bude 2 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní konektor bude šroubovací svorkový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 11 – 2-kanálový výstupní modul pro generování přesných analogových napěťových signálů pro audio aplikace. |  |  |
| Modul bude disponovat 2 simultánními analogovými výstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah obnovovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1,652 kHz do 51,2 kHz. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 3V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance 6 Ω, ochrana proti přepětí mezi vstupem a zemí ±30 V, výstupní DC vazba | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní konektory typu BNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 12 – 8-kanálový, rychlý digitální výstupní modul s nastavitelnou hladinou výstupního napětí a napájením zátěže. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 digitálními výstupními linkami s rozsahem 5V – 30V. Úroveň výstupního signálu je nastavitelná externím napěťovým zdrojem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na požadavek zápisu 1 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální výstupní proud na kanál 1 A. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální výstupní impedance jednotlivých kanálů 0,13Ω. Izolace jednotlivých výstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 2300V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude 10 pinový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 13 – 8-kanálový, rychlý digitální vstupní modul pro výkonové průmyslové a automotive aplikace s nastavitelnou vstupní napěťovou úrovní. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 digitálními vstupními linkami s rozsahem 24 V – 250 V. Úroveň vstupního signálu je nastavitelná externím napěťovým zdrojem. Modul si automaticky nastaví prahovou úroveň na 2/3 úrovně externího napájení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na změnu vstupní úrovně 1 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální vstupní proud na kanál 1,8 mA a maximální vstupní výkon 150 mW na kanál. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 300V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude 10 pinový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 14 – 32-kanálový digitální vstupní a výstupní modul s volitelnými napěťovými úrovněmi pomocí externího zdroje napětí |  |  |
| Modul bude disponovat 16 digitálními vstupními linkami a 16 výstupními linkami s rozsahem 0 V – 30V v případě režimu digitálního vstupu a s rozsahem 6V – 30 V pro výstupní režim. Úroveň výstupního signálu je nastavitelná externím napěťovým zdrojem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální doba ustálení signálu v případě režimu digitálního vstupu je 1 µs a maximální do propagační doba v případě výstupního režimu je 500 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na požadavek zápisu nebo čtení z digitální linky bude 7 µs | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude pružinový svorkový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 15 – 32-kanálový digitální vstupní a výstupní modul podporující 24 V napěťovou úroveň určený pro průmyslové spínače a převodníky |  |  |
| Modul bude disponovat 32 digitálními vstupními linkami s rozsahem log. úrovní 0 definovanou pod 5V a log. úrovní 1 definovanou nad 10V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na změnu vstupní úrovně 1 µs. Minimální perioda vzorkování modulu je 7 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální vstupní proud na kanál 1,8 mA a maximální vstupní výkon 150 mW na kanál. Maximální napětí na kanál 60V pro 8 kanálů nebo 30V pro 32 kanálů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance 30 kΩ ± 5%.Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 16 – 8-kanálový, rychlý digitální vstupně/výstupní modul s TTL logikou |  |  |
| Modul bude disponovat 8 rychlými digitálními vstupně/výstupními linkami, které podporují TTL logiku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální propagační zpoždění vstupů a výstupů na jednotlivých linkách bude 100 ns. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální přepínací frekvence bude 30 MHz v případě vstupní režimu digitálních linek a maximální přepínací frekvence bude 20 MHz v případě výstupního režimu digitálních linek | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude typu DSUB s 25 piny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 17 – 4-kanálový pomalý digitální vstupní modul s širokým rozsahem podporovaných vstupních napěťových úrovní |  |  |
| Modul bude disponovat 4 digitálními vstupními linkami s rozsahem ±5VDC – 250VDC a 10 VAC – 250 VAC. Rozsah log. úrovně 0 definován ≤±1 VDC/VAC log. úrovně 1 definovanou nad ≥±4 VDC/ ≥10 V(RMS) při 50/60 Hz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na změnu vstupní úrovně 2,8 ms. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální vstupní proud na kanál 1,4 mA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 2300V (RMS). Izolace vstupů proti sobě 250V (RMS) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude 10 pinový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 18 – 8-kanálový digitální výstupní modul se Solid-State relé pro široké spektrum průmyslových aplikací (řízení motorů, aktuátorů a DC zařízení) |  |  |
| Modul bude disponovat 8 digitálními výstupními linkami se Solid-state relé se spínacím napětí do 60VDC/30V(RMS) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typická odezva na rozepnutí relé do 0,5 ms a typická odezva na sepnutí relé do 9ms. Maximální odpor výstupy v případě otevřeného relé je 200 mΩ. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální spínaný proud 1,2 A v případě maximálně 4 kanálů a 0,75 A v případě všech 8 kanálů. maximální vstupní výkon 150 mW na kanál. Maximální napětí na kanál 60V pro 8 kanálů nebo 30V pro 32 kanálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 2300V (RMS). Izolace jednotlivých vstupů proti sobě do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 19 – 2 portový modul pro multiprotokolovou komunikaci s automobily |  |  |
| 2 porty pro připojení ke komunikační sběrnici typu LIN nebo CAN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora standardu CAN HS a CAN FD s podporou přenosových rychlostí až 1Mbit/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektory typu Philips TJA1041 pro připojení ke sběrnici. Konektor pro připojení externího napájení v rozsahu 9 V – 30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 20 – 1 portový modul pro CAN komunikaci podporující formát CANopen |  |  |
| 1 port pro připojení ke komunikační sběrnici typu CAN. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora standardu CAN HS a CAN FD s podporou přenosových rychlostí až 1Mbit/s. Podpora formát CANopen. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektory typu DSUB 9pinový pro připojení ke sběrnici. Podpora externího napájení v rozsahu 9V – 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 21 – 8 kanálový izolovaný vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí termočlánků |  |  |
| Modul bude disponovat 8 vstupními kanály s 24bitovými simultánními Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí termočlánků. Rozsah vstupního napětí ±78,125 mV. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora termočlánků typu J, K, T, E, N, B, R, a S | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vzorkovací frekvence od 1,8 Hz (vysoce přesný režim měření) do 95 Hz (dynamický režim měření). Vstupní rušení 85nV (RMS) pro vysoce přesný režim a 1µV (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní rozdílová impedance 5 MΩ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). Izolace jednotlivých vstupů proti sobě do 60VDC a špičkově 1500V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací, součástí modulu je také svorkovnicový blok zajišťující vyšší přesnost měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 22 – 16 kanálový vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí termočlánků se svorkovým pružinovým konektorem |  |  |
| Modul bude disponovat 16 vstupními kanály s 24bitovými simultánními Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí termočlánků. Rozsah vstupního napětí ±78,125 mV. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora termočlánků typu J, K, T, E, N, B, R, S | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vzorkovací frekvence od 1 Hz (vysoce přesný režim měření) do 75 Hz (dynamický režim měření). Vstupní rušení 200nV (RMS) pro vysoce přesný režim a 7µV (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní rozdílová impedance 78 MΩ, ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 23 – 16 kanálový vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí termočlánků se svorkovnicovým blokem |  |  |
| Modul bude disponovat 16 vstupními kanály s 24bitovými simultánními Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí termočlánků. Rozsah vstupního napětí ±78,125 mV. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora termočlánků typu J, K, T, E, N, B, R, a S | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vzorkovací frekvence od 0,96 Hz (vysoce přesný režim měření) do 68 Hz (dynamický režim měření). Vstupní rušení 220nV (RMS) pro vysoce přesný režim a 2,8µV (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní rozdílová impedance 20 MΩ, , ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací, součástí modulu je také svorkovnicový blok zajišťující vyšší přesnost měření. Svorkový blok podporuje interní kompenzaci studeného konce pro 3 kanály. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 24 – 8 kanálový vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí odporových PT100RTD snímačů |  |  |
| Modul bude disponovat 8 vstupními kanály s 24bitovými multiplexovaným Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí PT100RTD snímačů. Podpora měření pomocí 3vodičové a 4vodičové metody. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupních teplot od -200°C do 850 °C s odpovídajícím rozsahem odporu od 0Ω do 400Ω. Excitační proud 1mA na kanál. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost převodu od 200 ms (vysoce přesný režim měření) do 2,5 ms (dynamický režim měření) na 1 kanál. Přesnost měření 0,001°C (RMS) pro vysoce přesný režim a 0,02°C (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). Ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 25 – 8 kanálový vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí odporových PT1000RTD snímačů |  |  |
| Modul bude disponovat 8 vstupními kanály s 24bitovými multiplexovaným Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí PT1000RTD snímačů. Podpora měření pomocí 3vodičové a 4vodičové metody. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupních teplot od -200°C do 850 °C s odpovídajícím rozsahem odporu od 0Ω do 4000Ω. Excitační proud 0,1mA na kanál. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost převodu od 200 ms (vysoce přesný režim měření) do 2,5 ms (dynamický režim měření) na 1 kanál. Přesnost měření 0,001°C (RMS) pro vysoce přesný režim a 0,02°C (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). Ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 26 – 4-kanálový vstupní modul pro měření zvuku a vibrací s podporou IEPE na všech vstupních kanálech. |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1,652 kHz do 51,2 kHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 5Vpk. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat připojení IEPE snímačů. Podpora IEPE bude softwarově konfigurovatelná. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat softwarovou přepínání mezi AC/DC vazbou na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní konektory budou typu BNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 27 – 2 ks 8-kanálový vstupní modul pro měření vibrací s podporou IEPE na všech vstupních kanálech. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 267 Hz do 51,2 kHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 5Vpk. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat připojení IEPE snímačů. Podpora IEPE bude softwarově konfigurovatelná. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat softwarovou přepínání mezi AC/DC vazbou na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní konektory budou typu 10- 32 koaxiál jack. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 28 – 8-kanálový vstupní modul pro přesné měření malých proudů. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 10 Hz do 50 kHz. Vstupní proudový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 21,9mA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedanci mezi vstupním kanálem a společnou zemnící svorkou 79Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným analogovým antialiasingovým filtrem typu Butterworth 2. řádu nebo 4. řádu s dolním mezním kmitočtem v rozsahu od 125 Hz do 4000 Hz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným analogovým comb filtrem typu pásmová zádrž s volitelnou první zádrží na fs,fs/2,fs/4,fs/8,fs/16 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). Ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 29 – 4-kanálový vstupní modul pro přesné měření středně velkých proudů. |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1 613 Hz do 50 kHz. Vstupní proudový rozsah jednotlivých převodníků bude 50A (RMS)/147VDC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedanci mezi diferenciálními vstupy 0,2mΩ. Podpora diferenčního měření a RSE měření a AC vazba . | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným kombinovaným (analogový a digitální) antialiasingovým dolnopropustním filtrem s útlumem 100 dB v zádržném pásmu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 2300V (RMS). Izolace jednotlivých kanálů proti sobě do 250V (RMS) a špičkově 1390V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 30 – 3-kanálový vstupní modul pro přesné měření velkých proudů. |  |  |
| Modul bude disponovat 3 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1 613 Hz do 50 kHz. Vstupní proudový rozsah jednotlivých převodníků bude 5A (RMS)/14,9VDC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedanci mezi diferenciálními vstupy 12mΩ. Podpora diferenčního měření a RSE a DC vazba . Maximální DC složka proudu 1,5A kontinuálně | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným kombinovaným (analogový a digitální) antialiasingovým dolnopropustním filtrem s útlumem 95 dB v zádržném pásmu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 300V (RMS) a špičkově 3510V (RMS). Izolace jednotlivých kanálů proti sobě do 480V (RMS) a špičkově 3510V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací s kroužkovými koncovkami a s krytem pro zajištění nepřístupnosti svorek. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 31 – 8-kanálový výstupní modul pro generování malých excitačních nebo řídících proudů. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 analogovými výstupy s 16bitovým rozlišením. Maximální obnovovací frekvence 166,666 kHz v případě 1 kanálu a 24 kHz v případě všech 8 kanálů. Výstupní proudový rozsah 0 – 20 mA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podporovaná zátěž připojená k výstupu bude mít maximálně 600 Ω s maximálním úbytkem napětí 12 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul pracuje s externím zdrojem napájení v rozsahu od 9VDC do 30 VDC. Doba ustálení výstupu do 1ms v případě změny v celém výstupním rozsahu (40µs na 1mA) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). Izolace jednotlivých kanálů proti společné svorce do ±36VDC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 32 – 2-kanálový vstupní universální modul pro rychlé a přesné měření |  |  |
| Modul bude disponovat 2 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí bude od 1652 Hz do 51,2 kHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní rozsah±16,3V nebo ±73,5mV v případě měření napětí, 22,1mV/V v případě plného, polovičního a čtvrtinového můstkového měření, 0V - 5,3V v případě IEPE snímačů. Při použití specifického adaptéru bude modul umožňovat také měření vyšších napětí v rozsahu ±62V a proudy v rozsahu ±20mA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude schopen dodat excitační napětí 2 V ± 1% nebo 3,3 V na kanál a maximální výstupní proud 17,8 mA nebo 10,1 mA. Modul bude poskytovat napájení pro IEPE sensory 2,2mA a 20,5V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). Izolace jednotlivých kanálů proti sobě do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). Ochrana proti přepětí na vstupech ±30 V nebo ±30 V. DC vazba na vstupech. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude využívat externí zdroj napájení v rozsahu 9V - 30V s výkonem alespoň 2W. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude D-SUB 9pinový na každý kanál | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude také adaptér na D-SUB konektor s 13pinovou svorkovnicí umožňující měření proudu a napětí vyšších rozsahů. Adaptér bude dostupný pro každý jednotlivý DSUB konektor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 33 – 8-kanálový vstupní modul pro a přesné tenzometrické můstkové měření pomocí čtvrtečního můstku |  |  |
| Modul bude disponovat 8 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí bude od 794 Hz do 10 kHz. Vstupní rozsah ±29,4 mV/V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude schopen dodat excitační napětí 2 V ± 1% na kanál a maximální výstupní proud 80 mA. Metoda měření pomocí bočníkové rezistoru ve čtvrtečním můstku s 120 Ω referenčními odpory. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ochrana proti přepětí mezi vstupy ±30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 34 – 4-kanálový vstupní modul pro přesné tenzometrické můstkové měření pomocí různých můstkových konfigurací |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí bude od 1613 Hz do 50 kHz. Vstupní rozsah ±25 mV/V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude schopen dodat volitelnou hladinu interního excitačního napětí 2,5V, 3,3V, 5V, 10V s maximálním výkonem interního zdroje 150 mW. Modul bude podporovat externí napájení v rozsahu 2V – 10V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude interně podporovat metodu měření pomocí celého nebo polovičního můstku. Modul bude umožňovat měření pomocí čtvrtinového můstku s 120Ω 350Ω nebo 1MΩ za využití adaptéru pro čtvrt můstkové měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). Ochrana proti přepětí na vstupech ±30 V nebo ±30 V.. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat 100 kΩ bočníkovým kalibračním odporem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude DSUB 37pinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude také adaptér pro čtvrt můstkové měření na každý kanál. 2 adaptéry budou mít odpory 120 Ω a 2 adaptéry budou mít odpory 350 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 35 – 4x Modul pro synchronizaci několika programovatelných kontrolérů s operačním systémem reálného času |  |  |
| 3 porty se 4 programovatelnými diferenciálními linkami na každý port. Maximálně 8 simultánních výstupů a 4 spouštěcí/řídící signály pro kontrolér. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 4 zelené indikační LED | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 3 x vstupní konektor RJ45 pro stíněný kabel. Maximální délka kabelu 100 metrů a propagační zpoždění 4,98 ns/m. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 36 –Příslušenství k programovatelnému kontroléru pro sběr dat. |  |  |
| Napájecí adaptér, kabel a konektor pro jednotlivé kontroléry pro sběr dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada pro uchycení jednotlivých kontrolérů na panel nebo na stěnu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada pro uchycení jednotlivých kontrolérů na DIN lištu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Klasická a industriální sada pro uchycení jednotlivých kontrolérů pro uchycení na rack. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.