Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace Stolní elektronový mikroskop

Stolní elektronový mikroskop:

Výrobce stolního elektronového mikroskopu:			uvede účastník

Přesné typové označení stolního elektronového mikroskopu:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Stolní elektronový mikroskop musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Stolní provedení přístroje nenáročné na prostor s možností umístění přístroje na laboratorní stůl s kovovou konstrukcí, primární vakuová pumpa může být umístěna pod tímto stolem. | ANO / NE | uvede účastník |
| Přístroj je plně řízen počítačem, který je součástí dodávky. | ANO / NE | uvede účastník |
| Zdroj elektronů musí být jednoduše vyměnitelný obsluhou mikroskopu, bez nutnosti přítomnosti servisního technika. | ANO / NE | uvede účastník |
| Inicializace mikroskopu po jeho zapnutí musí běžet automaticky. | ANO / NE | uvede účastník |
| Mikroskop musí umožňovat použití urychlovacího napětí v rozsahu minimálně 5 – 20 kV. | ANO / NE | uvede účastník |
| Rozsah zvětšení mikroskopu musí být nejméně 10x – 100 000x. | Hodnoty rozsahu | uvede účastník |
| Mikroskop musí být vybaven detektorem zpětně odražených elektronů (BSE) a detektorem sekundárních elektronů (SE). SE i BSE detektory musí umožňovat měření v režimech vysokého i nízkého vakua. | ANO / NE | uvede účastník |
| Detektor BSE musí být rozdělen do 4 segmentů, uživateli musí být při měření umožněno přepínání mezi těmito segmenty a registrace obrazu pro zvolený segment/zvolené segmenty. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky musí být spolehlivý EDS detektor s velikostí aktivní plochy minimálně 30 mm2. | ANO / NE | uvede účastník |
| Mikroskop musí umožnit prvkovou analýzu bodovou, čárovou i plošnou, včetně živého zobrazení energiově disperzního spektra. Získané informace z prvkové analýzy, tedy obsahy prvků včetně energiově disperzních spekter musí být uloženy ve formátu umožňujícím jejich následné zpracování pro účely jejich prezentace. V případě potřeby musí být uložená data získaná energiově disperzní analýzou k dispozici pro možnost jejich dodatečného vyhodnocení. | ANO / NE | uvede účastník |
| Mikroskop musí umožnit mapovaní prvkového složení na pozorované ploše. | ANO / NE | uvede účastník |
| Software pro EDS musí být implementován ve stejném počítači ve kterém bude řídící program pro ovládání mikroskopu. Programové vybavení musí umožnit poznačení místa či plochy v získaném snímku ve kterém byla analýza provedena. | ANO / NE | uvede účastník |
| Mikroskop musí mít vysouvací systém otevíraní komory pro snadný přístup ke stolku mikroskopu a jeho vnitřní části. | ANO / NE | uvede účastník |
| Mikroskop musí mít stolek s motorizací alespoň pro osu X a Y, rozsah pohybu stolku v osách X a Y musí být minimálně 0 – 30 mm. | ANO / NE | uvede účastník |
| Musí být umožněno měření vzorku minimálně o rozměrech 50x50x50 mm. | ANO / NE | uvede účastník |
| Mikroskop musí umožňovat zobrazování části vzorku o velikosti minimálně 35 x 35 mm. | Hodnota rozsahu | uvede účastník |
| Čerpání vakua musí být zajištěno pomocí plně automatického bezolejového vakuového systému a to pomocí integrované turbomolekulární vývěvy a externí membránové vývěvy. Všechny zmíněné vývěvy musí být součástí dodávky. | ANO / NE | uvede účastník |
| Mikroskop musí umožňovat režim nízkého vakua alespoň ve dvou stupních pro 30 a 60 Pa s možností použití SE i BSE detektoru. | ANO / NE | uvede účastník |
| Je požadováno, aby změnu mezi režimy vysokého a nízkého vakua, bylo možné provést přepnutím pomocí softwarového ovládacího rozhraní bez nutnosti manuálního vkládání speciálních apertur nebo detektorů. | ANO / NE | uvede účastník |
| Ovládací software musí umožňovat zobrazení alespoň dvou signálů z detektorů současně. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky musí být integrovaná barevná optická kamera pro automatizované pořízení snímku pro navigaci na vzorku v komoře mikroskopu. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky musí být odpovídající počítač neomezující funkčnost mikroskopu a ovládacího softwaru, dále součástí dodávky musí být minimálně 1 LCD monitor. | ANO / NE | uvede účastník |
| Mikroskop musí umožňovat plnou uživatelskou údržbu včetně možnosti výměny apertur. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky musí být soustava držáku vzorků zahrnující držák pro umístění terčíků pro práškové vzorky, držák pro kusové vzorky o velikosti od jednotek mm po velikost 50x50x50 mm. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky musí být minimálně 100 kusů podložek (terčíků) pro vzorky. | Počet terčíků | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.