Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka potenciostatu pro projekt REFRESH I.

Je požadován precizní, počítačem řízený multikanálový potenciostat/galvanostat/bateriový tester umožňující AC/DC měření s vestavěným modulem pro impedanční měření (EIS). Potenciostat/galvanostat/bateriový tester musí být dodán spolu s ovládacím softwarem, který umožňuje kontrolu elektrochemických měření a zároveň poskytuje flexibilitu při vytváření vlastních experimentálních procedur. Softwarový balík musí také zahrnovat všechny nástroje, které jsou potřebné pro vyhodnocení získaných elektrochemických a impedančních dat. Tento software musí pracovat s 64bit operačním systémem Windows 10 a 11 dodané datové stanice.

Výrobce potenciostatu:			uvede účastník

Přesné typové označení potenciostatu:	uvede účastník

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- Potenciostat/galvanostat

- Minimální počet nezávislých kanálů: 16

- Akviziční čas pro jeden měřicí bod alespoň 200 μs

- Každý kanál nezávisle s možností EIS

- Rozsah frekvence EIS nejméně 10 µHz až 100 kHz

- Volitelné módy EIS: Single Sine, Multi Sine, FFT analysis

- Měřící systém musí umožnit jak 2 elektrodový tak i 3 elektrodový režim měření

- Minimální rozsah pracovního napětí: +/- 10 V

- Maximální proud: alespoň ± 100 mA na kanál

- Rozlišení proudu alespoň 800 pA

- Rozlišení potenciálu: alespoň 5 μV

- Možnost rozšíření proudového výkonu až na 5 A

- Možnost připojení termosondy Pt100 na každém z instalovaných kanálu pro kontrolu, měření a sledování teploty měřené cely

- Každý instalovaný kanál má být vybaven dalšími nezávislými analogovými a digitálními (trigger) vstupy a výstupy a výstupy pro sledování potenciálu a proudu pracovní elektrody.

- Komunikace a přenos dat s PC je požadován prostřednictvím Ethernetového rozhraní

- Software a příslušenství

- Software (SW) umožňující kontrolu potenciostatu, vytváření vlastních metod a analýzu dat včetně EIS

- SW bude dodán s neomezenou licencí, možností dalších instalací pro off-line práci s daty a s neomezeným budoucím upgrade

- software umožňuje simulaci i fitování EIS dat volitelně třemi algoritmy a jejich kombinacemi

- SW umožňuje Mott-Schottky fitting

- SW umožňuje export dat do ASCII tvaru

- potřebné kabely pro připojení všech instalovaných kanálů a dummy cela pro ověření funkčnosti a kalibraci

- PC – s výkonem dostatečným pro používání a obsluhu přístroje a software, RAM 16 GB, SSD nejméně 1 TB, 2xEthernet (RJ 45) i pro připojení k LAN síti zadavatelem, OS Win 10/11 Pro 64 bit ENG, LCD 27"

- Uživatelská podpora

- základní školení uživatele, který je zároveň podmínkou pro řádné předání a příjem dodaného zařízení v následujícím rozsahu:

  - základní školení pracovníků zadavatele zahrnující základní a rutinní operace, pro nejméně 2 pracovníky zadavatele. Školení bude vedeno kvalifikovaným servisním technikem.

  - Všechna školení se uskuteční v místě instalace zařízení, pokud se osoby pověřené smluvními stranami písemně nedohodnou jinak.