Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka potenciostatu pro projekt REFRESH II.

Je požadován počítačem řízený multikanálový potenciostat/galvanostat umožňující AC/DC měření s vestavěným modulem pro impedanční měření (EIS). Potenciostat/galvanostat musí být dodán spolu s ovládacím softwarem, který umožňuje kontrolu elektrochemických měření a zároveň poskytuje flexibilitu při vytváření vlastních experimentálních procedur. Softwarový balík musí také zahrnovat všechny nástroje, které jsou potřebné pro vyhodnocení získaných elektrochemických a impedančních dat. Tento software musí pracovat s 64bit operačním systémem Windows 10 a 11.

Výrobce potenciostatu:			uvede účastník

Přesné typové označení potenciostatu:	uvede účastník

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- Potenciostat/galvanostat

- Minimální počet nezávislých kanálů: 16

- Z toho nejméně 8 z kanálů s EIS nezávisle:

- Na těchto kanálech možnost PEIS i GEIS

- Měřící systém musí umožnit jak 2 elektrodový tak i 3 elektrodový režim měření

- Minimální rozsah pracovního (Compliance) napětí: +/- 10 V

- Možnost uživatelsky v SW nastavitelného pracovního (Compliance) napětí klouzavě již od -20 V až do +20 V

- Maximální proud: alespoň +/- 1 A na kanál

- Rozlišení měřeného proudu alespoň 800 pA

- Rozlišení měřeného potenciálu: alespoň 80 μV

- Měření impedance musí být možné v rozsahu minimálně 10 μHz až 1 MHz.

- Systém musí umožnit připojení termočlánku na každém z instalovaných kanálu pro kontrolu teploty měřené cely v rozsahu teplot nejméně -40°C až 150°C

- Přístroj musí být vybaven dalšími nezávislými analogovými a digitálními (trigger) a sledovacími vstupy a výstupy

- Akviziční čas pro jeden měřicí bod alespoň 20 μs nebo lepší

- Komunikace a přenos dat s PC je požadován prostřednictvím Ethernetového rozhraní

- Systém umožňuje budoucí rozšíření externími boostry až do proudu 800 A

- Software a příslušenství

- Software (SW) umožňující kontrolu potenciostatu, vytváření vlastních metod a analýzu dat včetně EIS

- v SW jsou integrovaná měřící módy „multisine“, single sine a FFT

- software musí být vybaven pomocným SW nástrojem pro hodnocení kvality EIS

- SW bude dodán s neomezenou licencí, možností dalších instalací pro off-line práci s daty a s neomezeným budoucím upgrade

- software umožňuje simulaci i fitování EIS dat volitelně alespoň třemi algoritmy a jejich kombinacemi

- SW umožňuje Mott-Schottky fitting

- SW umožňuje export dat do ASCII tvaru

- Budou potřebné kabely pro připojení a dummy cely pro ověření funkčnosti a kalibraci

- PC – s výkonem dostatečným pro používání a obsluhu přístroje a software, RAM 16 GB, SSD nejméně 1 TB, 2xEthernet (RJ 45) i pro připojení k LAN síti zadavatelem, OS Win 10/11 Pro 64 bit ENG, LCD 27"

- Uživatelská podpora

- základní školení uživatele, který je zároveň podmínkou pro řádné předání a příjem dodaného zařízení v následujícím rozsahu:

  - základní školení pracovníků zadavatele zahrnující základní a rutinní operace, pro nejméně 2 pracovníky zadavatele. Školení bude vedeno kvalifikovaným servisním technikem.

  - Všechna školení se uskuteční v místě instalace zařízení, pokud se osoby pověřené smluvními stranami písemně nedohodnou jinak.