Příloha č. 1 - Technická specifikace – ve znění vysvětlení č. 1

Technická specifikace

Dilatometr pro projekt REFRESH

Je požadováno zařízení založené na principu kapacitního paralelního senzorového systému, což umožňuje získat signály posunutí pod 5 nanometrů a umožňuje tak sledovat kvazi-2-rozměrné elektrodové procesy, jako je tvorba SEI v lithium-iontových bateriích nebo elektrochemicky řízený růst pasivačních vrstev na kovových površích. Testovací elektrochemický článek musí být hermeticky těsný proti okolní atmosféře se dvěma elektrodami uvnitř, oddělenými tuhou skleněnou fritou. Pracovní elektroda musí být utěsněna pomocí tenké kovové membrány, přes kterou jsou změny výšky elektrody vyvolané nábojem přenášeny k senzoru.

Výrobce dilatometru:				uvede účastník

Přesné typové označení dilatometru:	uvede účastník

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- Dilatometr - zařízení založené na principu kapacitního paralelního senzorového systému

- Zařízení umožňuje sledování expanze a smršťování elektrodových materiálů během měření

- Senzor délkových změn musí operovat na kapacitním principu

- Rozsah sledování rozměrových změn elektrod během měření je ±230 µm nebo větší (v obou směrech změny tloušťky elektrod – ztenčování, ztlušťování)

- Zařízení musí umožnit rozlišení rozměrových změn ≤5 nm nebo lepší

- Zařízení musí umožnit měření vzorků o průměru přesně 10 mm

- Zařízení musí umožnit měření elektrod do tloušťky minimálně 1 mm

- Kompatibilita s organickými elektrolyty

- Zařízení musí mít teplotní odolnost cely a senzoru nejméně v rozsahu od -20 do +80 °C pro měření během různých teplot

- Rozsah tlaku tlakového senzoru

- Souprava přesných nástrojů na kompletaci cely zařízení

- Náhradní nerezová frita pro aprotické prostředí: 3 ks, nebo zařízení má konstrukci, kdy nerezová frita pro aprotické prostředí je integrální součástí membránové jednotky (kompletní „membránová jednotka“ je součástí dodávky).

- Kabel pro připojení externího potenciostatu

- Náhradní borosilikátová T-Frita 10 mm/12.5 mm: 10 ks

- Standardní sada náhradních těsnění pro jednotlivé komponenty: nejméně 10 ks

- Kruhová ref. Elektroda, Li krytá, 10 ks

- Náhradní membrána, 1 ks