Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Dodávka analyzátorů (O2, CO, CO2, SO2, NOx) pro souběžný emisní monitoring surových a vyčištěných spalin

Výrobce analyzátoru/ů:				[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení analyzátoru/ů:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální součásti a technické parametry:

Obecné:

- soustava vhodná pro měření koncentrace O2, CO, CO2, SO2, NO, N2O a NO2 ve spalinách z technologií spalování odpadů (včetně odpadů nebezpečných)

- sledované složky koncentrací spalin můžou být měřeny jedním nebo více analyzátory

- koncentrace složek spalin mimo kyslík bude měřena na principu infračervené spektroskopie, nebo na principu ultrafialové spektroskopie

- koncentrace kyslíku bude měřena na principu paramagnetického měření

- není přípustné měření na principu elektrochemického článku

- technologie je uzpůsobená pro dlouhodobý provoz (kontinuální měření po dobu minimálně 36 hodin)

- napájecí napětí technologie 3 fáze 230 V (sdružené napětí 400 V), max. 16 A, 50 Hz, přívodní napájecí kabel minimální délky 5 m včetně standartní 5 kolikové vidlice

- maximální hodnota detekčního limitu jednotlivých složek 2 % ze zvoleného rozsahu

- maximální doba odezvy T90 menší než 200 s

- analyzátory musí splňovat certifikaci QAL1 dle EN 15267, nebo musí být požadované parametry pro certifikaci QAL1 (MCERTS) metrologicky ověřeny kvalifikovanou laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025

- každá měřená složka bude mít vlastní proudový výstup 4 až 20 mA

- každá měřená složka s více rozsahy bude mít digitální TTL výstup indikující zvolený rozsah

- minimální obnovovací frekvence výstupních signálů 1 Hz

- součástí bude technická dokumentace a elektro revize dodané technologie

Odběrová aparatura:

- součástí technologie budou ochranné filtry doporučené výrobci použitých analyzátorů (minimálně bude součástí filtr mechanických nečistot, kyselinový filtr a water-stop filtr)

- součástí dodávky budou náhradní filtrační materiály v počtu minimálně 10 kusů pro každý ochranný filtr

- součástí technologie bude dvoucestná elektrická chladnička vzorku (spalin) s peristaltickými čerpadly pro odvod kondenzátu

- součástí technologie bude vzorkovací čerpadlo

- součástí technologie bude nastavovací a indikační prvek průtoku analyzovaného vzorku a kalibračního plynu

- součástí technologie bude havarijní detektor vlhkosti odpojující odběr vzorku v případě detekce vlhkosti ve vysušeném vzorku

- odběrová trasa technologie bude propojena vhodným instalačním materiálem

- přepnutím elektro ventilů bude možné jako vstupní vzorek do technologie vybrat mezi dvěma různými vzorky spalin a kalibračním plynem z tlakové láhve

- přepínací ventil pro výběr vstupu vzorku spalin bude umístěn v odběrové trase až za dvojcestným chladičem spalin (přepínání zchlazeného a vysušeného vzorku)

- technologie bude umožnovat na vstup připojit dvě vyhřívané hadice zakončené teflonovou hadičkou o vnějším průměru 6 mm

- na vstup kalibračního plynu bude možné připojit teflonovou hadičku o vnějším průměru 6 mm

Stojanový rozvaděč:

- veškerá technologie bude umístěna ve stojanovém rozvaděči o modulární šířce 19 palců o maximální velikosti:  šířka 600 mm x hloubka 1000 mm x výška 2800 mm (uvedená výška je včetně klimatizační jednotky)

- stojanový rozvaděč bude prachu odolný

- stojanový rozvaděč bude na 4 kolečkách

- stojanový rozvaděč bude mít průhledné přední dveře

- stojanový rozvaděč bude obsahovat vhodně dimenzovanou ventilační a klimatizační jednotku

- do rozvaděče bude možné přivést vzorek 2 vyhřívanými hadicemi

- v rozvaděči budou připravené minimálně 2 zásuvky 230 V, min. 10 A pro připojení regulátoru topení vyhřívacích hadic

- rozvaděč bude připraven pro možné budoucí rozšíření dalšími 3 kusy analyzátorů o modulární šířce 19 palců a minimální výšce 3 x 4U (3 x 177,8 mm)

- v rozvaděči budou připravené minimálně 3 rezervní zásuvky 230 V pro připojení případných dalších analyzátorů

Parametry analyzátoru pro složku spalin O2

- měřicí rozsah měření O2: 0 až 21 % nebo 0 až 25 %

Parametry analyzátoru pro složku spalin CO2

- měřicí rozsah měření CO2: 0 až 25 %

Parametry analyzátoru pro složku spalin CO

- automaticky přepínatelné minimálně dva rozsahy CO

- 1. měřicí rozsah měření CO: 0 až 150 mg·m-3

- 2. měřicí rozsah měření CO: 0 až 4000 mg·m-3

Parametry analyzátoru pro složku spalin SO2

- automaticky přepínatelné minimálně dva rozsahy SO2

- 1. měřicí rozsah měření SO2: 0 až 75 mg·m-3

- 2. měřicí rozsah měření SO2: 0 až 750 mg·m-3

Parametry analyzátoru pro složku spalin NO

- automaticky přepínatelné minimálně dva rozsahy NO

- 1. měřicí rozsah měření NO: 0 až 400 mg·m-3

- 2. měřicí rozsah měření NO: 0 až 750 mg·m-3

Parametry analyzátoru pro složku spalin N2O

- automaticky přepínatelné minimálně dva rozsahy N2O

- 1. měřicí rozsah měření N2O: 0 až 50 mg·m-3

- 2. měřicí rozsah měření N2O: 0 až 300 mg·m-3

Parametry analyzátoru pro složku spalin NO2

- automaticky přepínatelné minimálně dva rozsahy NO2

- 1. měřicí rozsah měření NO2: 0 až 50 mg·m-3

- 2. měřicí rozsah měření NO2: 0 až 200 mg·m-3