Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Rozšíření funkcionality rentgenového difraktometru:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompatibilních komponentů k stávajícímu XRD systému (výrobce Rigaku, typ SmartLab). Dodaný hardware musí umožnit následující měřící metody: mikro difrakce, GIXRD (difrakce pod malým uhlem), RC (měření rocking křivky) a RSM (mapování recipročního prostoru). Hardware musí bít schopný komunikovat s ovládacím softwarem stávajícího XRD (výrobce Rigaku, typ SmartLab).

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 	Zařízení bude obsahovat: posuvný stolek, optiku pro vytvoření bodového svazku, stolek pro náklon, sollerova clona, rotační stolek a software pro vyhodnocení dat

Rozšíření rentgenového práškového difraktometru k mikrodifrakci a zařízení pro měření tenkých vrstev musí minimálně splňovat následující kritéria:

Obecné požadavky na přístroj:

| Základní požadované technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Posuvní stolek: Posun ve směru X a Y Rozsah 10 mm Minimální krok 0.0005 mm Kompatibilní s rotačním stolkem. | ANO | doplní účastník |
| Optika pro vytvořený bodového svazku. Přípustný způsob dosažení bodového svazku: Využitím kapiláry. Využitím clon a kolimátorů. Velikost bodu 0.05 mm. | Jedna z možností | doplní účastník |
| Stolek pro náklon: Náklon ve směru X a Y (RxRy). Rozsah náklonu 5°. Minimální krok ve směru Rx a Ry 0.0015°. Nosnost 1 kg. Vhodné pro 10 cm vzorky. | ANO | doplní účastník |
| Sollerová clona pro snížení vertikálni divergence na hodnotu menší jako 0.25° | ANO | doplní účastník |
| Rotační stolek: Osa rotace kolmá k povrchu vzorky Minimální uhlový krok 0.002° Rychlost rotace: 0.1 – 200°/min. Kompatibility se stolkem pro náklon. | ANO | doplní účastník |
| SW pro vyhodnocení dat | Metoda RC, RSM a GIXRD | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.