Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Ředička s generátorem par

Předmětem zakázky je dodávka ředičky plynů spojené s možností generování směsí odparem kapaliny (jeden kanál) do proudu nosného plynu. Zařízení musí být schopno dlouhodobého stabilního provozu k zajištění konstantních reakčních podmínek experimentů s plynnou fází – vyžaduje konstantní a přesně definované složení výstupní směsi i definovaný průtok a tlak na výstupu. Přístroj musí umožňovat přípravu plynných standardů nástřikem kapalných základních látek (do bodu varu cca 200 °C) s koncentrací nastavitelnou od desítek ppmmol.

Zařízení musí umožňovat i ředění plynných směsí (jeden kanál) ředícím plynem (jeden kanál) v širokém rozsahu ředících poměrů.

Zařízení musí být doplněno metrologickou dokumentací umožňující jeho použití v akreditovaných analytických metodách.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

Ředička s generátorem par:

Zařízení musí obsahovat jeden vstup kapalné fáze, vstup nosného plynu a vaporizační komoru s řízenou teplotou. Výstup lze dále dvoustupňově ředit dalšími plyny. Zařízení lze používat i pro ředění plynných směsí bez vstupu kapaliny.

Teplota vaporizační komory musí být nastavitelná do min. 200 °C s krokem 1 °C. Trasa generované směsi a následné ředicí stupně jsou otápěny k zamezení kondenzace.

Nástřik kapalného vzorku musí být nastavitelný v rozsahu min. 10–1000 mg/min s přesností min. 5 %. Zařízení musí umožňovat dlouhodobý kontinuální provoz se zásobníkem kapaliny min. 500 ml.

Kombinace nástřiku kapalného vzorku, průtoku nosného plynu a následného dvoustupňového ředění musí zajišťovat výstupní koncentraci min. od 50 ppmmol.

Přístroj musí být využitelný i bez vstupu kapaliny jako ředička plynů s rozsahem ředění minimálně v rozsahu 1x – 5000x, se vstupem ředěného plynu (A) od 2 ml/min a ředícího plynu (B) od 100 ml/min. (např. vstup A: 2–200 ml/min, vstup B: 100–10000 ml/min)

Výstupní tlak: atmosférický až 3 bar nebo více.

SW umožňující řízení a záznam všech parametrů, kalibrace na dva zvolené plyny s možností rozšíření (vlastní, ev. dodaná další kalibrace).

Součástí dodávky je řídící notebook s OS Windows 10 nebo vyšším, dle požadavků řídícího SW zařízení.

Zařízení musí být doplněno metrologickou dokumentací umožňující jeho použití v akreditovaných analytických metodách.

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby