Technická specifikace VZ projektu REFRESH

Předmět VZ:				Zařízení pro studium termofyzikálních vlastností

Základní (minimální) technické parametry

Zařízení pro měření tepelných vlastností: tepelné difuzivity, objemové tepelné kapacity a efuzivity anorganických i organických materiálů v různé formě.

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu, a to pouze jedním dedikovaným zařízením.

Minimální technické parametry VZ:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| ZAŘÍZENÍ PRO STUDIUM TERMOFYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ |  |  |
| Zařízení musí umožňovat stanovení tepelné vodivosti a objemové tepelné kapacity anorganických i organických materiálů | možnost stanovení tepelné vodivosti a objemové tepelné kapacity anorganických i organických materiálů |  |
| Zařízení musí umožňovat analýzu pevných látek, prášků, kapalin a past | možnost analýzy pevných látek, prášků, kapalin a past |  |
| Zařízení musí umožňovat stanovení tepelné vodivosti v rozsahu od 0,05 až 500 W/m.K, tj. musí umožňovat stanovení tepelné vodivosti širokého spektra materiálů počínaje izolačními materiály a konče materiály s vysokou vodivostí | možnost stanovení tepelné vodivosti v rozmezí od 0,05 do 500 W/m.K |  |
| Přesnost měření musí být vyšší než 1% | přesnost měření vyšší než 1% |  |
| Zařízení musí umožňovat stanovení objemové tepelné kapacity v rozsahu od 0,1 do 5 MJ/m.K | možnost stanovení objemové tepelné kapacity v rozmezí od 0,1 do 5 MJ/m3.K |  |
| Zařízení musí umožňovat měření metodou Modified Transient Plane Source (MTPS). | možnost měření metodou Modified Transient Plane Source (MTPS) |  |
| Zařízení musí umožňovat měření metodou Transient Plane Source (TPS) | možnost měření metodou Transient Plane Source (TPS) |  |
| Metody měření a experimentální uspořádání zařízení musí umožňovat analýzu bez nutnosti speciální přípravy vzorků. | možnost testování vzorků bez nutnosti speciální přípravy |  |
| Součástí dodávky musí být senzor s velikostí do 10 mm | velikost senzoru do 10 mm |  |
| Součástí dodávky musí být senzor s velikostí mezi 10 až 20 mm | velikost senzoru 10 až 20 mm |  |
| Součástí dodávky musí být senzor s velikostí mezi 20 až 50 mm | velikost senzoru 20 až 50 mm |  |
| Teplotní rozmezí pro měření s dodanými senzory musí pokrývat teplotní rozsah -50 °C až 200 °C | teplotní rozsah senzorů -50 °C až 200 °C |  |
| Senzory musí být připraveny pro okamžité použití, musí být zkalibrovány z výroby (dodavatelem) | zkalibrované senzory |  |
| Měření musí být nedestruktivní vůči vzorkům. | nedestruktivnost měření vůči vzorkům |  |
| Měření musí být možné realizovat z jedné strany vzorku. | možnost realizovat měření z jedné strany vzorku |  |
| Měřicí senzor(y) musí být z platiny nebo slitiny platiny, tak ať je zajištěna inertnost vůči zkoumaným materiálům. | měřicí senzor(y) jsou z platiny nebo ze slitiny platiny |  |
| Měřicí senzor(y) musí umožňovat měření/práci v různých prostředích, včetně tepelných komor a vysokotlakých nádob. | senzor(y) umožňují měření/práci v různých prostředích, včetně tepelných komor a vysokotlakých nádob |  |
| Doba samotné analýzy musí být kratší než 5 s. | doba analýzy je kratší než 5 s |  |
| Součástí dodávky musí být kalibrační referenční materiály pro pěny, plasty, keramické materiály, kompozity, kovy, kapaliny a prášky pro rozsah měření vodivosti od 0 až 500 W/m.K. | součástí dodávky jsou kalibrační referenční materiály pro pěny, plasty, keramické materiály, kompozity, kovy, kapaliny a prášky pro rozsah měření vodivosti od 0 až 500 W/m.K |  |
| Součástí dodávky musí být PC a SW (kompatibilní s operačním systémem Windows) pro ovládání zařízení, sběr dat a vyhodnocení získaných dat. | součástí dodávky je počítač (PC) včetně ovládacího software (SW) |  |