Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Pila pro přesné řezání vysocetvrdých materiálů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pily pro přesné řezání vysocetvrdých materiálů. Strojní pila bude určena pro dělení materiálů, zejména keramických, včetně vysocetvrdých, jako například korund. Pila bude vybavena modulem pro leštění vzorků.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy přístroje v rozsahu min. 4 hodiny.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 						1 ks

Pila pro přesné řezání vysocetvrdých materiálů musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Stolní pila pro dělení materiálů, zejména keramických, včetně vysocetvrdých, jako například korund, pila bude vybavena modulem pro leštění vzorků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavitelná rychlost posunu řezaného vzorku ve směru osy X v intervalu 0,005 – 3 mm/min nebo širším | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Nastavitelná hodnota posunu vzorku ve směru osy X | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost nastavení pozice kotouče pily nebo stolku pro upnutí vzorku ve vertikálním směru (osa Y) v rozsahu min. 40 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pila bude vybavena pohyblivým dělícím upínacím mechanismem ve směru osy Z v rozsahu min. 30 mm s manuálním nebo motorizovaným pohonem a v obou případech s digitálním odečtem pozice na displeji | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní typ pohonu |
| Regulace otáček kotouče pily v rozsahu až 5000 otáček/minuta nebo více | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Volitelná velikost kotoučů pily až do průměru 200 mm nebo více | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Možnost řezání vzorků kruhového průřezu o průměru až 70 mm nebo více | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Možnost řezání vzorků čtvercového průřezu o rozměru až 50x125 mm nebo více | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Možnost řezání vzorků o délce odděleného segmentu min 80 mm nebo více | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Pila bude vybavena univerzálním přípravkem pro upnutí objemných vzorků různých tvarů s rozměry hrany průřezu do min 40 mm a univerzálním přípravkem pro upnutí malých vzorků s rozměry hrany průřezu do min 10 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Osvětlení pracovního prostoru pily | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí pily jsou řezné kotouče pro dělení keramických materiálů o průměru 200 mm nebo více v počtu min. 5 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Průměr kotouče disku lešticího modulu je min. 200 mm, součástí modulu bude systém magnetického upínání brusných nebo lešticích přípravků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Otáčky lešticího modulu bude možné plynule nastavit až na hodnotu 500 otáček/minuta | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Lešticí modul bude vybaven přítlačnou hlavou pro ukotvení až 4 vzorků nebo více, nebo lešticí modul bude možné takovouto hlavou vybavit dodatečně | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní, zda nabízené zařízení je již vybaveno přítlačnou hlavou, nebo bude možné jej vybavit dodatečně |
| Pila a lešticí modul budou vybaveny vnitřním cirkulačním okruhem chladicího média bez potřeby jejího připojení k vnějšímu zdroji přívodu vody a dále bez potřeby připojení na odpadní vodu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní sada lešticích kotoučů pro úpravu povrchů keramických materiálů v počtu min. 5 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zdroj elektrického napájení 230 V a 50 Hz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení může být volně uloženo na laboratorním stole | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.