Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Mikrovlnné zařízení s regulací výkonu pro přesný ohřev materiálu

Předmětem zakázky je dodávka mikrovlnné zařízení s regulací výkonu pro přesný ohřev materiálu pro mikrovlnný rozklad polymerních látek a mikrovlnnou pyrolýzu biomasy.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

Mikrovlnné zařízení s regulací výkonu pro přesný ohřev materiálu:

Minimální teplotní rozsah měření 25-900 °C

Nastavení teplotní rampy a maximální teploty

Udržení stabilní teploty během experimentu pomocí regulace výkonu magnetronu v závislosti na aktuální teplotě v reaktoru

Přímé měření teploty v reaktoru pomocí infraredu nebo jinou/podobnou optickou metodou

Otvor v horní části zařízení o průměru minimálně 35 mm pro umístění křemenné tuby NZ 29/32, z důvodu odvodu a odběru plynů.

Další příslušenství:

Držáky křemenných baněk (pro objem 100-1000 ml s NZ 29/32) vhodných do mikrovlnného prostředí a odolné teplotě minimálně 900 °C

Držáky křemenných baněk (pro objem 100-250 ml s NZ 14/23) vhodných do mikrovlnného prostředí a odolné teplotě minimálně 900 °C

Softwarové vybavení:

Software se záznamem klíčových parametrů, jako je výkon, teplota a čas. Možnost přenosu dat ze zařízení do PC.

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby