Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka systému pro analýzu velikosti částic - laserová difrakce

Předmětem plnění je dodání systému pro stanovení distribuce velikosti částic operující na principu laserové difrakce včetně jednotky tvarové analýzy částic. Systém je požadován pro pracovní režim v konfiguraci pro analýzu materiálu v mokrém a suchém režimu a s jednotkou analýzy tvaru částic.

Může se jednat o jeden přístroj vybavený několika jednotkami měření, který splňuje níže uvedené požadované parametry, nebo o systém více přístrojů, které splní níže uvedené požadované parametry.

Výrobce analyzátoru velikostí částic:			uvede účastník

Přesné typové označení analyzátoru velikostí částic:	uvede účastník

Systém pro analýzu velikosti částic – laserová difrakce musí mít minimálně následující součásti a musí alespoň splňovat následující kritéria:

Minimální požadované parametry systému-systém laserové difrakce a software

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Přístroj pracující na principu laserové difrakce, který vyhoví normě ISO 13320:2009 | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Hodnocení dat podle Fraunhoferovy a Mie teorie | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Integrovaný procesor musí pracovat s akvizicí dat | Min. 10000 za sekundu (10 KHz) | účastník uvede hodnotu |
| Reprodukovatelnost | max. 1 % | účastník uvede hodnotu |
| Měření mokrou a suchou cestou | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Jednotka pro stanovení tvaru částic mokrou cestou | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Rozsah měřených velikostí pro splnění normy ISO 13320 při použití jedné čočky bez nutnosti další konfigurace | min. 0,2 – 2200 µm | účastník uvede hodnotu |
| Systém musí být dodán se softwarem pro měření a zpracování dat, možností vytváření procedur/metod různými nastaveními pro fyzikálně odlišné vzorky | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Software musí být kompatibilní s operačním systémem Windows 10/11 professional nebo vyšším, požadována multilicence software | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |

Minimální požadované parametry na dispergační jednotku pro polydisperzní vzorky

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Objem dispergační jednotky | min. 400 ml | účastník uvede hodnotu |
| Frekvence ultrazvuku | min. 35 kHz | účastník uvede hodnotu |

Minimální požadované parametry na jednotku tvarové analýzy

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Systém dynamické obrazové analýzy v kapalném režimu hodnotící částice v daném rozsahu pokrývající většinu reálných vzorků | alespoň 20-600 µm | účastník uvede hodnotu |

Minimální požadované parametry na obslužné technologie

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Systém obsahuje kompresor se vzdušníkem poskytující stabilní tlak a průtok, objem vzdušníku: min. 40l, stabilní tlak: min. 5 bar, průtok alespoň 40 l/min | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Systém obsahuje libovolný průmyslový vysavač pro odtah vzorků ze suchého dispergátor | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |

Minimální požadované parametry na obslužný PC

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Standardní PC s OS Win 11 professional, 1TB SSD, 16 GB RAM, 4xUSB, 2x LCD monitor alespoň 24". | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |

Instalace a zaškolení

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Systém bude dopraven a nainstalován na pracovišti zadavatele (VŠB-TUO) | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Systém bude dodán s českou uživatelskou příručkou a obsluha bude dodavatelem řádně proškolena | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.