Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Pořízení míchaného autoklávu

Výrobce autoklávu:			uvede účastník

Přesné typové označení autoklávu:	uvede účastník

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- Objem autoklávu – min. 50 ml;

- Dodávka obsahuje také náhradní komplementární „tělo“ o menším objemu (25 ml ± 5 ml);

- Vnitřní průměr těla autoklávu 50 ml max. 3,5 cm, hloubka min. 5 cm;

- Provozní teplota – v rozsahu 30 – 350 °C;

- Konstrukční tlak v rozsahu 0,1 - 200 bar;

- Materiálové provedení – nerezová ocel T316 nebo lepší;

- Napájení – 230V, 50/60 Hz;

- Reaktor by měl být upevněn v hliníkovém ohřevném bloku (elektrická pec) pro ohřev reaktoru na teplotu min 350 °C;

- Stojan i hlava reaktoru musí být uzpůsobena k možné výměně cylindru za menší objem (25 ml ± 5 ml) bez nutnosti provádět výměnu stojanu, hlavy, či termočlánku reaktoru;

- Těsnění s polytetrafluorethylenu (PTFE), které vydrží to teplot alespoň 350 °C;

- Uzavíráni celého systému musí být zajištěno pomocí uzávěrů s děleným kroužkem (rozpojitelný uzávěr);

- Při maximálním provozním tlaku musí být možnost provozovat reaktor při teplotě do 350 °C;

- Systém musí splňovat směrnice Evropského parlamentu PED 2014/68 / EU, LVD 2014/35 / EU;

- Systém musí obsahovat ventil pro vstupní plyn;

- Systém musí obsahovat ventil pro výstupní plyn;

- Systém musí obsahovat vstupní ventil pro plyn spojený se vzorkovacím ventilem pro kapalnou fázi s ponornou trubicí;

- Manometry systému v rozsahu 0 – 3000 PSI (0-200 bar);

- Systém musí obsahovat pojistné průtržný disky pro tlaky 3000 PSI;

- Přívod médií a měřících sond do reaktoru musí jít vrchem přes „hlavu“ reaktoru;

- Systém musí obsahovat termočlánek typu J;

- Systém musí obsahovat motor s nastavitelnou rychlostí otáček a magnetickou spojkou v rozsahu alespoň 0-1700 rpm;

- Elektrická pec pro ohřev reaktoru na teplotu min. 350 °C;

- PID regulátor ohřevu a rychlosti míchání;

- Systém musí umožnit zobrazení teploty a tlaku v reaktoru;

- Systém musí umožnit ovládání a snímání otáček míchadla v reaktoru;

- Systém musí umožnit možnost programování náběhu teploty;

- Systém musí obsahovat software pro ovládání řídící jednotky a záznam všech sledovaných dat;

- Systém musí obsahovat kabel potřebný pro připojení k PC;

- Systém musí obsahovat bezpečnostní pojistky pro případ překročení maximální nastavené teploty a tlaku.

- Příslušenství:

  - Nezbytnou součástí základní nabídky je veškeré příslušenství, nezbytné pro instalaci a provoz kompletního požadovaného systému a bez dalších zásahů k dosažení všech specifikovaných parametrů.