Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Senzory a moduly pro úpravu signálu:

Předmětem dodávky je sada senzorů a doplňkového vybavení pro realizaci měření mechanických a akustických signálů, které umožní analýzu zařízení za účelem optimalizace jejich fungování, prediktivní údržby a minimalizace nutných odstávek výrobních procesů. Toto vybavení bude využíváno v projektové činnosti ve spolupráci s podniky a zároveň bude sloužit pro edukativní účely k rozvíjení schopností a dovedností studentů.

Součástí dodávky je sada specializovaných akcelerometrů, které umožňují měřit signály v širokém pásmu frekvencí, konstrukčních prvků pro uchycení senzorů, senzoru mechanické impedance, rázového kladiva, snímačů namáhání a deformace konstrukcí, doplňkového vybavení mikrofonů pro jejich ochranu před povětrnostními podmínkami, propojovacích vodičů pro napojení senzorů na měřicí karty.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Sada senzorů musí splňovat alespoň následující parametry a obsahovat minimálně:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! |
| --- | --- |
| 1 – Akcelerometry |  |
| Blok č. 1a – Miniaturní tříosý IEPE akcelerometr s vysokým rozsahem (3ks) |  |
| Rozsah měření zrychlení až 1000 g ve špičce. | ANO |
| Citlivost vyšší nebo rovna 3,5 mV/g. | ANO |
| Frekvenční rozsah 2 až 5 000 Hz. | ANO |
| Minimální teplotní rozsah -50 až +120 °C. | ANO |
| Rozměry snímače menší nebo rovny 7 x 7 x 7 mm. | ANO |
| Hmotnost senzoru menší nebo rovna 1 g. | ANO |
| Kompatibilita senzoru s konektorem typu BNC nebo 10-32, kterým bude zakončen integrovaný vodič senzoru nebo bude dodán propojovací vodič s tímto zakončením. | ANO |
| Uchycení za pomocí adhesivního materiálu. | ANO |
| Blok č. 1b – Miniaturní jednoosý IEPE akcelerometr se středním rozsahem (5ks) |  |
| Rozsah měření zrychlení až 500 g ve špičce. | ANO |
| Senzitivita vyšší nebo rovna 10 mV/g. | ANO |
| Frekvenční rozsah 1 až 10 000 Hz. | ANO |
| Minimální teplotní rozsah -50 až +120 °C. | ANO |
| Rozměry menší nebo rovny 4 x 12 x 7 mm. | ANO |
| Hmotnost senzoru menší nebo rovna 0,6 g. | ANO |
| Kompatibilita senzoru s konektorem typu BNC nebo 10-32, kterým bude zakončen integrovaný vodič senzoru nebo bude dodán propojovací vodič s tímto zakončením. | ANO |
| Uchycení za pomocí adhesivního materiálu. | ANO |
| Blok č. 1c – Miniaturní jednoosý IEPE akcelerometr s nízkým rozsahem (8ks) |  |
| Rozsah měření zrychlení až 50 g ve špičce. | ANO |
| Citlivost vyšší nebo rovna 100 mV/g. | ANO |
| Frekvenční rozsah 2 až 7 000 Hz. | ANO |
| Minimální teplotní rozsah -50 až +75 °C. | ANO |
| Rozměry menší nebo rovny 10,2 x 16,9 x 10,2 mm. | ANO |
| Hmotnost senzoru menší nebo rovna 4,5 g. | ANO |
| Kompatibilita senzoru s konektorem typu BNC nebo 10-32. Tímto konektorem bude zakončen integrovaný vodič senzoru nebo bude součástí dodávky propojovací vodič s příslušným zakončením. | ANO |
| Uchycení za pomocí adhesivního materiálu. | ANO |
| Blok č. 1d – Miniaturní jednoosý IEPE akcelerometr s nízkým rozsahem (3ks) |  |
| Rozsah měření zrychlení až 5 g ve špičce. | ANO |
| Citlivost vyšší nebo rovna 1 V/g. | ANO |
| Frekvenční rozsah 0,5 až 450 Hz. | ANO |
| Minimální teplotní rozsah -10 až +80 °C. | ANO |
| Rozměry menší nebo rovny 36,5 x 25 x 25 mm. | ANO |
| Hmotnost senzoru menší nebo rovna 72 g. | ANO |
| Kompatibilita senzoru s konektorem typu BNC nebo 10-32. Tímto konektorem bude zakončen integrovaný vodič senzoru nebo bude součástí dodávky propojovací vodič s příslušným zakončením. | ANO |
| Uchycení zapuštěným závitem. | ANO |
| Blok č. 1e – Miniaturní jednoosý IEPE akcelerometr s nízkým rozsahem (3ks) |  |
| Rozsah měření zrychlení až 0,5 g ve špičce. | ANO |
| Citlivost vyšší nebo rovna 1 V/g. | ANO |
| Frekvenční rozsah 0,7 až 450 Hz. | ANO |
| Minimální teplotní rozsah -10 až +80 °C. | ANO |
| Rozměry menší nebo rovny 36,5 x 25 x 25 mm. | ANO |
| Hmotnost senzoru menší nebo rovna 72 g. | ANO |
| Kompatibilita senzoru s konektorem typu BNC nebo 10-32. Tímto konektorem bude zakončen integrovaný vodič senzoru nebo bude součástí dodávky propojovací vodič s příslušným zakončením. | ANO |
| Uchycení zapuštěným závitem. | ANO |
| 2 – Propojovací vodiče a adaptéry |  |
| Blok č. 2a – Propojovací vodič, oboustranná koaxiální zástrčka 10-32 (8ks) |  |
| Nízko šumový koaxiální kabel o délce 10 stop (3,048 m). | ANO |
| Koaxiální vodič ukončený konektorem typu 10-32 zástrčka po obou stranách. | ANO |
| Blok č. 2b – Propojovací vodič, oboustranná koaxiální zásuvka BNC (2ks) |  |
| Nízko šumový koaxiální kabel o délce 10 stop (3,048 m). | ANO |
| Koaxiální vodič ukončený konektorem typu BNC zásuvka po obou stranách. | ANO |
| Blok č. 2c – Adaptér, BNC na 10-32 (8ks) |  |
| Adaptér z konektoru BNC zásuvka na 10-32 zástrčka. | ANO |
| Blok č. 2d – Adaptér, 10-32 (8ks) |  |
| Adaptér z konektoru 10-32 zástrčka na 10-32 zástrčka. | ANO |
| 3 – Vybavení pro uchycení senzorů |  |
| Blok č. 3b – Montážní prvek pro uchycení senzoru, šroub 10-32 (12ks) |  |
| Uchycení senzoru pomocí šroubu se závitem 10-32. | ANO |
| Montáž na snímaný objekt pomocí lepeného spoje. | ANO |
| Orientační průměr montážního prvku 15 mm. | ANO |
| Blok č. 3c – Montážní prvek pro uchycení senzoru, šroub 10-32 (6ks) |  |
| Uchycení senzoru pomocí šroubu se závitem 10-32. | ANO |
| Montáž na snímaný prvek pomocí magnetu. | ANO |
| Orientační průměr montážního prvku 20 mm. | ANO |
| 4 – Vybavení pro modální analýzu |  |
| Blok č. 4a – Rázové kladivo (1ks) |  |
| Sensitivita vyšší nebo rovna 2 mV/N. | ANO |
| Měřicí rozsah vyšší nebo roven ±2000 N ve špičce. | ANO |
| Rezonanční frekvence větší než 22 kHz. | ANO |
| Délka násady v rozmezí 18 až 22 cm. | ANO |
| Konektor BNC zásuvka. | ANO |
| Hmotnost kladiva menší nebo rovna 0,26 kg. | ANO |
| Blok č. 4b – Senzor mechanické impedance (1ks) |  |
| Sensor akcelerace, rozsah ±50 g se sensitivitou 100 mV/g. | ANO |
| Sensor akcelerace, frekvenční rozsah 1 až 4 000 Hz ve špičce. | ANO |
| Sensor akcelerace, koaxiální konektor typu 10-32, zásuvka. | ANO |
| Sensor síly, rozsah ±222 N se sensitivitou 22 mV/N. | ANO |
| Sensor síly, koaxiální konektor typu 10-32, zásuvka. | ANO |
| Minimální teplotní rozsah -25 až +95 °C. | ANO |
| 5 – Doplňkové vybavení |  |
| Blok č. 5a – Ochranný prvek pro mikrofony (8ks) |  |
| Kompatibilita s ¼ palcovými mikrofony | ANO |