Příloha č. 1 - Technická specifikace – ve znění vysvětlení č. 1

Technická specifikace

Pořízení 4 nemíchaných autoklávů

Výrobce autoklávů:			uvede účastník

Přesné typové označení autoklávů:	uvede účastník

Počet kusů:				4

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- Objem autoklávu – min. 300 ml;

- Vnitřní průměr minimálně 5 cm, hloubka minimálně 10 cm;

- Provozní teplota – v rozsahu 30 – 350 °C;

- Konstrukční tlak v rozsahu 0,1 - 200 bar;

- Materiálové provedení – nerezová ocel T316 nebo lepší;

- Napájení – 230V, 50/60 Hz;

- Autokláv musí být přizpůsoben pro výměnu cylindru na jiné objemy;

- Těsnění, které vydrží požadovanou provozní teplotu autoklávu (30 – 350 °C);

- Uzavíráni celého systému musí být zajištěno pomocí uzávěrů s děleným kroužkem (rozpojitelný uzávěr);

- Při maximálním provozním tlaku musí být možnost provozovat reaktor při teplotě do 350 °C;

- Systém musí splňovat směrnice Evropského parlamentu PED 2014/68 / EU, LVD 2014/35 / EU;

- Systém musí obsahovat ventil pro vstupní plyn;

- Systém musí obsahovat ventil pro výstupní plyn;

- Manometry systému v rozsahu 0 – 3000 PSI (0-200 bar);

- Systém musí obsahovat pojistné průtržný disky pro tlaky 3000 PSI;

- Přívod médií a měřících sond do reaktoru musí jít vrchem přes „hlavu“ reaktoru;

- Systém musí obsahovat termočlánek typu J;

- Elektrická pec pro ohřev reaktoru na teplotu min. 350 °C;

- PID regulátor ohřevu;

- Systém musí umožnit zobrazení teploty v reaktoru;

- Systém musí umožnit možnost programování náběhu teploty;

- Systém musí obsahovat alespoň 1x vysokotlakou přívodní a odvodní hadici pro různé typy plynů;

- Příslušenství:

  - Nezbytnou součástí základní nabídky je veškeré příslušenství, nezbytné pro instalaci a provoz kompletního požadovaného systému a bez dalších zásahů k dosažení všech specifikovaných parametrů.