Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Testovací systém pro kombinované creepové a únavové zkoušky

Minimální součásti a technické parametry testovacího systému pro kombinované creepové a únavové zkoušky:

Je vyžadováno standardně vyráběné řešení bez nutnosti dalšího vývoje. Nebude se jednat o řešení prototypového charakteru, či demoverzi, a to jak pro zkušební stroj, tak pro ovládací SW.

Zkušební stroj

- Možnost provádění creepových testů a nízkocyklové únavy na jednom stroji minimálně do 1200°C se silovým rozpětím minimálně ± 100 kN.

- Elektromechanický pohon s bezúdržbovou konstrukcí vhodnou pro dlouhodobé zkoušky do min. 10 000 hodin.

- 4 sloupový rám.

- Zkušební stroj musí splňovat ASTM E1012.

- Přesnost zkušebního stroje podle DIN EN ISO 7500-1.

- Rozlišení pohonu min. 0,15 nm, prokázání zkouškou

- Pohon stroje a jeho příslušenství musí umožňovat cyklické zkoušky v režimu tah-tlak s přechodem přes nulové zatížení s vymezením vůlí, které by se negativně projevily v záznamu deformace a zatížení zkušebního tělesa. Prokázání zkouškou se záznamem (spojitá hysterezní smyčka napětí - deformace).

- Snímač síly do celkového silového rozpětí stroje (+-100 kN) s přesností v třídě 0,5 dle ISO 7500-1 od zatížení 100N nebo nižšího.

- Minimální požadovaná tuhost rámu stroje 400 kN/mm (deklarovaná protokolem z reálné zkoušky, nikoliv simulací) i provedením na místě.

- Možnost testování ocelových vzorků zkouškou tečením nebo kombinace únavy s tečením (včetně měření deformace), tečením do lomu, únavy materiálu napěťově i deformačně řízené.

- Možnost testování vzorků na creep po dobu alespoň 10 000 hodin.

- Možnost testování vzorků při zvolené rychlosti zatěžování v rozmezí od 0,001 mm/h do 250 mm/min. s přesností lepší než 0,1 % z nastavené hodnoty v průměru za 5 s nebo na dráze 10 mm. Prokázání testem zvolenou rychlost zatěžování.

- Možnost krátkodobých kvazistatických zkoušek v tahu za pokojové teploty i zvýšených teplot minimálně do 1200°C.

- Měření deformací přímo na vzorku.

- Zkouška namáhání na přetržení s měřením času až do přetržení bez měření napětí.

- Zkouška tahem při vysoké teplotě podle ISO 6892-2 a ASTM E21.

- Deformačně řízená zkouška relaxace napětí podle EN 10319.

- Plně elektronické ovládání stroje prostřednictvím software, PC s výkonem k ovládaní stroje včetně 2 monitorů (vše je součástí dodávky).

- Stroj musí mít automatickou ochranu proti přetížení jak SW tak HW řešení.

- Možnost rozšíření o bezkontaktní videoprůtahoměr pro definovaný rozsah teplot.

- Stroj musí být rozšiřitelný o různé čelisti a schopen zvládnout definované testy.

- Celková výška stroje nesmí přesáhnout 2,3 m.

- Šířka pracovního prostoru stroje mezi sloupy minimálně 690 mm.

- Maximální šířka stroje včetně příslušenství a řídící elektroniky 1200 mm

- Maximální hloubka stroje včetně příslušenství a řídící elektroniky 1000 mm

- Řídící elektronika umístěna na rámu stroje z důvodu ochrany proti vnikání prachu.

- Výška pracovního prostoru stroje minimálně 1000 mm.

- Minimální zdvih příčníku pro prováděni požadovaných zkoušek 200 mm.

- Ustavení stroje na podlahu bez nutnosti kotvení a s pasivním tlumením vibrací.

- Napájení stroje 230 VAC

- Hmotnost stroje max. 1 300 kg

Příslušenství (součást dodávky)

- Vysokoteplotní průtahoměr

- Součástí stroje musí být kontaktní nebo bezkontaktní průtahoměr.

- Průtahoměr musí být schopen měřit v celém teplotním rozsahu stroje.

- Průtahoměr musí být schopen automaticky odfiltrovat vnější rušení (vibrace a pod.).

- Počáteční měřená délka průtahoměru: 20 mm.

- Měřící rozsah: +50 % / -10 % z počáteční měřené délky.

- Možnost adaptace počáteční měřené délky na 30 mm.

- Musí splňovat požadavky ASTM E 83 tř. B 2 a ISO 9513 tř. 0,5 pro tah.

- Musí splňovat požadavky ASTM E 83 tř. C a ISO 9513 tř. 1 pro tah/tlak.

- Musí obsahovat přípravu pro připojení chlazení.

- Řídící PC: min. OS WIN 11, 1 TB SSD disk, 16 GB RAM, Ethernet, 2x monitor LCD min 24’’, klávesnice, myš. Musí být schopno ovládat řídící jednotku.

- Řídící SW

- Součásti dodávky musí být časově neomezený software na řízení testů, zpracování a vyhodnoceni naměřených dat ze zkoušek tečením a kombinace únavy s tečením, tečením do lomu, únavy materiálu, kvazistatických tahových, tlakových a ohybových zkoušek. Sw musí mít kompletně integrované ovládaní zkušebního stroje.

- SW musí obsahovat předdefinované testovací rutiny a možnost jejich úprav pro testy dle: ASTM E 2714 (creep v kombinaci s únavou ), ISO 6892-1, ISO 6892-2  ASTM E21, EN 10319, únava, ohyb a jiné. Umožnění editací těchto předdefinovaných rutin.

- Možnost programování blokového zatěžování v uživatelem definovaných krocích.

- SW musí umožňovat záznam ze všech aktivních kanálů (síla, posuv deformace, teplota) a jejich automatické průběžné zpracování.

- Měření, záznam a zpracováni dat ze snímačů síly, deformace a teploty musí být integrováno v jednom uživatelském rozhraní.

- Měření a záznam teploty musí software umožňovat i v režimu ohřevu na zadanou teplotu (před samotnou zkouškou).

- Nastavení teploty softwarově z PC.

- Možnost připojení snímačů jiných výrobců s plnou integrací do řídící elektroniky a ovládacího SW.

- Software musí mít uživatelské prostředí v českém nebo anglickém jazyce.

- SW musí umožňovat zpětné vyhodnocení výsledků zkoušek při změně vstupních parametrů.

- SW musí umožňovat budoucí připojení externích zařízení pro měření rozměrů vzorků a jejich identifikaci jako mikrometr, posuvné měřidlo a čtečka čárových nebo QR kódů.

- SW musí umožňovat on-line korekci měřené dráhy z příčníku pomocí předem vyhodnocené korekční křivky

- SW musí umožňovat zpracování a vyhodnocení dat mimo zapnutý zkušební systém (offline režim).

- SW musí umožňovat instalaci na více PC pro pracovní a výukové účely.

- SW musí umožňovat  správu uživatelů pro udělení administrátorského přístupu a přístupu s omezenými právy.

- SW musí umožňovat export dat (jak výsledků, tak záznamů-křivek) do Wordu, PDF a surových dat do ASCII, CSV a Excelu.

- SW musí umožňovat úpravu délky vyhodnocované oblasti a možnost vyhodnocení jednotlivých horních spíček, průměr z horních nebo dolních špiček a průměrnou hodnotu síly z celé vyhodnocované oblasti.

- SW musí umožňovat vykreslení závislostí síla/deformace a napětí deformace včetně směrnice Youngova modulu (E).

- Sw musí umožňovat průběžné zpracování dat a vyhodnocení výsledků dle platných norem pro požadované zkoušky, export dat a výsledků parametrů zkoušky.

- Upínání vzorků

- Kompatibilní s dodaným strojem a teplotní komorou v celém rozsahu teplot pro testy do min. 10 000 hodin bez ochranné atmosféry.

- Pár prodlužovacích tyčí a upínacích čelistí do pece pro uchycení zkušebních těles na měření creepu a únavy nebo jejich kombinace včetně všech propojovacích a centrovacích elementů – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Pár vložek do upínacích čelistí pro vzorky se závitem M 10 – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Adaptér pro uchycení plochých zkušebních těles místo závitových – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Pár vložek do upínacích čelistí pro vzorky se závitem M 6 – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Dva páry vložek do upínacích čelistí pro vzorky se závitem M 12 – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Přípravek na vyrovnání souososti

- Přípravky na uchycení zkušebního tělesa CT.

Chlazení (součást dodávky)

Uzavřený okruh chlazení; chladič s příslušenstvím chlazení čelistí, aby teplo z pece neovlivňovalo snímač síly.

Vysokoteplotní pec (součást dodávky)

- Minimálně tří segmentová topná zóna s minimální délkou homogenního teplotního pole 100 mm pro upnuti normalizovaných zkušebních vzorků.

- Teplotní pole v měřené části vzorku homogenní v rozmezí ± 2 K nebo s lepší přesností, od 500°C homogenní teplotní pole s přesností min. ± 1 K.

- Minimální vnitřní rozměry pece – respektive topné zóny: průměr 80 mm, délka 300 mm.

- Automatické řízení ohřevu bez nutnosti nastavování parametrů řízení teploty pro rozdílné velikosti zkušebních těles, počet použitých termočlánků, nastavenou teplotu a rychlost ohřevu.

- Systém řízení ohřevu zajišťující, že nebude docházet k překmitům cílové teploty přes minimální požadovanou toleranci ± 2 K.

- Automatické polohování pece k udržování tělesa uprostřed topné zóny při postupné deformaci zkušebního tělesa.

- Nastavení teploty přes zkušební software v řídícím PC.

- Možnost připojení pece na vnější zdroj ochranných nebo inertních plynů v režimu proplachování prostoru topné zóny.

- Součásti komory budou minimálně 3 termočlánky typu S pro měření topných zón a 3 termočlánky typu N pro měření teploty vzorku.

- Součástí dodávky budou 3 náhradní termočlánky typu N pro měření teploty vzorku.

Ostatní součásti dodávky

- Součástí dodávky musí být manuál na obsluhu zařízení v ČJ nebo AJ.

- Součástí dodávky musí být zaškolení personálu v obsluze stroje v délce alespoň 2 dnů.

- Min. 21 dnů před předáním stroje na něm budou provedeny následující testy vč. jejich odsouhlasení Objednatelem (objednatel má na odsouhlasení 3 pracovní dny):

- Test 1: Prokázání tuhosti rámu stroje (400 kN/mm) Provedení reálné zkoušky - deklarované protokolem, nikoliv simulací), provedení i na místě při přejímce.

- Test 2: test hystereze přes nulu i při pokojové teplotě i při zvýšené teplotě přes 400.

Prokázání zkouškou se záznamem (spojitá hysterezní smyčka napětí - deformace).

- Test 3:

Deformačně řízená zkouška tečení (creepu) v kombinaci s únavou v režimu tah - nulové zatížení. Teplota při zkoušce 960 °C, včetně záznamu ohřevu na zadanou teplotu. Měření teploty v průběhu testu.

Amplituda deformace 0,3 mm z počáteční délky snímače deformace. Poté silovým řízením návrat na 0 N. Frekvence této smyčky 0,1 Hz Kritéria pro ukončení zkoušky: 400 cyklů.

- Test 4:

Kvazistatická tahová zkouška při teplotě 650 °C dle ISO 6892-2. Včetně vyhodnocení základních parametrů a Youngova modulu pružnosti (E).

- Test 5:

Samostatné provedení předvedení nejpomalejší požadované rychlosti posuvu 1um/h, která je zásadní pro dlouhodobé zkoušky tečením. Předvedení může být relalizováno na vzorku – tvar. materiál zvolený dodavatelem, nebo jen změnou dráhy v čase bez zkušebního tělesa se zobrazením v reálném čase. Jak doložení před, tak i při přejímce.

- Test 6:

Deformačně řízená zkouška tečení (creepu) v kombinaci s únavou v režimu tah/tlak s plynulým přechodem přes nulové zatížení s vymezením vůlí

• Teplota při zkoušce 650°C, včetně záznamu ohřevu na zadanou teplotu

Amplituda deformace 0,3% z počáteční měřené délky snímače deformace - hodnota

amplitudy deformace vychází z běžné praxe - hodnota je stanovena tak, aby byla zřejmá schopnost systému měření a řízení zkoušky v elastické i plastické oblasti deformace kovových materiálů. (Poznámka: Pokud vycházíme z požadavku počáteční měřené délky extenzometru 20 mm, pak 0,3% deformace odpovídá 60um a požadovaná minimální amplituda je 50 um.)

Výdrž v horní úvrati deformace (tah): 5 minut s řízením konstantní deformace. Výdrž v dolní úvrati deformace (tlak): 10 sekund s řízením konstantní deformace (Poznámka: tento bod vychází ze samotné podstaty zkoušky kombinace únavy s tečením- výdrže v bodech úvrati deformace budou při reálných testech delší, ale pro prokázání schopnosti dodavatele splnit tento požadavek postačuje předvedení řízení konstantní deformace v bodech úvrati řádově v sekundách.)

• Kritéria pro ukončení zkoušky: definovány pokles zatížení nebo provedení požadovaného počtu cyklů

Výsledky výše uvedených zkoušek budou předány ve formátu ASCII/CSV/XLS jako záznam testu a záznam přímo ze stroje, tj. Snímek obrazovky nebo dokument ze záznamového systému stroje.

- Další činnosti, které jsou součástí dodávky: instalace zařízení, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti zařízení, zaškolení obsluhy, dopravu a složení v místě dodání, přepravné a náklady na ekologickou likvidaci prázdných obalů, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou přístroje, technická dokumentace, prohlášení o shodě, uživatelská příručka, technická podpora po dobu záruky (vzdálené/fyzické řešení instalačních a provozních problémů se softwarem či hardwarem přístroje), záruční servis.