Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Stolní ultracentrifuga

Předmětem veřejné zakázky je dodávka plně funkční stolní ultracentrifugy.

Tento přístroj má být klíčovým zařízením pro práci v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií.  Zadavatelem bude využíván zejména k separaci a čištění nanostruktur, jako jsou kvantové tečky, kovové nanočástice, uhlíkové nanomateriály či jiné nanosystémy, na základě jejich velikosti, hustoty a dalších fyzikálně-chemických vlastností. Přístroj musí umožnit efektivní frakcionaci směsí nanomateriálů a zajistit přípravu homogenních vzorků s přesně definovanými parametry, což je zásadní pro další využití v oblasti materiálového výzkumu. Díky vysoké odstředivé síle (minimálně 950 000 × g) a otáčkám rotoru (minimálně 150 000 ot./min.) musí být přístroj schopen separovat i ty nejmenší nanočástice s vysokou přesností a za poměrně krátkou dobu.

Zařízení musí umět odstranit shluky a aglomeráty, čímž podpoří přípravu nanokompozitů, tenkých vrstev a dalších nanostruktur. Široký teplotní rozsah (0 až +40 °C) s možností regulace po 1 °C by měl zajistit optimální podmínky i pro citlivé nanomateriály. Tato ultracentrifuga je nenahraditelným nástrojem pro výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií, a to jak při charakterizaci, tak při separaci a přípravě pokročilých nanostruktur. Součástí přístroje musí být také software pro vzdálené monitorování a ovládání ultracentrifugy, který umožní uživatelům sledovat provozní podmínky v reálném čase, nastavovat parametry a zvyšovat efektivitu práce.

Součástí plnění je rovněž instalace zařízení. Tato specifikace určuje minimální požadavky zadavatele na předmět zakázky, přičemž všechny požadavky uvedené v této příloze musí být splněny a zahrnuty v nabídkové ceně.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Stolní ultracentrifuga musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Plně funkční stolní ultracentrifuga. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Proces řízení přes dotykovou LCD obrazovku pomocí softwaru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Otáčky | minimálně 150 000 otáček/min (rpm) | účastník uvede ANO/NE a počet otáček |
| Odstředivá síla | minimálně 950 000 x g (rcf) | účastník uvede ANO/NE a hodnotu odstředivé síly |
| Nastavení času | od 1 min do nejméně 96 hodin s funkcí trvalé centrifugace HOLD | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavení teploty | V rozsahu 0 až +40 °C po 1 °C | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Hlučnost | max. 50dB | účastník uvede ANO/NE a hodnotu hlučnosti |
| Detekce imbalance rotoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická identifikace rotoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zobrazení aktuální hodnoty vakua | ANO | účastník uvede ANO/NE a způsob uvádění hodnoty vakua |
| Součástí nabídky musí být 2 rotory: | Úhlový rotor 1, kapacita minimálně 8 x 1,0-4,0 ml při minimálně 900 000 x g | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
|  | Úhlový rotor 2, kapacita minimálně 6 x 27-30 ml při minimálně 200 000 x g | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Zatavovací zkumavky použitelné při odstředivé síle minimálně 900 000 x g, kompatibilní s rotorem 1 | 100 ks | účastník uvede ANO/NE |
| Zkumavky (open top) použitelné při odstředivé síle minimálně 900 000 x g, kompatibilní s rotorem 1 | 50 ks | účastník uvede ANO/NE |
| Zkumavky (open top) použitelné při odstředivé síle minimálně 150 000 x g, kompatibilní s rotorem 2 | 50 ks | účastník uvede ANO/NE |
| Tenkostěnné zatavovací zkumavky použitelné při odstředivé síle minimálně 200 000 x g, kompatibilní s rotorem 2 | 100 ks | účastník uvede ANO/NE |
| Základní příslušenství potřebné pro použití zkumavek (shodných s rotorem 1 a 2) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zatavovačka pro polypropylenové tenkostěnné zatavovací zkumavky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení pro řezání polypropylénových tenkostěnných zkumavek | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stojánky pro tenkostěnné zatavovací zkumavky s objemem | minimálně 1,0 - 2,5 a 25 - 30 ml | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro vzdálené monitorování a ovládání ultracentrifugy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Doprava na místo určení, instalace certifikovaným technikem, zaškolení obsluhy pro 2 osoby, návod k obsluze v českém jazyce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Servis přístroje včetně on-line konzultací po dobu záruky přístroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Záruka 2 roky | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.