Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka čtyř-rukavicového boxu

Výrobce rukavicového boxu:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení rukavicového boxu:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- 4-rukavicový box

- Plynové hospodářství (kompatibilita): dusík, argon, helium

- Kostra boxu nerez třída 304L, tloušťka 3 mm

- Rozměr vnitřního pracovního prostoru (min.): 1800 mm (šířka), 765 mm (hloubka), 945 mm (výška)

- Maximální rozměr, který může mít 4-rukavicový box, dle místa v laboratoři, jse 3300 mm (šířka), 1000 mm (hloubka)

- Výška pracovní plochy boxu od podlahy je mezi 850 a 950 mm

- Čelní panel: materiál - polykarbonát, otvory pro rukavice: 4 ks, Ø 210 - 230 mm (materiál rukavic butyl, tloušťka rukavic minimálně 0,4 mm)

- Otvory pro rukavice musí být vybaveny O-kroužky

- Dvířka pro zakrytí otvoru pro rukavice pro výměnu rukavic za provozu - 2 ks

- Těsnost boxu: alespoň 5 mbar.l.s-1

- Bezpečnostní přetlakový ventil pracující na mechanickém principu, tj. bez potřeby elektrického napájení, zajišťující snížení nežádoucího přetlaku uvnitř boxu

- Udržování a regulace mírného vnitřního přetlaku uvnitř boxu je zajišťována bez potřeby nepřetržitého provozu vývěvy

- Zabudovaný systém indikace provozních parametrů: dotykový displej pro zobrazení vnitřního tlaku a koncentrací zbytkového O2 a H2O a pro ovládání boxu (proplach, dmychadlo atd.)

- Alespoň 6 ks polic na zadní stěně boxu (minimální délka 500 mm, materiál nerez ocel, umístěné nad sebou, kdy systém uchycení polic musí dovolit změnu jejich výšky vůči pracovní ploše)

- Pracovní plocha rukavicového boxu musí být osvětlena zdrojem umělého světla

- Digitální teploměr pro kontrolu teploty umístěný uvnitř boxu v blízkosti výstupu plynu z boxu do čistící jednotky

- Rukavicový box obsahuje senzory koncentrace O2 a H2O, které jsou umístěné za filtrem s aktivním uhlím (z hlediska směru průtoku inertního plynu) a jsou tak chráněny před poškozením (např. párami organických rozpouštědel)

- Dosažitelná koncentrace zbytkového kyslíku pod 1 ppm a koncentrace zbytkové vlhkosti také pod 1 ppm

- Rozlišení senzorů koncentrace O2 a H2O je 0,1 ppm

- Kombinovaný HEPA filtr H13 s aktivním uhlím pro záchyt prachových částic a menšího množství par organických rozpouštědel, umístěný mezi výstupem plynu z boxu a vstupem do čistící jednotky

- Velká přechodová komora: Ø mezi 390 a 400 mm, délka mezi 600 a 610 mm, čidlo vnitřního tlaku, připojení k suché vývěvě, vnější i vnitřní dvířka se dají snadno otevírat pomocí jedné ruky a jsou připevněná ke komorám pomocí závěsů, umístění na pravé straně rukavicového boxu (z pohledu uživatele)

- Malá přechodová komora: Ø mezi 100 a 150 mm, délka mezi 300 a 400 mm, čidlo vnitřního tlaku, připojení k suché vývěvě, vnější i vnitřní dvířka se dají snadno otevírat pomocí jedné ruky a jsou připevněná ke komorám pomocí závěsů, umístění na pravé straně rukavicového boxu (z pohledu uživatele)

- Požadavek na vyhřívanou malou komoru do teploty alespoň 150 °C pro potřeby sušení vzorků v inertní atmosféře

- Průchodky: Plynotěsné průchodky pro 230 V navařené – min. 4 ks, Plynotěsná průchodka s jehlovým ventilem umístěným na NW40 – min. 1 ks, Plynotěsné průchodky NW40 navařené – min. 2 ks, Plynotěsný konektor s 25 piny pro přenos dat – min. 1 ks, Průchodky jsou umístěny na zadní stěně boxu ve vzdálenosti 160 mm od pracovní plochy

- Umístění zásuvek 230 V uvnitř boxu, pro připojení přístrojů v boxu (min. 6 ks, výška zásuvek nesmí překročit 200mm od pracovní plochy)

- Součástí dodávky jsou 4 ks butylových rukavic, zajišťující plnou funkčnost celého sytému. Součástí dodávky jsou také 2 ks náhradních butylových rukavic.

- Součástí dodávky je m.j. kompatibilní vakuová pumpa splňující následující technické parametry:

  - Čerpací rychlost nejméně 10 m3/h

  - Mezní tlak 10-2 mbar

  - Vývěva musí být umístěna v podstavě ocelového rámu