Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka dvou-rukavicového boxu

Výrobce rukavicového boxu:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení rukavicového boxu:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- 2-rukavicový box

- Rozměry vnitřního pracovního prostoru musí být v rozmezí 1000-1200/720-780/900-920 mm (š/h/v)

- Výška pracovní plochy boxu musí být v rozmezí 850 – 900mm od podlahy

- Celá čelní stěna s prostupy pro rukavice musí být vyrobena ze skla

- 2x otvor pro rukavice, vybavený O-kroužky, o průměru 210-230 mm

- Rukavice musí být vyrobeny z butylového kaučuku o minimální tloušťce 0,4 mm

- 3x police o minimální délce 500 mm z nerezavějící oceli umístěné nad sebou na zadní stěně rukavicového boxu. Systém uchycení polic musí dovolit změnu jejich výšky vůči pracovní ploše

- Pracovní plocha rukavicového boxu musí být osvětlena zdrojem umělého světla

- Povolená těsnost < 0,05 obj.% pracovního plynu

- Uvnitř rukavicového boxu musí být umístěna 4x zásuvka standard 230V. Výška zásuvek nesmí překročit 200mm od pracovní plochy

- Na zadní stěně rukavicového boxu do 200 mm od pracovní plochy musí být umístěny 2 plynotěsné průchodky typu KF40 nebo větší

- Na zadní stěně rukavicového boxu do 200 mm od pracovní plochy musí být umístěn 1 plynotěsný konektor s alespoň 25 piny, dovolující přenos dat resp. měřených veličin mezi boxem a vnějším prostorem

- Maximální rozměry rukavicového boxu vč. příslušenství (tzn. vnější rozměry celé sestavy vč. jednotky čištění plynů a vývěvy) nesmějí vzhledem ke instalačním možnostem zadavatele překročit 2050/1010/2500 mm (š/h/v).

- Součástí boxu musí být ventil umožňující snížení nežádoucího přetlaku

- Součástí dodávky jsou 2 ks butylových rukavic, zajišťující plnou funkčnost celého sytému. Součástí dodávky jsou také 2 ks náhradních butylových rukavic.

- Součástí dodávky je m.j. kompatibilní vakuová pumpa splňující následující technické parametry:

  - Čerpací rychlost nejméně 10 m3/h

  - Mezní tlak 10-2 mbar

  - Vývěva musí být umístěna v podstavě ocelového rámu

- Rukavicový box musí obsahovat dvě komory dovolující výměnu materiálu mezi komorou a vnějším prostředím bez nutnosti narušení vnitřní atmosféry boxu. Komory musí být stejně jako box vyrobeny z nerezavějící oceli a musí splňovat následující technické parametry:

  - komora o průměru 390-400 mm a délce 600-610 mm umístěná na pravé straně rukavicového boxu. Komora musí mít vnitřní a vnější dvířka, která se dají snadno ovládat/otevírat pomocí jedné ruky. Komora musí být připojena k vakuové pumpě a musí být opatřena čidlem vnitřního tlaku

  - komora o průměru 100-150 mm a délce 300-400 mm umístěná na pravé straně rukavicového boxu. Komora musí mít vnitřní a vnější dvířka, která se dají snadno ovládat/otevírat pomocí jedné ruky. Komora musí být připojena k vakuové pumpě a musí být opatřena čidlem vnitřního tlaku

- Rukavicový box musí mít zabudovanou jednotku čištění plynů, která musí splňovat následující technické parametry:

  - Jednotka obsahuje analyzátory kyslíku a vlhkosti pro měření koncentrace O2 a H2O uvnitř boxu.

  - Jednotka musí být schopna udržovat koncentraci O2 ve vnitřním prostoru boxu pod 1 ppm

  - Minimální objem plynu prošlého jednotkou musí být 20m3/h

  - Na rozhraní mezi jednotkou a vnitřní prostorem rukavicového boxu musí být instalován HEPA filtr (H13) pro zabránění prostupu prachových částic z boxu do jednotky

  - Řídicí systém jednotky musí být schopen signalizovat dosažení nastavené limitní hodnoty O2 a H2O