Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a pyrolyzérem

Výrobce plynového chromatografu:				uvede účastník

Přesné typové označení plynového chromatografu:	uvede účastník

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

Plynový chromatograf

- Průtoky plynů řízené elektronicky pro automatickou kontrolu požadovaný průtok nebo tlaku plynů jak v ve vstupních portech a kolonách, tak v detektorech. Možnost volby zobrazení hodnot tlaku v alespoň dvou jednotkách (psi, kPa nebo bar).

- Tlakový rozsah 0-100 psi s přesností natavení po kroku 0,001 psi

- Pec chromatografu s teplotním rozsahem +4 °C nad okolní teplotu až do minimálně 450 °C

- Minimální rychlost ohřevu termostatu v plném rozsahu teplot alespoň 65 °C/min

- Vstupní port S/SL s maximální provozní teplotou 400 °C a splitovacím poměrem 7500:1

Modul pro pyrolýzu vzorku včetně automatického dávkovače

- Pyrolyzér s funkcí vícekrokové pyrolýzy

- Pyrolyzační pec s teplotním rozsahem alespoň +10 °C nad okolní teplotu až do minimálně 1000 °C

- Programovatelná teplota pyrolýzy pro možnost provozu v módu tepelné desorpce i pyrolýzy.

- Interface – přímé připojení pyrolyzační jednotky do vstupního portu plynového chromatografu (bez transferline, pro eliminaci kondenzace a cros-over)

- Kontinuální přenos vznikajícího pyrolyzátu na kolonu

- Možnost analýzy pyrolyzátu v režimu splitless pro maximální citlivost v celém rozsahu analytů

- Vkládání vzorků do pece s již stabilizovanou pracovní teplotou (tzv. flash pyrolýza)

- Software pro vyhodnocování plastů ve vzorku – s knihovnou pro identifikaci minimálně 12 běžně se vyskytujících plastů polymerů (PE, PP, PS, ABS, SBR, PMMA, PC, PVC, PU, PET, N6 a N66). Knihovna musí obsahovat rovněž aditiva vyskytující se v plastech.

- Knihovna pyrolyzátů.

- Set kalibračních standardů plastů ve dvou koncentračních hladinách pro výše uvedených 12 polymerů

- Automatický dávkovač s kapacitou alespoň 40 kalíšků

- Kolona s kovovým pláštěm vhodná pro analýzu mikroplastů i jiných pyrolyzátů

- Základní set spotřebního materiálu pro provádění pyrolýzy.

Hmotnostní detektor typu jednoduchý kvadrupól

- Elektronová ionizace, zdroj elektronové ionizace se dvěma vlákny

- Hmotnostní rozsah 10-1050 m/z

- Provozní teplota inertního iontového zdroje 350 °C

- Analyzátor hmot: hyperbolický kvadrupól s nastavitelnou provozní teplotou v rozsahu alespoň 120 – 200 °C, design analyzátoru bez předfiltrů.

- Detekční limit přístroje 10 fg OFN

- Kontrola výstupního vakua

- Dva iontové zdroje, z nichž alespoň jeden z inertního materiálu

- Možnost výměny kolony bez nutnosti odstavení/zavzdušnění hmotnostního detektoru

Vyhodnocovací software a pracovní stanice

- Samostatný počítač pro obsluhu GC-MSD a pro sběr dat s doporučeným operačním systémem, s HDD min. 500 GB, s operační pamětí min. 16 GB, s optickou myší a klávesnicí a monitorem alespoň 24”

- Vyhodnocovací jednotka přenosná, s parametry min. HDD 500 GB a operační pamětí alespoň 16 GB, včetně integrované numerické klávesnice

- Analytický software pro řízení systému a vyhodnocení dat, s možností provedení dekonvoluce přímo v SW (tj. bez exportu dat do jiného SW) a možnost zachování stále stejných retenčních časů pomocí automatické změny tlaku na vstupním portu – nastavitelné přímo v metodě, NIST knihovna spekter

- Licence SW pro vyhodnocování dat z hmotnostního detektoru i pro vyhodnocování dat z pyrolýzy pro instalaci alespoň na dva počítače.

Další požadavky

- Zařízení pro ochranu proti přepětí pro celou sestavu, s možností krátkého překlenutí výpadku el. energie (alespoň po dobu 15 minut)

- Zaškolení technikem/aplikačním specialistou vyškoleným výrobcem zařízení v rozsahu alespoň 5 dnů