Příloha č. 1a - Technická specifikace

Technická specifikace

Laboratorní instalace kyberfyzických systémů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy klimatické komory s možností regulace teploty a vlhkosti, rozšiřující skříně ke klimatické komoře sloužící k dosažení většího objemu a možnosti vyššího zatížení a vyjímatelné nerezové nádoby pro umístění testovaných zařízení a provádění experimentů. Tato sestava slouží k vytvoření teplotní diference mezi testovaným zařízením, které je umístěno do vyjímatelné nerezové nádoby. Nádoba s testovaným zařízením je umístěna do rozšiřující izolované skříně, která je připojena ke klimatické komoře. Klimatická komora slouží k vytvoření požadovaných klimatických podmínek v samotné komoře a rozšiřující skříni pro realizaci experimentů pro průmyslové aplikace zařízení s využitím metod energyharvestingu.

Součástí plnění je dále doprava (včetně nákladů souvisejících s pojištěním zařízení) do místa plnění, instalace v místě plnění, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v nezbytně nutném rozsahu.

Výrobce klimatické komory						doplní účastník

Přesné typové označení klimatické komory			doplní účastník

Výrobce kontejneru pro klimatickou komoru			doplní účastník

Přesné typové označení kontejneru pro klimatickou komoru	doplní účastník

Výrobce vyjímatelné nádoby					doplní účastník

Přesné typové označení vyjímatelné nádoby			doplní účastník

Laboratorní instalace kyberfyzických systémů musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Klimatická komora |  |  |
| Základní technické parametry |  |  |
| Schopnost přeměny klimatické komory jako zdroj vzduchu pro externí testovací komoru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky komory je příslušenství pro využití komory jako externího zdroje vzduchu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vnitřní rozměry klimatické komory |  |  |
| Šířka | min. 540 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Hloubka | min. 600 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Výška | min. 700 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální vnitřní využitelný objem komory | min. 200 litrů | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah pro teplotní testy: |  |  |
| Nejnižší dosažitelná teplota | min. - 80 °C | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Nejvyšší dosažitelná teplota | min. + 180 °C | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rychlost změny teploty pro ohřev dle IEC 60068-3-5 | min. 15 °C/min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rychlost změny teploty pro chlazení dle IEC 60068-3-5 | min. 12 °C/min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Stabilita regulace teploty v rozsahu ± 0,1 °C až ± 0,3 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní kompenzace při +20°C | min. 3000W | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Klimatické testy: |  |  |
| Teplotní rozsah | min. od + 10 °C do + 95 °C | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Schopnost regulace vlhkosti v rozsahu | min. od 5 %RV do 98 %RV | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah rosného bodu -5 až +95°C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stabilita regulace vlhkosti | min. ± 2 %RH | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Ovládání komory/záznam hodnot: |  |  |
| Ovládání komory pomocí ovládacího panelu - barevný dotykový panel min. uhlopříčka 15 palců | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro konfiguraci teplotních klimatických testů. (Software podporující MS Windows 10 a novější) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost programování, záznamu podmínek v komoře, nastavených a aktuálních hodnot, monitorování okamžité a průměrné spotřeby elektrické energie, zobrazení alarmů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Schopnost záznamu teploty a vlhkosti uvnitř komory. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Schopnost exportu měřených dat na externí datové médium / vzdáleně | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. 2x USB port, 1x RS232, 1x RJ45 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost vzdálené správy klimatické komory | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost připojení dalších snímačů | min. 2x PT100 a 2x thermočlánek | účastník uvede ANO/NE a množství a typ výstupů |
| Možnost připojení vstupních/výstupních signálů | min. 4x -10/+10 V nebo 0/20 mA | účastník uvede ANO/NE a množství a typ vstupů/výstupů |
| Software s několikaúrovňovým zaheslovaným přístupem pro různé uživatelské úrovně | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software s možností vytváření, analýzy a záznamu testovacích podmínek | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost stažení historie alarmů a diagnostiky na USB pro další analýzu a vzdálenou diagnostiku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Připojovací podmínky: |  |  |
| Komora vzduchem chlazená (bez nutnosti připojení chladicí vody). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky zařízení pro demineralizaci vody vhodné k napájení klimatické komory. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Připojení 3F, 400 V AC, 50 Hz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozšiřující kontejner pro klimatickou komoru |  |  |
| Základní technické parametry a požadavky na konstrukci |  |  |
| Vnitřní rozměry rozšiřujícího boxu: |  |  |
| Šířka 600 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hloubka 500 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výška 1600 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box umístěn na podstavě ve 300 mm od podlahy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box na kolečkách pro snažší manipulaci | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na provedení a konstrukci rozšiřujícího boxu: |  |  |
| Stěny a strop boxu opatřeny izolací pro zamezení tepelných ztrát - minerální vata tl. min. 30 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE a tloušťku izolace |
| Parozabrana pro zamezení kondenzace v izolaci | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box opatřen izolovanými dveřmi v celé výšce, opatřen klikou/jiným mechanickým zavíracím prvkem bez možnosti uzamčení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vnitřní povrch boxu v provedení z chemicky odolné korozivzdorné oceli (AISI 316L či ekvivalentní) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vnější povrch boxu v provedení z oceli (AISI 304L či ekvivalentní) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tloušťka materiálů min. 1,5 mm, dno zesíleno na min. 2 x tloušťku stěn | min. 1,5 mm | účastník uvede ANO/NE a tloušťku materiálů |
| Spojení jednotlivých prvků provedeno vhodnou technologií sváření/pájení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uvnitř komory musí být umístěny úchyty pro případné vložení polic (úroveň police min. každých 200 mm) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí rošt/police v min. počtu 1 ks (opatřená průduchy) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přípojky pro propojení klimatické komory a rozšiřujícího kontejneru v počtu min. 6 ks (umístěny po párech, rovnoměrně v celé výšce boxu) | min. 6 ks | účastník uvede ANO/NE a počet přípojek |
| Záslepky pro přípojky ke klima komoře v minimálním počtu 4 ks | min. 4 ks | účastník uvede ANO/NE a počet záslepek |
| Jedna stěna opatřena průchodkami pro insturmentaci/měřící sondy, otvory rovnoměrně rozmístěny v celé výšce o min. průměru 50 mm, min. počet 3 ks | min. 3 ks | účastník uvede ANO/NE a počet průchodek |
| Záslepka otvoru pro instrumentaci v počtu odpovídajícím předchozí položce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Strop boxu opatřen úchyty pro případné zavěšení zařízení. Min. počet 5 ks rovnoměrně rozložen po celém stropu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dno boxu spádováno a opatřeno odvodem kondenzátu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vyjímatelná nádoba |  |  |
| Tuto nádobu musí být možné vložit do rozšiřujícího kontejneru ke klimatické komoře. Její velikost tedy nesmí přesahovat vnitřní rozměry rozšiřujícího boxu. |  |  |
| Šířka 520 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hloubka 420 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výška 800 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na provedení a vyjímatelné nádoby: |  |  |
| Konstrukce nádoby provedena z nerezavějící oceli | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nádoba jednostěnná, neizolovaná | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Provedení nádoby svářením (vhodná metoda) nebo tvářením | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nádoba opatřena manipulačními oky/úchyty pro usnadnění manipulace. | min. 2 ks | účastník uvede ANO/NE a počet úchytů/ok |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.