Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Analyzátor vlhkosti

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního přístroje, který má sloužit primárně k přesnému stanovení obsahu vody v různých materiálech. Jeho princip spočívá ve vážení vzorku před a po odstranění vlhkosti, obvykle za pomoci tepla. Analyzátor vlhkosti by měl umět vzorek přesně zvážit na vážicí misce, nebo měřící cele analyzátoru. Při sušení je vzorek vystaven zdroji působení tepla. Působením tohoto tepla dochází k odpaření vody obsažené ve vzorku. Po uplynutí stanovené doby procesu sušení se vzorek znovu váží. Rozdíl mezi původní a konečnou hmotností odpovídá množství odpařené vody, tedy obsahu vlhkosti ve vzorku. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, zprovoznění zařízení a zaškolení uživatelů.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Analyzátor vlhkosti musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Odečitatelnost (dílek) | min. 0,1 mg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Sušící teplota | min. 200 ˚ C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Podsvícený displej | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dotykový displej | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uložení nastavení metody měření | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavení profilů sušení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Režimy ukončení procesu sušení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Topná tělesa: halogenová lampa | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická vážicí komora | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní: RS232, USB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení - součástí dodávky, 200 V-240 V AC 50/60 Hz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Váživost-rozsah vážení | alespoň 0 - 200 g | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Stabilizovaný závěs (integrační kit) na dron pro osazení měřícího systému pro detekci znečištění | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Justování: interní automatické nebo externí | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.