## List1
Příloha č. 1 Technická specifikace
Minimální technické parametry
Název veřejné zakázky: Konfokální mikroskop
Uveďte výrobce a typ zařízení:
Technická specifikace | Požadovaný parametr ANO / NE | Technické parametry nabízené dodavatelem*
Předmětem veřejné zakázky je pořízení konfokálního laserového mikroskopu (dále jen "přístroj")
Přístroj je určen pro bezkontaktní pozorování, přesné zobrazení a přesné měření povrchů velmi jemných optických mřížek, waferů, hologramů, mikročoček a dalčích vzorků nepravidelných tvarů z různých materiálů (kovy, skla, keramické materiály, plasty, fólie, vláknové struktury, sypké materiály, tenké vrstvy fotorezistů). Typickými vzorky budou mřížky, holografické a difraktivní struktury přpravené do fotorezistu litografem s přímým zápisem dosahujícícm detailů o velikosti 100 nm, který je využíván zadavatelem. Toto uvedené požadované rozlišení přístroje odpovídá vzhledem k velikostem vzorků rozlišení snímací kamery na úrovni minimálně 16 Mpixel. Další aplikací je měření a statistické automatické vyhodnocování mikročoček v celém zorném poli. Přístroj bude také sloužit pro měření tlouštěk tenkých vrstev fotorezistů a hybridních polymerů. Přístroj bude využíván pro laserové přesné zobrazení textury povrchů v rovině (2D), v prostoru (3D) současně i v reálných barvách (2D, 3D) na vzorcích s velmi vysokou přesností textury povrchu v jednotkách až desítkách nm. Obvyklá velikost studovaných vzorů dosahuje rozměrů 203 mm. Pro zajištění mechanické stability přesných měření je součásti zadání také kompletní antivibrační stůl.
Přístroj musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat tyto minimální technické požadavky zadavatele:
Přístroj musí tvořit kompletní systém a dodávka musí zahrnovat:
- laserový konfokální mikroskop umožňující kombinovat 3D laserový obraz se standardním mikroskopickým,
- ovládací jednotka a řídící jednotka přístroje včetně zobrazovací jednotky; všechny tyto jednotky musí být vzájemně kompatibilní,
- software pro řízení všech součástí přístroje, zobrazení, uložení a export mikroskopický snímků, zpracování obrazu, naměřených dat a vyhodnocení výsledků měření včetně parametrů drsnosti povrchů
Další technické parametry přístroje:
• minimální rozsah zvětšení 100x až 17.000x,
• vlnová délka laserového zdroje pro konfokální režim maximálně do 410 nm
• sada objektivů obsahující minimálně 5 kusů:
• specifikace bezimersních objektivů:
1. obj. zvětšení 5x; hodnota NA min. 0,15; hodnota WD min. 20 mm, objektiv třídy min. PlanSemiApochromat
2. obj. zvětšení 10x; hodnota NA min. 0,3; hodnota WD min. 10 mm, objektiv třídy min. PlanSemiApochromat
3. obj. zvětšení 20x; hodnota NA min. 0,6; hodnota WD min. 3 mm, objektiv třídy PlanApochromat
4. obj. zvětšení 50x; hodnota NA min. 0,95; hodnota WD min. 0,35 mm, objektiv třídy PlanApochromat
5. obj. zvětšení 100x; hodnota NA min. 0,95; hodnota WD min 0,35 mm, objektiv třídy PlanApochromat
• motorizovaný objektivový revolverový karusel pro minimálně 6 ks objektivů,
• optický zoom se zvětšením minimálně v rozsahu 1x až 8x,
• dosažené rozlišení ve směru vertikální osy z nejméně 5 nm,
• dosažené laterální rozlišení (osy x, y) nejméně 120 nm,
• opakovatelnost měření v ose z pro objektiv zvětšení 50x (hodnota NA min. 0,95; hodnota WD min. 0,35 mm) maximálně 15 nm,
• opakovatelnost měření v osách x, y pro objektiv zvětšení 100x (hodnota NA min. 0,95; hodnota WD min. 0,35 mm) maximálně 20 nm,
• garantovaná přesnost měření rozměrů pro objektiv zvětšení 50x (hodnota NA min. 0,95; hodnota WD min. 0,35 mm) ± 1,5 % nebo lepší,
• odklon detekované plochy od svislé osy 3° nebo menší,
• dynamický rozsah (bitová hloubka) optického senzoru min. 16 bit,
• duální systém optických senzorů - fotonásobičů (2ks fotonásobičů s konfokální clonkou)
• parametry mikroskopového stolku s motorickým posuvem:
1. laterální posun minimálně 100 x 100 mm; ultrasonický pohon bez vibrací
2. nosnost stolku alespoň 3 kg,
3. výška vzorku v rozashu 0 mm až 100 mm anebo více
4. systém posuvů řízený ovládací jednotkou,
5. rotační držák pro 3" a 4" wafery
6. rotační držák pro 8" wafery
• rozsah motorizovaného posuvu ve směru osy z minimálně 10 mm,
• zobrazovací metody s využitím širokospektrálního světelného zdroje minimálně - BF, POL, DIC, HDR,
• zobrazovací metody s využitím laserového zdroje světla minimálně:
1. konfokální obraz, DIC, laserový HDR, ¼ lambda rotační kompenzátor,
2. barevná kamera s minimálním rozlišením 2,35 Mpix,
3. konfokální rozlišení v jednom zorném poli minimálně 16 Mpix (4K),
4. úhlově nastavitelná rotace skenovaného pole v rozsahu 0° až 360°
• vzorky lze používat bez jejich předchozí přípravy.
• přístroj musí obsahovat kalibrační certifikát - kalibrace přístroje v místě instalace.
Antivibrační stůl
Součástí systému je požadován i aktívní antivibrační stůl. Min. rozměry AV stolu - 800x1200x780mm (hxšxv), aktívní část stolu min. 400x500mm, integrované ovládání. Nosnost: min.120kg. Izolační výkon alespoň: > 10 Hz = 40 dB (99.0 %), aktivní šířka pásma: 0.6 – 200 Hz. Druhý pasívní stůl na dva monitory o velikosti min. 24“.
Řídicí software musí umožňovat:
1. plné ovládání veškerých motorizovaných pohonů přístroje,
2. plné ovládání zobrazovacích funkcí přístroje,
3. zpracování a analýzu dat ve všech módech přístroje,
4. přesné měření rozměrů ve 2D i 3D, měření úhlů a objemů vizualizovaných struktur, zobrazení tenkých vrstev, export dat do Kancelářského SW balíku, např. MS Word a Excel ukládání snímku ve formátech RAW, TIFF, JPG, BMP, STL, možnost vytváření vlastních programových sekvencí (skripty, templáty),
5. měření rozměrů v osách x, y, z, měření úhlů a objemů vizualizovaných struktur, měření liniové i plošné drsnosti povrchu lesklých i matných vzorků z průhledných i neprůhledných materiálů, automatické měření tenkých vrstev a jejich systémů,
6. plnohodnotnou práci s obrazy, logické operace s obrazy, filtrování, segmentace,
7. měření drsnosti liniové i plošné, dle normy ISO 25178,
8. spojování více zorných polí, stitching bez redukce dat pro min. 5 x 5 zorných polí do jednoho snímku,
9. statistické zpracování naměřených dat,
10. SW modul pro automatické měření a hodnocení optických mikročoček. Statistické automatické vyhodnocení mikročoček z celého zorného pole.
11. SW modul pro automatické měření tloušťek systému tenkých vrstev a fólií popustných pro 405nm v řezu i v ploše.
12. Tabulkový kancelářský SW balík, např. MS Office 2021 nebo novější je součástí zařízení.
13. řídící jednotka s podporou min. dvoumonitorového systému. Součástí dodávky 2 dedikované monitory o velikosti min. 24" .
14. Užívání softwaru na získávání a zpracování dat bez časového omezení.
*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace.
Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky. V ………………………… dne: _______________________________ podpis oprávněné osoby