Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Laboratorní bioreaktor ke kultivaci mikroorganismů:

Výrobce laboratorního bioreaktoru:	uvede účastník

Přesné typové označení laboratorního bioreaktoru:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní bioreaktor ke kultivaci mikroorganismů musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní bioreaktor vhodný pro kultivační reakce, digesce a podobné procesy vedené ve vodné fázi za kontrolovaných reakčních podmínek obsahující řídící jednotku, systémy pro kontrolu teploty a atmosféry a míchací zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet reakčních nádob, které bioreaktor obsahuje a mohou být souběžně využívány | 2 | účastník uvede ANO/NE |
| Reakční nádoba/y o pracovním objemu nejméně 0,5 dm3 | ANO | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Přístroj obsahuje řídící jednotku, tj. je autonomní, funkční i bez propojení s PC či tabletem a nemůže být ovládáno pouze přes webovou aplikaci | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přístroj je vybaven míchacím zařízením s rozmezím otáček minimálně 100–1500 ot.min-1 | ANO | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Přístroj umožňuje úpravu atmosféry proudem vzduchu, případně ve směsi s kyslíkem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přístroj umožňuje odběr vzorku za chodu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přístroj umožňuje dávkování do reaktoru rychlostí v rozmezí alespoň 0,1-20 ml.min-1 | ANO | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Přístroj umožňuje řízení teploty v rozmezí alespoň 10–50 °C; v případě použití externího zdroje chlazení musí být tento zdroj součástí dodávky a zahrnut v nabídkové ceně | ANO | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Přístroj umožňuje měření a zápis veličin: teplota, pH, O2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |