Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Analyzátor kontaktního úhlu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka analyzátoru kontaktního úhlu pro měření statického kontaktního úhlu, dynamického kontaktního úhlu, povrchového napětí a pro výpočet povrchové volné energie.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy přístroje v rozsahu minimálně 2 dny po 4 hodinách.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 					1 ks

Analyzátor kontaktního úhlu musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Kompaktní přístroj pro měření: i) statického kontaktního úhlu, ii) dynamického kontaktního úhlu, iii) povrchového napětí iv) pro výpočet povrchové volné energie. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Princip měření založen na snímání obrazu kapky a následné analýze obrazu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Parametry měření: |  |  |
| Rozsah měření statického kontaktního úhlu 0-180° | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení měření statického kontaktního úhlu | 0,1° nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření povrchového napětí | min. 0,01 až 2000 mN/m | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozlišení měření povrchového napětí | 0,01 mN/m nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Stolek pro umístění vzorku s možností pohybu ve třech osách (XYZ). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální velikost měřeného vzorku | minimálně 300 x 500 mm (délka x šířka) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Snímání obrazu: |  |  |
| Digitální kamera | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost záznamu | min. 3000 snímků za vteřinu | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozlišení kamery | min. 1800 x 1200 pixelů | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Optický Zoom | min. 6x | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah úhlopříček zorného pole kamery | Minimálně 2 - 20 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Možnost náklonu kamery | minimálně 6° | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Monochromatické LED osvětlení minimálně o průměru nebo straně čtverce | Min. 50 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Dávkovací systém: |  |  |
| Automatická pipeta s jednorázovými špičkami | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada náhradních špiček | min. 200 ks | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Tvorba kapek a pokládání kapek ovládáno softwarově. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení dávkování kapaliny | 0,1 µl nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Kontrola teploty: |  |  |
| Teplotní komora | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Oběhový termostat | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Garantovaný rozsah teplot měření | 20-80°C nebo širší zahrnující tyto meze | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Teplotní čidlo připojené k základní desce přístroje pro zobrazování a záznam aktuální teploty vzorku v měřicím softwaru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| PC a příslušenství: |  |  |
| Řídící PC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Procesor s odpovídajícím výkonem pro optimální řízení činnosti zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu výkonu procesoru v GHz |
| Operační paměť | Alespoň 4 GB RAM | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Pevný disk | 500 GB SSD s oddělenou systémovou částí | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Operační systém | Windows 10 CZ | účastník uvede ANO/NE |
| Monitor | Alespoň 27“ rozlišení 3840 x 2160 pixelů | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Externí záložní velkokapacitní disk | Kapacita alespoň 4 TB, připojení přes USB 3.0 | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Řídící software: |  |  |
| Předinstalovaný řídící SW | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vyhodnocování statického kontaktního úhlu, dynamického kontaktního úhlu metodou rostoucí kapky, kapalinového menisku, povrchového a mezifázového napětí. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické stanovení baseline | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Korekce dávkovaného objemu kapky podle obrazu kapky v softwaru v reálném čase | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zpracování obrazu + interpretace pomocí modelů Polynomial, Basforth-Adams, Circular, Young-Laplace. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výpočet povrchové volné energie pomocí rovnic: Zisman, OWRK/extended Fowkes, Wu, Acid-Base, Equation of State, Schultz 1, Schultz 2. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další: |  |  |
| Kalibrační sada pro verifikaci měření kontaktního úhlu a povrchového napětí. + certifikace sady | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vhodný pracovní stůl | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.