Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Polarizační mikroskop

Výrobce polarizačního mikroskopu:				doplní účastník

Přesné typové označení polarizačního mikroskopu:	doplní účastník

Výrobce řídícího software:					doplní účastník

Přesné typové označení řídícího software:			doplní účastník

Polarizační mikroskop vč. příslušenství musí mít min. následující části a splňovat alespoň následující kritéria:

Základní technické parametry

1. Polarizační mikroskop:

Polarizační mikroskop pro konoskopiské i ortoskopické pozorování hornin

Zdroj světla v rámu mikroskopu - LED. Intenzita světla pro metody v procházejícím světle - silný, barevně stálý min. 14W LED zdroj osvětlení. Životnost LED zdroje alespoň 50.000 hodin.

Typ osvětlení pro procházející světlo - tzv. pravé Koehlerovo osvětlení se zdrojem světla umístěném na zadní části stativu mikroskopu

Mauální revolverový držák pro min. 4 objektivy, centrovatelný, se slotem pro kompenzátory a DIC kontrast.

Ergonomický parcentrický trinokulární tubus, s přepínacím táhlem pro 3 samostatná (nezávislá ) dělení obrazu (100 % okuláry / okuláry a kamera současně / 100 % pro kameru), ovládací táhlo. Možnost nastavení mezioční vzdálenosti v ergonomickém rozsahu cca 50-80 mm či větším. Sklon okulárů pro ergonomickou pozici při práci s mikroskopem cca 30° či větší.

Poloha přepínání tubusu "100 procent na kameru" musí být řešena bez využití pomocných hranolů nebo zrcadel. Obraz z tubusové čočky musí být přenášený na čip kamery přímo, pro zajištění maximální kvality obrazu.

Manuální kruhový otočný stolek pro polarizační mikroskopii, centrovatelný ve 3 bodech. Rozsah otočení: 0°-360°, úhlová rozteč 360°/1°, aretace polohy.

makro a mikro posuv (ostření) nezávislý - pohyb mikrošroubu nesmí přenášet pohyb na makrošroub - makro posuv s nastavitelnou tuhostí (třecím odporem) posunu . Možnost aretovat makroostření pro práci s objektivy s malou pracovní vzdáleností integrovanou páčkou (bez nutnosti dalšího nářadí). Ovládání pro paravou i levou ruku.

Přívodní kabel 240V/50Hz

2. Optika, objektivy, okuláry:

Objektiv 4x -5x suchý, polarizační (strain -free), min. N.A.0,1

Objektiv 10x suchý, polarizační (strain -free), min. N.A.0,25

Objektiv 20x suchý, polarizační (strain -free), min. N.A.0,4

Objektiv 40x suchý, polarizační (strain -free), min. N.A.0,65

Optický modul pro konoskopické a ortoskopické pozorování. Možnost manuálního doostření v optickém modulu.

Širokoúhlé okuláry zvětšení 10x. Číslo zorného pole okulárů (Field number - FN) minimálně 22. Oba okuláry ostřící. Jeden okulár s nitkovým křížem.

Kondensor polarizační s výklopnou čočkou, centrovatelný a výškově nastavitelný pomocí integrovaných ovládacích prvků (páček) bez nutnosti použití dalšího nářadí. Stupnice integrovaného polarizátoru 0°-360°, click-stop mechanismus min. po 90° (s apetrturní clonkou, min. N.A. 0,9). Polarizátor pro proch. světlo je součástí kondensoru.

Výsuvný analyzátor se stupnicí 0°-360°, možnost odečtu s přesností max. 0,1°.

Kompenzátory výsuvné: lambda sádrovcová destička a křemenný klín.

Adaptér pro připojení dig. kamery, "C mount" pro max. zorné pole na digitální kameře.

3. Digitalizace obrazu:

"Digitální barevná kamera s vysokou citlivostí, CMOS obrazový chip. Nativní rozlišení min. 6 Mpix. Velikost chipu více jak 1/2“. Velikost pixelu min. 2,4x2,4µm. Bitová hloubka alespoň 10 bit nebo vyšší. Podpora velkého dynamického rozsahu (HDR), podpora videa. Živý obraz s frekvencí nejméně 60 snímků/sekundu ve formátu Full HD. Připojení do PC přes USB port 3.0/3.1."

4. Řídící software:

Ovládací software pro kompletní ovládání kamery a elektronických částí mikroskopu. Zobrazení reálného živého obrazu.

Software umožňující běžné úpravy snímků, včetně obrazových filtrů a morfologických filtrů, výřezy, anotování snímků, měření různých typů vzdáleností, úhlů a ploch. Export snímků v obvyklých obrazových formátech. Export zpracovaných dat v tabulkových formátech.

Software umožňující individuální uživatelské profily

Software pro jednoduché i pokročilé zpracování obrazových dat.

Interaktivní skládání obrazu z více rovin ostrosti v ose z.

Sw modul pro hodnocení porozity, dle mezinárodních standardů (procentuální podíl, max. velikost póru, hustota pórů, atd.)

Příprava SW na instalaci doplňujících modulů na základě strojového učení

Jazyk softwaru a dokumentace (základní software, nápisy ovládacích prvků) v angličtině a v češtině

Podpora operačního systému MS Windows 10 a 11, 64 bit

5. Ostatní:

Ochranný kryt proti prachu.

Instalace, kalibrace a zaškolení obsluhy mikroskopu v rozsahu zaškolení min. 3 hod v místě dodání.