Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Diferenční skenovací kalorimetr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka diferenčního skenovacího kalorimetru (Thermal analysis system, DSC).

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Diferenční skenovací kalorimetr musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| - teplotní rozsah měření: minimálně -85 °C až 500 °C | účastník uvede ANO/NE |
| - přístroj musí umožňovat měření v celém teplotním rozsahu -85 °C až 500 °C bez nutnosti přerušení či vkládání izotermního segmentu, aniž by to snižovalo jeho živostnost | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| - rychlost ohřevu: alespoň 0,002 až 200 K/min v rozsahu od teploty okolí do 500 °C | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| - rychlost chlazení: alespoň 0,002 … 50 K/min v rozsahu od 500 °C do teploty okolí | účastník uvede ANO/NE |
| - přesnost měření teploty: alespoň ±0,2 K | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| - preciznost měření teploty: alespoň ±0,02 K | účastník uvede ANO/NE |
| - zařízení musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR | účastník uvede ANO/NE |
| - rozlišení DSC senzoru musí být alespoň 0,2 nW nebo lepší | účastník uvede ANO/NE |
| - senzor musí umožňovat měření jak v režimu tepelného toku (Heat lux) tak i v režim kompenzace výkonu (Power compensation) | účastník uvede ANO/NE |
| - časová konstanta signálu menší než 1 s u režimu kompenzace příkonu a menší než 3 s režimu tepelného toku | účastník uvede ANO/NE |
| - systém musí umožňovat elektrické justování tepelného toku | účastník uvede ANO/NE |
| - materiál senzoru: keramika, platina | účastník uvede ANO/NE |
| - senzor musí být vybaven soustavou termočlánků obklopující vzorkový a referenční kelímek, celkový počet termočlánků musí být větší než 100 | účastník uvede ANO/NE |
| - přístroj musí být vybaven integrovaným plně automatickým regulátorem průtoku plynů s možností připojení minimálně 4 různých plynů | účastník uvede ANO/NE |
| - musí být možné řídit průtok plynů prostřednictvím softwaru a musí být možné změnit atmosféru v průběhu měření (tj. přepnutí jednotlivých plynů) | účastník uvede ANO/NE |
| - přístroj musí být vybaven automatickým podavačem vzorků s minimálně 80 pozicemi pro vzorky a automatickým propichováním víček kelímků | účastník uvede ANO/NE |
| - podavač vzorků musí být schopen měnit referenční kelímky v měřicí cele podle definice v metodě | účastník uvede ANO/NE |
| - DSC senzor musí být vyměnitelný samostatně, to znamená bez potřeby výměny měřící cely (pícky) | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| - přístroj musí být vybaven motorizovaným otevíráním pícky | účastník uvede ANO/NE |
| - systém musí umožňovat proplachování zásobníku se vzorkovými kelímky inertním plynem | účastník uvede ANO/NE |
| - přístroj musí být vybaven dotykovým displejem s možností rychlého spuštění předdefinované metody | účastník uvede ANO/NE |
| - přístroj musí být chlazen pomocí bezúdržbového intracooleru | účastník uvede ANO/NE |
| - software přístroje musí umožňovat vytváření metod, řízení přístroje, ukládání naměřených dat a jejich vyhodnocování | účastník uvede ANO/NE |
| - software přístroje musí umožňovat vyhodnocení DSC křivek – tj. stanovení krystalinity, stanovení konverze, stanovení teploty skelného přechodu, čistoty a stanovení tepelné kapacity Cp | účastník uvede ANO/NE |
| - software (přístroje) musí umožňovat matematické operace s naměřenými křivkami – tj. 1. a 2. derivaci, integraci křivky, vyhlazení křivky, sčítání a odečítání křivek, násobení a dělení křivek faktorem | účastník uvede ANO/NE |
| - software a přístroj musí umožňovat teplotně modulované měření DSC – TMDSC se sinusoidní modulací signálu pro snadné oddělení vratných a nevratných dějů | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| - naměřená data musí být možné exportovat ve formátu ASCII nebo txt | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| - software musí umožňovat síťovou instalaci na více počítačích s databází na jednom z počítačů | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

V ……………………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………