Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Vyhodnocovací jednotka pro optický distribuovaný teplotní měřicí systém „Distributed temperature sensor“ (DTS) a dodávka měřicích optických kabelů.

Předmětem zakázky je dodávka vyhodnocovací jednotky pro optický distribuovaný teplotní měřicí systém. Bude se jednat o systém koncipovaný jako přenosné zařízení.

Provozní teplota pro měřicí jednotku je vyžadována od 0° do + 40°C. Systém musí umožnovat měření teploty s rozlišením až 0.01 °C.

Zařízení musí umožňovat vzdálenou konfiguraci a obsluhu přístroje pomocí vzdáleného připojení. Systém musí mít komunikační rozhraní Gb/s Ethernet pro konfiguraci a přenos dat. Dále je vyžadováno interní SSD uložiště alespoň 200 GB.

Zařízení musí disponovat konfigurací, která umožňuje měření s jedním nebo dvěma konci optického vlákna. Tedy měření za pomocí „single“ měření, nebo „loop“ měření.

Zařízení nebude určeno k trvalému provozu v instalačním racku. Zařízení musí být přenositelné mezi různými měřicími stanovišti nebo musí být součástí dodávky příslušenství, které umožní přenášení zařízení mezi jednotlivými stanovišti. Přístroj musí umožňovat provoz pomoci napájení z externího bateriového zdroje, a proto je vyžadovaná spotřeba do 220 W a napájení od 12 do 24 VDC. V případě, že je systém napájen napětím o hodnotě 220 V, musí dodavatel v rámci zařízeni dodat vhodné UPS zařízení pro zajištění napájecího napětí o hodnotě v intervalu 12 až 24 V.

Nejkratší perioda měření je požadována max. 10 sekund. Systém musí mít min. 8 měřicích optických kanálů. Přístroj musí být schopen měřit s vzorkovacím intervalem od 50 cm a vyšším. Měřicí vzdálenost min. 2 km.

V rámci zakázky bude dodán také potřebný software pro obsluhu zařízené bez dalšího nutného periodického licencování. Software musí umožňovat poskytování všech naměřených dat dle kroku prostorového rozlišení. Znázornění měřených teplotních dat musí být možno provést pomocí dodaného softwaru také přehledně grafickou formou (například v grafu). Součástí zakázky bude zaškolení obsluhy v plném rozsahu potřebném pro odborný provoz zařízení v českém jazyce.

Výrobce DTS:			doplní účastník

Přesné typové označení DTS:	doplní účastník

DTS musí mít minimálně následující součásti a musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Nejkratší možná vzorkovací perioda měření | max. 10 s | ANO/NE (použijte jednu z variant) vzorkovací perioda měření: doplní účastník s |
| Teplotní rozlišení v případě požadavku na největší přesnost měření | od 0.01 °C | ANO/NE (použijte jednu z variant) teplotní rozlišení: doplní účastník °C |
| Nejmenší vzorkovací prostorový interval | max. 50 cm | ANO/NE (použijte jednu z variant) Vzorkovací prostorový interval: doplní účastník cm |
| Měřicí vzdálenost | min. 2 km | ANO/NE (použijte jednu z variant) měřicí vzdálenost: doplní účastník km |
| Kapacita interního uložiště | min. 200 GB | ANO/NE (použijte jednu z variant) kapacita interního uložiště: doplní účastník GB |
| Komunikační rozhraní | Gb/s Ethernet | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Maximální výkon při plném provozu | max. 220 W | ANO/NE (použijte jednu z variant) maximální výkon při plném provozu: doplní účastník W |
| Napájení | hodnota napájecího napětí v intervalu od 12 do 24 VDC | ANO/NE (použijte jednu z variant) Potřeba využití zařízení pro změnu napájecího napětí: ANO/NE (použijte jednu z variant) hodnota napájení: doplní účastník VDC |
| Hmotnost celého zařízení (tj. včetně veškerého příslušenství potřebného pro provoz zařízení) | max. 39 kg | ANO/NE (použijte jednu z variant) hmotnost: doplní účastník kg |
| Rozměry (včetně veškerého příslušenství potřebného pro provoz zařízení) | žádný z rozměrů nepřekročí 750 mm | výška doplní účastník mm x šířka doplní účastník mm x hloubka doplní účastník mm |
| Software licence a grafické znázornění měřených dat | Kompletní software pro obsluhu zařízení, včetně grafického vykreslení teplotního profilu měřených dat na optickém kabelu. | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Počat kanálů | min. 8 | ANO/NE (použijte jednu z variant) počet kanálů: doplní účastník |
| Sytém měření | Možnost volby mezi měření single a smyčka | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Operační systém | součástí zařízení | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Provozní teplota | min. v rozsahu od 0 °C do +40 °C. | ANO/NE (použijte jednu z variant) provozní teplota: od °C do °C doplní účastník |

Instalace, zaškolení a další požadavky na předmět dodávky

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Systém bude dopraven a nainstalován na pracovišti zadavatele (VŠB-TUO) | ANO | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Systém bude dodán s českou uživatelskou příručkou | ANO | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Zaškolení personálu | Kompletní seznámení pro úplnou obsluhu zařízení a měřícího softwaru v českém jazyce. | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Délka záruky | min. 24 měsíců | doplní účastník měsíců |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Předmětem zakázky je také dodávka optických měřících kabelů pro měření teplot. Kabely musí být dodány tak, aby konce kabelů bylo možné připojit k nabídnuté vyhodnocovací jednotce. Kabely musí být připraveny tak, aby umožnovaly měření ve smyčce (double end). To znamená, že kabel obsahuje nejméně dvě optická vlákna, která jsou na jednom koci spojena a oba druhé konce budou připojeny k vyhodnocovací jednotce. Kabel bude vybavený zapouzdřenými optickými vlákny. Vnější průměr kabelu bude do 7 mm. Vzdálený měřící konec maximální použité měřící délky kabelu musí být zakončen tak, aby kabel byl použitelný pro měření ve smyčce například pro umístění do měření ve vrtu. Zakončení nesmí ovlivňovat možnost plynulého zapuštění a vytažení kabelu z místa v případě vložení do měřícího vrtu. Optické kabely musí být koncipovány tak, aby je bylo možné využit pro vložení do vrtů s vodou. Musejí mít tedy odpovídající odolnost proti vodě. Kabely musí být vyztuženy nerezovým lankem z důvodu pevnosti pro případ vytažení optického kabelu z vrtu. Kabely musí být flexibilní, tak aby je bylo možné navinout na buben pro možnost přepravy při změně měřicího stanoviště.

Zadavatel stanoví níže uvedené závazné požadavky na typy a délky optických měřicích kabelů:

| Typ kabelu | Specifikace a délka kabelu | Počet ks | Informace o naplnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| Multimode kabel pro DTS teplotní měření | 80 m single měření/ double end (měření ve smyčce) | 12 | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
|  | 200 m single měření/ double end (měření ve smyčce) | 2 | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
|  | 500 m single měření/ double end (měření ve smyčce) | 1 | ANO/NE (použijte jednu z variant) |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených kabelů.