Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Binding technical parameters for the public contract delivery

Název veřejné zakázky:   Výukový modul magnetické rezonance

Public contract title:   The educational Magnetic resonance imaging device

Předmětem zakázky je dodávka výukového systému pro demonstraci principů magnetické rezonance a tomografu na principu magnetické rezonance s generací 2D a 3D snímků.

Výukový modul se skládá magnetu a řídicí jednotky. Součástí je dodávka software pro obsluhu zařízení a sada návodu pro laboratorní úlohy s využitím dodaného modulu.

The subject of the contract is the delivery of a teaching system for demonstrating the principles of magnetic resonance and magnetic resonance imaging tomograph with generation of 2D and 3D images.

The training system for MRI comprises a magnet, and control unit. It includes a software for operating the training system and a set of instructions for laboratory experiments using the supplied training system.

Požadavky - minimální technické požadavky MUSÍ BÝT SPLNĚNY:

Requirements – minimum technical requirements MUST BE MET:

Jedná se technické řešení s permanentním magnetem

It is a technical solution with a permanent magnet

Síla primárního magnetického pole min 400 mT

Primary magnetic field strength min 400 mT

Homogentika primárního magn. pole méně než 50 ppm

Homogenty of primary magn. field less than 50 ppm

Gradientní systém pro akvizici obrazů ve 3D

Gradient system for 3D image acquisition

Síla gradientního pole alespoň 150mT/m v osách x a y alespoň 200mT/m v ose z

Gradient field strength at least 150mT / m in the x and y axes at least 200mT / m in the z-axis

Prostor pro vzorky minimálně zkumavka o průměru 8mm

Sample space at least 8mm diameter tube

Váha magnetické jednotky maximálně 17kg

Weight of magnetic unit maximum 17kg

Napájecí napětí 12V, max 2A

Supply voltage 12V, max 2A

Konstrukce magnetu musí umožňovat pohled na technické řešení minimálně ve formě průhledu přes ochranný kryt

The design of the magnet must allow a view of the technical solution at least in the form of a view through the protective cover

Způsob připojení systému k osobnímu počítači USB

Connection between training system and PC USB

Sofware pro obsluhu a zpracování měřených dat a obrazů musí umožňovat export alespoň ve dvou z uvedených datových formátů: CSV,TXT,DICOM, JPEG

The software for aquisition and processing of measured data and images must be able to export measured values and results in at least two of the following data formats: CSV, TXT, DICOM, JPEG

Software musí být spustitelný na platformě windows

The software must be executable on the windows platform

Sada laboratorních úloh musí obsahovat minimálně následující témata a to alespoň v anglickém jazyce: Určení Larmorovy frekvence Homogenita primárního magnetického pole – shimování Spin Echo FID spektrum Určení relaxačních časů T1 a T2 Spich Echo 2D a 3D The set of laboratory tasks must contain at least the following topics, at least in English: Determination of Larmor frequency Homogeneity of primary magnetic field - shimming Spin Echo FID spectrum Determination of relaxation times T1 and T2 Spich Echo 2D and 3D

Součástí dodávky musí být sada vzorků min. 3 zkumavky se vzorky

A set of samples min. 3 sample tubes

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

The supplier declares that the offered equipment meets all the above parameters according to this technical specification of the subject of the contract.

V/In ………………………… dne/on…………….

_______________________________

podpis oprávněné osoby

the authorized person’s signature