Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Autoklávu

Technické parametry plně funkčního vysokotlakého reakčního autoklávu s teflonovou vložkou odolávající potenciálnímu působení agresivního prostředí za zvýšených teplot a tlaků, s možností tlakování externím plynem, s mícháním a elektrickým ohřevem včetně zpětnovazebné programové regulace.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Sestava vysokotlakého reakčního autoklávu pro provádění reakcí za zvýšené teploty a tlaku musí minimálně splňovat následující kritéria:

- Materiálové provedení autoklávu musí být nerez 316Ti s PTFE vložkou (uživatelem jednoduše vyjímatelná) a se všemi částmi zasahujícími do prostoru autoklávu z PTFE nebo PTFE nebo PFA potaženými. PTFE vyvložkované víko autoklávu;

- Požadovaný objem PTFE vložky musí být 200ml +/-10ml;

- Provozní teplota zařízení musí být v rozsahu 20 - 230 °C;

- Provozní tlak zařízení musí být v rozsahu 0,1 - 200 bar;

- Víko autoklávu musí být osazeno minimálně následujícími komponentami:

  - Ochranná trubička pro termočlánek zasahující ke dnu autoklávu;

  - Digitální manometr;

  - Průrazná disková pojistka nebo nastavitelný ventil nebo jiný bezpečnostní prvek zamezující překročení mezního tlaku;

  - Dvakrát plynový ventil; jeden s možností připojení externího plynu pro tlakování autoklávu, druhý plynový ventil pro odběr plynné fáze nebo pro odtlakování autoklávu;

- Zabezpečení odtlakování autoklávu před jeho otevřením, tj. nemožnost otevření natlakovaného autoklávu;

- Přesnost digitálního manometru alespoň +/- 0,5 bar;

- Termočlánek součástí dodávky (umístění do ochranné trubičky zasahující ke dnu autoklávu tak, aby bylo možné měření teploty vzorku umístěného v autoklávu);

- Ohřev, chlazení, míchání a regulace (řídící jednotka) součástí dodávky;

- Ohřev zajištěný elektricky vyhřívaným topným blokem s izolací;

- Magnetické míchání včetně tyčinkového magnetického míchadla (potažený PTFE nebo PFA);

- Indikace změny viskozity vzorku během experimentu, např. zobrazenou hodnotou proudu nutného k udržení nastavených otáček míchadla;

- Integrované aktivní chlazení;

- Chlazení je možné zařadit jednak jako krok v programu, jednak je možné jeho automatické spuštění při náběhu teplotní rampy nebo při překročení nastavené teploty;

- Systém musí mít možnost jednoduchého nastavení/řízení experimentu (teplota, otáčky míchadla, max. tlak);

- Systém musí mít možnost rampy (čas nárůstu na požadovanou teplotu, čas zdržení na požadované teplotě, otáčky míchání, chlazení, max. tlak);

- Systém musí mít možnost plného programování experimentu (více ramp za sebou);

- Systém musí mít možnost uložení alespoň šesti nastavení experimentu (programů) do paměti řídící jednotky;

- Systém musí mít možnost autotuningu pro nastavení PID parametrů regulace;

- Systém musí mít možnost připojení externího PC;

- Součástí dodávky je software pro sběr dat z řídící jednotky do externího PC kompatibilní s operačním systémem Windows 11.

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby