Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Plynový chromatograf s FID a TCD detektory

Předmětem zakázky je dodávka plynového chromatografu s FID a TCD detektory pro analýzu permanentních plynů a lehkých uhlovodíků.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

Plynový chromatograf:

- Plynový chromatograf s TCD a FID detektory - Sériové řazení detektorů TCD a FID. - Ventilová soustava pro analýzu permanentních plynů a lehkých uhlovodíků (možnost instalace dvou kolon s přepínáním 10cestným ventilem, restriktor) - Nástřik plynovou smyčkou s 6cestným ventilem. Smyčka 0,25ml, náhradní smyčka 0,5 a 1,0ml - Dva inlety S/SL, jeden s předřazenou smyčkou

Specifikace pece plynového chromatografu: - Pec plynového chromatografu s nastavením teploty alespoň do 450 °C - Možnost nastavení alespoň 20 teplotních ramp - Minimální rychlost ohřevu pece 40 °C/min v teplotním rozsahu pece 50 až 350 °C - Chlazení pece ze 450 °C na 50 °C do 4 minut

Inlet plynového chromatografu: - S/SL inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů - Splitovací poměr S/SL inletu alespoň 9999:1 - Snadná a rychlá výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí - Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C - Možnost použití alternativních nosných plynů (N2, H2, Ar)

Plameno-ionizační detektor (FID): - FID detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů - Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 107 - Vysoká citlivost detekce, a to <1.2 pg C/s (měřeno pro tridekan) - Maximální provozní teplota detektoru 450 °C - Rychlost sběru dat alespoň 500 Hz (2 ms)

Teplotně-vodivostní detektor (TCD): - TCD detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů - Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 105 - Minimální detekční limit: 400 pg tridekanu/mL v proudu helia (případně vyjádřený jako: > 20000 mV × mL/mg (dekan) - Maximální provozní teplota detektoru 400 °C - Rychlost sběru dat alespoň 500 Hz (2 ms) - Možnost použití alternativních nosných plynů (N2, H2, Ar)

Ventilová sestava: - 10cestný ventil pro přepínání kolon, restriktor - 6cestný ventil s plynovou smyčkou - S/SL injektor za smyčkou (možnost splitrování nástřiku smyčkou, možnost nástřiku stříkačkou) - Možnost použití alternativních nosných plynů (N2, H2, Ar) - Možnost otápění ventilů až do 190 °C

Další příslušenství:

- PC s LED/LCD prohnutým monitorem 34“, klávesnice a myš

Softwarové vybavení:

- Řídící a vyhodnocovací software - Software na vyhodnocování dat musí být umožněno naistalovat na více PC pro vyhodnocování měření mimo laboratoř (v případě nutnosti HW klíče pro samotné GC, to znamená min. 3 další HW klíče)

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby