Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Microchamber = zařízení pro vzorkování těkavých látek z komplexního materiálu na trubičky s vhodným sorbentem

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Microchamber musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Požadavky na technické provedení: |  |  |
| Zařízení kompatibilní s trubičkami o rozměrech 3,5 x 0,25“ (89 x 6,4 mm) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimálně 4 dávkovací porty pro vzorkování až čtyř nezávislých vzorků na samostatné trubičky v jednom časovém úseku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost dávkování i jednoho jediného vzorku na trubičku tak, aby bylo možno uzavřít průtok plynu ostatními dávkovacími porty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objem dávkovacího portu min. 100 ml | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavitelný průtok vzduchu skrz dávkovací port v rozsahu alespoň 100-300 ml/min | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplota dávkovacího portu alespoň 200 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost zvlhčování vzduchu při procesu vzorkování za účelem zvýšení účinnosti vzorkování méně těkavých polárních sloučenin | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řezací zařízení na vzorky designované a kompatibilní s dávkovacími porty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalibrační zařízení pro porovnání účinnosti vzorkování mezi jednotlivými porty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Regulátor plynu pro instalaci na stávající zdroj plynu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Startovací balíček spotřebního materiálu* | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

*startovací balíček spotřebního materiálu zahrnuje:

- 10 ks uzavřených kondicionovaných trubiček s TENAXovou náplní

- Nástroj pro uzavírání trubiček

- Balení vzorkovacích misek (100ks)

- Inserty pro dávkování kapalných standardů (6ks)

- Teflonové vzorkovací disky (6ks)

- Nástroj pro vkládání O-ringů

- 20 ks těsnících O-ringů

- 4 ks těsnění pro dávkovací misky s teplotní odolností nad 200°C

- 8 ks těsnění pro dávkovací misky s teplotní odolností do 200°C

V ……………………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………