Technická specifikace

Napařovací zařízení pro depozici tenkých vrstev s vodním chlazením

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka napařovacího zařízení pro depozici tenkých vrstev s minimálně třemi odpařovacími zdroji a vodním chlazením.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace v laboratoři určené pro toto zařízení, uvedení 
do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu min. 3 hodin.

Výrobce napařovacího zařízení: 			doplní účastník

Přesné typové označení napařovacího zařízení:	doplní účastník

Počet kusů napařovacího zařízení: 			1

Napařovací zařízení pro depozici tenkých vrstev s vodním chlazením musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Napařovací zařízení s minimálně třemi odpařovacími zdroji | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost napařování zlata, stříbra, mědi, hliníku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení ze sítě 230 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimálně dva vysokoproudové zdroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost využití vysokoproudových zdrojů pro kodepozici | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstup každého vysokoproudového zdroje minimálně v rozsahu 0-100 A | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládání napařovacího zařízení dotykovým displejem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zobrazení aktuálního proudu protékajícího odpařovacím zdrojem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Grafické rozhraní umožňující sledování (kontrolu) vybraných parametrů souvisejících s procesem depozice vrstvy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky napařovacího zařízení je turbomolekulární pumpa s výkonem | min. 90 l/s | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Součástí dodávky napařovacího zařízení je rotační lamelová pumpa | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dosažitelnost úrovně vakua o hodnotě menší než 0,002 Pa ve vakuové komoře | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vakuová komora s rozměry minimálně 27 cm vnitřního průměru a 25 cm vysoká | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Motorizovaný držák vzorku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavitelnost výšky vzorku nad odpařovacím zdrojem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Funkce rotace vzorku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost napařování vrstvy na vzorky o průměru 5 cm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Motorizovaná závěrka vzorku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektronicky ovládaný vypouštěcí ventil | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Monitorovací systém měření tloušťky deponované vrstvy v reálném čase s přesností minimálně 2 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Monitoring teploty vzorku (substrátu) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost regulace teploty vzorku (substrátu) pomocí chlazení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada náhradních krystalů pro měření tloušťky napařované vrstvy v počtu minimálně 10 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Chladící kapacita chilleru | min. 500 W | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah teplot chlazení chilleru | min. 5℃ až 35℃ | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Průtok chladící kapaliny v chilleru | min. 3 l/min | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Teplotní stabilita chilleru | min. ± 0,3℃ | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Náhradní sada těsnění pro chiller | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vhodná chladící kapalina do chilleru o objemu nádrže daného chilleru | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.