Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Rotační diskové prstencové elektrody

Rotační disková prstencová elektroda

Technická specifikace plně funkčního systému pro rotační diskovou elektrodu s prstencem zahrnující rovněž počítačem řízený multikanálový potenciostat/galvanostat umožňující AC/DC měření s vestavěným modulem pro impedanční měření (EIS). Potenciostat/galvanostat musí být dodán spolu s ovládacím softwarem, který umožňuje kontrolu elektrochemických měření a zároveň poskytuje flexibilitu při vytváření vlastních experimentálních procedur.

Ovládací software musí také zahrnovat všechny nástroje, které jsou potřebné pro měření, sledování, vyhodnocení a vizualizaci získaných elektrochemických a impedančních dat uživatelsky volitelně několika minimalizačními algoritmy. Tento software musí pracovat s 64bit operačním systémem Windows 11. Podrobná požadovaná technická specifikace a vlastnosti dodávky jsou popsány níže.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastní

Systém pro rotační diskovou elektrodu s prstencem musí minimálně obsahovat následující kritéria/součásti:

- Potenciostat/galvanostat

- Minimální počet nezávislých kanálů: 5

- Z toho nejméně 1 z kanálů s EIS

- Frekvence EIS nejméně do 1 MHz

- Měřící systém musí umožnit 2 elektrodový i 3 elektrodový režim měření

- Minimální rozsah pracovního (Compliance) napětí: +/- 10 V, volitelně od -20 V do +20 V

- Maximální proud: alespoň +/- 1 A na kanál

- Rozlišení měřeného proudu alespoň 800 pA

- Rozlišení měřeného potenciálu: alespoň 80 μV

- Měření impedance musí být možné v rozsahu minimálně 10 μHz až 1 MHz

- Systém musí umožnit připojení termočlánku na každém z instalovaných kanálů pro kontrolu teploty měřené cely v rozsahu teplot nejméně -40°C až 150°C

- Každý instalovaný kanál musí být vybaven dalšími nezávislými analogovými a digitálními (trigger) vstupy a výstupy

- Akviziční čas pro jeden měřicí bod alespoň 20 μs nebo rychlejší

- Komunikace a přenos dat s PC je požadován prostřednictvím Ethernetového rozhraní

- Systém umožňuje budoucí rozšíření externími boostry až do proudu 800 A

- Rotační disková elektroda

- Rozsah otáček: 100 až 10 000 ot/min

- Přesnost otáček: ±1 ot/min

- Inkrement nastavení otáček: alespoň 10 ot/min

- Externí vstupy a výstupy pro měření a řízení zařízení ze SW potenciostatu

- Možnost měření v rozsahu teplot plus 10 až plus 40 °C

- Software a příslušenství

- software umožňující kontrolu potenciostatu a analýzu dat včetně EIS

- software musí být vybaven pomocným SW nástrojem pro hodnocení kvality EIS (pozn.: zobrazení Lissajousových obrazců není dostačující)

- software umožňuje simulaci i fitování EIS dat volitelně nejméně třemi minimalizačními algoritmy a jejich kombinacemi

- součástí dodávky musí být všechny potřebné kabely pro připojení všech instalovaných kanálů

- pro dva kanály je požadována délka kabelů pro připojení elektrod 2,5 – 3 m

- PC – CPU: nejméně i5 nebo ekvivalentní, RAM 16 GB, SSD nejméně 500 GB, 2xEthernet (RJ 45) i pro připojení k LAN síti zadavatelem, OS Win 10/11 Pro 64 bit ENG, LCD 27"

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby