Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Rukavicový box

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rukavicového boxu včetně příslušenství. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení uživatelů.

Výrobce rukavicového boxu:			uvede účastník

Přesné typové označení rukavicového boxu:	uvede účastník

Počet kusů:	1

Rukavicový box musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Šířka vnitřního pracovního prostoru | min. 2350 mm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Hloubka vnitřního pracovního prostoru | min. 700 mm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Výška vnitřního pracovního prostoru | min. 880 mm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Počet nezávislých pracovních míst | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Materiál rukavic: neopren nebo butylový kaučuk; rukavice jsou součástí dodávky | min. 4 | účastník uvede ANO/NE a druh materiálu |
| Tloušťka rukavic | min. 0,4 mm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Průměr otvorů pro rukavice | min. 180 mm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Otvory pro rukavice vybavené O-kroužky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Průchodka 230 V – 16 A | min. 4 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Průměr velké kovové vakuové přechodové komory | min. 350 mm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Průměr malé kovové vakuové přechodové komory | min. 150 mm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Posuvný podavač | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tlakoměr | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| HEPA filtry na rozhraní mezi jednotkou a vnitřním prostorem boxu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Čidla pro měření koncentrace kyslíku a vlhkosti | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální povolená koncentrace O2 ve vnitřním prostoru boxu | ˂ 1 ppm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Maximální povolená koncentrace H2O ve vnitřním prostoru boxu | ˂ 1 ppm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Možnost práce s atmosférou N2, Ar, He | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nezávislá čistící jednotka vnitřní atmosféry | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kapacita regenerační náplně pro záchyt O2 | min. 20 l | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Průtok plynu prošlého čistící jednotkou | min. 25 m3/h | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Řídící panel s dotykovou obrazovkou | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet polic umístěných na zadní stěně boxu, umístěné nad sebou | min. 6 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Osvětlení pracovní plochy LED světlem | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Odolný čelní panel gloveboxu | ANO | účastník uvede ANO/NE a druh/materiál čelního panelu |
| Suchá spirálová vývěva pro evakuaci přechodových komor | ANO | účastník uvede ANO/NE a konkrétní možnost |
| Stojná konstrukce pod gloveboxem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní ventil na uvolnění přetlaku | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.