Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Vakuová sušící komora

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vakuové sušící komory včetně příslušenství, určené pro sušení látek obsahujících hořlavá rozpouštědla a organické kyseliny. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava 
do místa plnění, instalace, zprovoznění zařízení a zaškolení uživatelů s testem na konkrétním materiálu.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Počet kusů: 1

Vakuová sušící komora musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Vakuová sušící komora určená pro sušení látek obsahujících hořlavá rozpouštědla a organické kyseliny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozměry vakuové sušící komory (bez externího vakuového čerpadla) nesmí, z důvodu umístění na laboratorním místě, přesáhnout 80 cm x 85 cm (Š x H – vnější rozměry) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objem komory | min. 48 l | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nastavení teplotního rozsahu sušení | alespoň od +9 °C nad teplotou okolí do +110 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nastavitelné parametry: teplota, tlak, čas programu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nerezový nebo korozivzdorný vnitřní povrch sušárny proti agresivním parám vznikajícím při sušení látek obsahujících organická rozpouštědla, hořlavá organická rozpouštědla (např. DMF, chloroform), organické kyseliny (např. kyselina mravenčí) apod. | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede typ povrchu |
| Možnost sušení v inertním plynu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vnitřní police | min 2 ks | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napájení 230 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nedílnou součástí vakuové sušící komory je kompatibilní samostatně stojící vakuové čerpadlo | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah podtlaku vakuového čerpadla | alespoň 5-1100 mbar | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Sada pro připojení vakuového čerpadla (např. hadice, upínací kroužky apod.) | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.