Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Pořízení termokamery vč. příslušenství“

Termokamera vč. příslušenství

Výrobce kamery:			doplní účastník

Přesné typové označení kamery:	doplní účastník

Počet kusů: 	 			1

Termokamera vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízené kamery a příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Kompaktní termokamera s možností provozu na akumulátor. | Ano | doplní účastník |
| Zabudovaný LCD | Ano | doplní účastník |
| Rozlišení snímače | alespoň 640 x 480 pixelů | doplní účastník |
| Interpolace na vyšší rozlišení v termokameře a v PC softwaru. Interpolace na rozlišení 1280x960 | Ano | doplní účastník |
| Prostorové rozlišení | min. 0,93 mRad, D:S 1065:1 | doplní účastník |
| Zorné pole | min. 34° vodorovně x 24° svisle | doplní účastník |
| Minimální vzdálenost ostření | min. 15 cm (cca 6“) | doplní účastník |
| Zaostření na více bodů, zaostření v celém zorném poli, na blízko i na dálku | Ano | doplní účastník |
| Automatické ostření | Ano | doplní účastník |
| Laserový přístroj na měření vzdálenosti | Ano | doplní účastník |
| Pokročilé ruční ostření s možností vybrat více bodů současně | Ano | doplní účastník |
| Bezdrátové připojení k počítači pomocí WiFi a k mobilnímu telefonu s operačním systémem | Ano | doplní účastník |
| Software součástí dodávky pro připojení kamery k chytrému telefonu. Pořízené snímky se automaticky nahrají do SW aplikace a umožňuje jejich uložení a sdílení | Ano | doplní účastník |
| Prolnutí obrázku ve viditelném spektru s radiometrickým | Ano | doplní účastník |
| Obraz v obraze (PIP) | Ano | doplní účastník |
| Dotykový displej | Ano, LCD min. 640 x 480 | doplní účastník |
| Odolná konstrukce, odolnost na pád z alespoň 1,5m | Ano | doplní účastník |
| Minimální tepelná citlivost (NETD) | ≤0,05°C při 30 C teploty objektu (50 mK) | doplní účastník |
| Nastavení úrovně a rozpětí měřítka - plynulé automatické a manuální nastavení měřítka | Ano | doplní účastník |
| Minimální rozpětí (v manuálním režimu) | 2,0°C (3,6°F) | doplní účastník |
| Minimální rozpětí (v automatickém režimu) | 3,0°C (5,4°F) | doplní účastník |
| Vestavěný digitální fotoaparát (viditelné světlo) | min. 5 MP | doplní účastník |
| Laserové ukazovátko | Ano | doplní účastník |
| Světlo LED (svítilna) | Ano | doplní účastník |
| Digitální zoom | 2x, 4x | doplní účastník |
| Možnosti rozšíření paměti | Ano | doplní účastník |
| Editace zaznamenaného videa (v kameře) - úprava a analýza zachycených snímků přímo v kameře | Ano | doplní účastník |
| Formáty obrazových souborů | Neradiometrické, jpeg., bmp. a plně radiometrické | doplní účastník |
| Prohlížení paměti | Ano | doplní účastník |
| Kontrola prostřednictvím miniatur a na celé obrazovce | Ano | doplní účastník |
| Hlasové poznámky - Doba záznamu min. 60 s na snímek; lze přehrát v termokameře | Ano | doplní účastník |
| Pokročilé textové poznámky včetně uživatelsky programovatelných voleb | Ano | doplní účastník |
| Záznam videa | Standardní a radiometrický | doplní účastník |
| Formáty videosouborů | Neradiometrické a plně radiometrické | doplní účastník |
| Zobrazení na vzdáleném displeji. Streamování displeje termokamery do PC, chytrého telefonu nebo televizoru v reálném čase. Přes USB, Wi-Fi hotspot nebo Wi-Fi síť do softwaru kamery na PC, přes Wi-Fi nebo přes HDMI do televizoru | Ano | doplní účastník |
| Dálkové ovládání prostřednictvím softwaru pro stolní počítače | Ano | doplní účastník |
| Baterie vyměnitelné v terénu, dobíjecí | Ano | doplní účastník |
| 2ks akumulátoru s indikátorem stavu nabití součástí balení | Ano | doplní účastník |
| Výdrž baterií | min. 2 hodiny | doplní účastník |
| Nabíjení baterií - Nabíječka baterií a nabíjení v termokameře | Ano | doplní účastník |
| 12V napájecí adaptér do automobilu | Ano | doplní účastník |
| Síťový provoz prostřednictvím dodaného zdroje napájení 110/240 V AC | Ano | doplní účastník |
| Rozsah měření teploty | alespoň -20 °C až +800 °C | doplní účastník |
| Přesnost (minimálně) | ±2 °C nebo 2 % | doplní účastník |
| Korekce emisivity na displeji (číselně a pomocí tabulky) | Ano | doplní účastník |
| Kompenzace teploty pozadí na obrazovce | Ano | doplní účastník |
| Korekce přenosu na obrazovce | Ano | doplní účastník |
| Barevné palety | Alespoň 6 | doplní účastník |
| Barevná signalizace alarmu (teplotní signalizace alarmu) - Vysoká teplota, nízká teplota a izotermy | Ano | doplní účastník |
| Infračervené spektrální pásmo | alespoň 7,5 μm až 14 μm (dlouhé vlny) | doplní účastník |
| Provozní teplota, alespoň | −10 °C až +50 °C | doplní účastník |
| Měření teploty středového bodu | Ano | doplní účastník |
| Bodová teplota - Značky horkých a studených bodů | Ano | doplní účastník |
| Uživatelem definovatelné bodové značky | min. 3 | doplní účastník |
| Středový rámeček - Přizpůsobitelný měřicí rámeček s minimální, průměrnou a maximální teplotou | Ano | doplní účastník |
| Stupeň krytí | min. IP54 | doplní účastník |
| Paměťová karta, kompatibilní s kamerou | min. 32GB | doplní účastník |
| Kalibrace v akreditované laboratoři (včetně protokolu o kalibraci) | Ano | doplní účastník |
| Ochranný obal pro přepravu zařízení, pevná konstrukce | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.