## List1
Nabídka do veřejné zakázky malého rozsahu zadávané na základě nákupního systému
Název veřejné zakázky: |  | Elektromateriál pro projekt LERCO, Kolo 6. – EKG aktivní svody (kabely)
Základní identifikační údaje o dodavateli
Název dodavatele: |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Sídlo/místo podnikání: |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČ: |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Kontaktní osoba: |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Tel.: |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky): |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Požadavky na předmět dodávky (nabídka musí zahrnovat minimálně následující součástí a musí alespoň splňovat následující kritéria):
Pol. č. | Název položky | Popis položky a minimální technické parametry | Množstevní jednotka | Počet množstevních jednotek | Výrobce nabízeného zboží | Typ nabízeného zboží | Cena za množstevní jednotku vč. poštovného a balného (bez DPH) | Cena celkem vč. poštovného a balného (bez DPH)
1. | EKG aktivní svody k propojení nalepovacích elektrod | EKG aktivní svody k propojení nalepovacích elektrod se zacvakávacím (snap-on) konektorem k měření biosignálů certifikovaných k použití pro měření na lidech a kompatibilní s biozesilovačem g.tec USBamp/HIAmp, g.GAMMAbox; aktivní zesílení signálu přímo v klipu, což významně redukuje šum a artefakty z pohybu či elektromagnetických rušení, vhodné třeba do nemocničního prostředí: vestavěné; Materiál izolace: PVC; Typ konektoru pro připojení k biozesilovači: 2 pinový; Ochrana izolací: 1,5 kV; Biokompatibilita dle EN ISO 10993: ano; obsah ftalátu: bez obsahu; obsah latexu: bez obsahu; Délka svodu vč. konektorů: 120 až 150 cm. | ks | 70 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | #VALUE!
2. | EKG aktivní referenční svody | EKG aktivní referenční svody k propojení nalepovacích elektrod se zacvakávacím (snap-on) konektorem k měření biosignálů certifikovaných k použití pro měření na lidech a kompatibilní s biozesilovačem g.tec USBamp/HIAmp, g.GAMMAbox; aktivní zesílení signálu přímo v klipu - významně redukuje šum a artefakty z pohybu či elektromagnetických rušení, vhodné třeba do nemocničního prostředí: vestavěné; Materiál izolace: PVC; Typ konektoru pro připojení k biozesilovači: 2 pinový; Ochrana izolací: 1,5 kV; Biokompatibilita dle EN ISO 10993: ano; obsah ftalátu: bez obsahu; obsah latexu: bez obsahu; Délka svodu vč. konektorů: 120 až 150 cm, barva: modrá. | ks | 3 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | #VALUE!
3. | EKG aktivní zemnící svody | EKG aktivní zemnící svody k propojení nalepovacích elektrod se zacvakávacím (snap-on) konektorem k měření biosignálů certifikovaných k použití pro měření na lidech a kompatibilní s biozesilovačem g.tec USBamp/HIAmp, g.GAMMAbox; aktivní zesílení signálu přímo v klipu - významně redukuje šum a artefakty z pohybu či elektromagnetických rušení, vhodné třeba do nemocničního prostředí: vestavěné; Materiál izolace: PVC; Typ konektoru pro připojení k biozesilovači: 2 pinový; Ochrana izolací: 1,5 kV; Biokompatibilita dle EN ISO 10993: ano; obsah ftalátu: bez obsahu; obsah latexu: bez obsahu; Délka svodu vč. konektorů: 120 až 150 cm; barva: žlutá. | ks | 3 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | #VALUE!
4. | EKG aktivní svody k propojení suchých elektrod | EKG aktivní svody k propojení suchých elektrod s vidlicovým nasazovacím konektorem k měření biosignálů certifikovaných k použití pro měření na lidech a kompatibilní s biozesilovačem g.tec USBamp/HIAmp, g.GAMMAbox; aktivní zesílení signálu přímo v klipu - významně redukuje šum a artefakty z pohybu či elektromagnetických rušení, vhodné třeba do nemocničního prostředí: vestavěné; Materiál izolace: PVC; Typ konektoru pro připojení k biozesilovači: 2 pinový; Ochrana izolací: 1,5 kV; Biokompatibilita dle EN ISO 10993: ano; obsah ftalátu: bez obsahu; obsah latexu: bez obsahu; Délka svodu vč. konektorů: 120 až 150 cm. | ks | 5 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | #VALUE!
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. POŠTOVNÉHO A BALNÉHO (bez DPH) | [6 empty] | #VALUE!